## zadania
Załącznik nr 2 do SIWZ 09/2017
Opis przedmiotu zamówienia
|  | Sukcesywna dostawa endoprotez ortopedycznych. | Numer sprawy: 09/2017
|  | Zadanie nr 01 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 80%
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
33183200-8
Zamawiający w zakresie niniejszego zadania wymaga złożenia oferty na jeden z poniżej wymienionych produktów, uznając je za równoważne.
I | L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Trzpień w kształcie potrójnego klina, tytanowy, bezcementowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, bezkołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 12 rozmiarach. Trzpien posiada opcje standardową i lateralizowaną, oraz wersje bezcementową i cementową. Uniwersalne instrumentarium pozwala na śródoperacyjny wybór trzpienia. W opcji trzpienie rewizyjne o tej samej geometrii co trzpień pierwotny, w minimum 4 długościach, dodatkowo posiadające nacięcia w zwężającej się części dystalnej. Stożek trzpienia 12/14 | szt. | 140 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z usieciowanego tzw cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwośc stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki. Śruba gąbczasta o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm | szt. | 140 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 długościach szyjki. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Głowa metalowa | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Ostrza do napędu | szt. | 140 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt endoprotez i implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od ich zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (na okres obowiązywania umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (na okres obowiązywania umowy) do wszczepiania zamawianych implantów i endoprotez. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt. 5. W szczególnych przypadkach możliwość zastąpienia implantu stalowego tytanowym lub węglowym bez zmiany ceny implantu. 6. Wykonawca zapewnia dwa rodzaje instrumentariów: do dostępu tylkego i do dostępu DAA.
LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU:
II | L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Polar stem bezcementowy Trzpień -bezcementowy tytanowy , stożkowaty w dwóch płaszczyznach , powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proxymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną , w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartośći 126 stopni. Konus 12/14 skrócony | szt. | 140 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Panewka R3 bezcementowa, hemisferyczna, tytanowa typu press-fit pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania wkrętami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od min. 40 do min 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej. Dostępne zaślepki do zamknięcia otworu szczytowego panewki | szt. | 140 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Wkładka do panewki R3 Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. | szt. | 140 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Zaślepki, śruby do dodatkowej stabilizacji panewki R3 | szt. | 140 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Głowy ceramiczne, wykonane ceramiki typu Biolox Delta, o średnicy 28, 32 oraz 36 mm, 4 długościach szyjki | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28, 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Ostrze jednorazowe do stosowanego napędu | szt. | 140 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt endoprotez i implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od ich zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (na okres obowiązywania umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (na okres obowiązywania umowy) do wszczepiania zamawianych implantów i endoprotez. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt. 5. W szczególnych przypadkach możliwość zastąpienia implantu stalowego tytanowym lub węglowym bez zmiany ceny implantu. 6. Wykonawca zapewnia dwa rodzaje instrumentariów: do dostępu tylkego i do dostępu DAA.
LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU:
III | L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Trzpień uniwersalny , tytanowy, w kształcie klina, dostępny w dwóch kątach szyjkowo-trzonowych 127º i 132º . Napylany hydroksyapatytem w części proksymalnej na porowatym tytanie. Szyjka wzrasta wraz z wielkością trzpienia ; zmienny offset. min. 12 rozmiarów dla każdej opcji kąta szyjkowo-trzonowego. Stożek 11.3/12.5 mm | szt. | 140 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Panewki sferyczne, bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, rant pressfitowy na całym obwodzie min. 1.5 mm, w rozmiarach Ø zewnętrznej od 42 do 70mm (skok co 2mm) otworowe i bezotworowe. | szt. | 140 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Wkładka polietylenowa z PE o wysokiej odporności mechanicznej i oksydacyjnej bezokapowa i z okapem 10º do panewki bezcementowej | szt. | 140 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Głowa metalowa o Ø28 i 32mm w co najmniej w trzech długościach szyjki | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Głowa ceramiczna o Ø28,32,36mm w co najmniej 3 długościach szyjki | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Śruby tytanowe do panewek / zatyczki | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Ostrze jednorazowe | szt. | 140 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt endoprotez i implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od ich zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (na okres obowiązywania umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (na okres obowiązywania umowy) do wszczepiania zamawianych implantów i endoprotez. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt. 5. W szczególnych przypadkach możliwość zastąpienia implantu stalowego tytanowym lub węglowym bez zmiany ceny implantu. 6. Wykonawca zapewnia dwa rodzaje instrumentariów: do dostępu tylkego i do dostępu DAA.
LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU:
IV | L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard, bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, w wersji standard i lateralizowanej | szt. | 140 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo porowatym tytanem (cpTi) dla ułatwienia osteointegracjl, z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia lub panewka bezotworowa, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 140 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm,36mm. | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Głowa w Średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną w 4 długościach szyjki. | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Śruby do kości gąbczastej Ø 6,5mm o długości od 15mm do 55mm ze skokiem co 5mm. | szt. | 140 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Ostrze jednorazowe | szt. | 140 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Głowy ceramiczne Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm i 40mm w 3-ch długościach szyjki. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 8 | Wkładki do panewek bezcementowych z ceramiki Biolox Delta standard, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm,36mm i 40mm. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt endoprotez i implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od ich zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (na okres obowiązywania umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (na okres obowiązywania umowy) do wszczepiania zamawianych implantów i endoprotez. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt. 5. W szczególnych przypadkach możliwość zastąpienia implantu stalowego tytanowym lub węglowym bez zmiany ceny implantu. 6. Wykonawca zapewnia dwa rodzaje instrumentariów: do dostępu tylkego i do dostępu DAA.
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2
|  | Zadanie nr 02 | Minimalna wartość procentowa o której mowa w par.1 ust 3 umowy = |  |  |  |  | 80%
Endoproteza cementowa stawu kolanowego
33183200-8
Zamawiający w zakresie niniejszego zadania wymaga złożenia oferty na jeden z poniżej wymienionych produktów, uznając je za równoważne.
I | L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu kobalt-chrom, z możliwością użycia podkładek dystalnych, posterior | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Wkładka uniwersalna, polietylenowa: *w wersji CR lub CR pogłębionej o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21 mm sterylizowana EtO * przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25 mm sterylizowana EtO | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa/lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień i połowiczą podkładkę | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Rzepka cementowa, polietylenowa w czterech rozmiarach, metalowy pierścień RTG | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Trzpień tytanowy piszczelowy o długości 100mm w średnicach od 10 do 24mm | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Podkładki tytanowe piszczelowe połowicze o grubości 10 i 15mm. | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | Ostrze jednorazowe do stosowanego napędu | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 8 | Cement z antybiotykiem 1x40 g | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 9 | Jednorazowe końcówki do pulsacyjnego oczyszczania kości | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt endoprotez i implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od ich zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (na okres obowiązywania umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (na okres obowiązywania umowy) do wszczepiania zamawianych implantów i endoprotez. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt. 5. W szczególnych przypadkach możliwość zastąpienia implantu stalowego tytanowym lub węglowym bez zmiany ceny implantu.
LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU:
II | L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent
| 1 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowana z zachowniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS). Elelemnt udowy o pojedynczym promieniu (w osi A/P) w zakresie min. 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego przynajmniej w 8 rzmiarach dla każdej ze stron. Wersja PS z możliwością założenia podkładek dystalnych i tylnych. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Taca piszczelowa cementowana, wykonana z CoCr z wyspą antyrotacyjną zapobiegająca mikroruchom wkładki, zaopatrzona w rowki derotacyjne, min 8 rozmiarów | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Wkładka fixed-bearing mocowana na całym obwodzie, z wysokousieciowanego polietylenu o wysokiej odpornosci mechanicznej i oksydacyjnej w 3 wersjach CR, PS ,CS (dla obydwu wersji) . Min. 5 grubości . | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Komponent piszczelowy cementowany typu All-Poly PS, CS w min 8 rozmiarach i min 4 grubościach | szt. | 35 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Rzepka polietylenowa symetryczna i asymetryczna min 3 rozmiary | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Taca piszczelowa uniwersalna z możliwością dokręcenia: | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 7 | przedłużek cementowych | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 8 | bloczków uzupełniających 5 i 10 mm | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 9 | Cement z kolistyną erytromycyną lub gentamycyną 40 g | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 10 | System do próżniowego mieszania cementu | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 11 | System jednorazowy do płukania pulsacyjnego z wbudowanym silniczkiem plus końcówki do płukania | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 12 | Ostrze jednorazowe performance | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt endoprotez i implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od ich zużycia. 2. Wykonawca zapewnia instrumentarium (na okres obowiązywania umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej). 3. Wykonawca zapewnia napędy i piły (na okres obowiązywania umowy) do wszczepiania zamawianych implantów i endoprotez. 4. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt. 5. W szczególnych przypadkach możliwość zastąpienia implantu stalowego tytanowym lub węglowym bez zmiany ceny implantu.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
1
2