Załącznik nr 5 do SIWZ 05/2018

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE)

Dostawa aparatów do dializ wraz z sukcesywną dostawą materiałów zużywalnych.

Nr sprawy: 05/2018

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | APARATY DO DIALIZ-WYMAGANIA OGÓLNE (przedmiot zamówienia I) |  |  |  |
| 1 | Rok produkcji aparatów 2018, urządzenie nowe, nieużywane. | TAK |  | X |
| 2 | 15 szt. aparatów przeznaczonych do prowadzenia hemodializ i jeden aparat przeznaczony do prowadzenia hemodializ i hemodiafiltracji. Wszystkie aparatu tego samego typu. | TAK |  | X |
| 3 | Możliwość wykonywania zabiegów HD, UF, ISO UF, iHD, SLED oraz HF OnLine i HDF OnLine dla jednego aparatu | TAK |  | X |
| 4 | Dwie pompy rolkowe dla jednego aparatu pozostałe jedna pompa | TAK |  | X |
| 5 | Możliwość zastosowania składowej wodorowęglanowej płynu dializacyjnego w formie kapsuły | TAK |  | X |
| 6 | Możliwość wykonania hemodializy na jedną igłę | TAK |  | X |
| 7 | Możliwość uzyskania wody ultraczystej | TAK |  | X |
| 8 | Czas przygotowania urządzenia (gotowości do pracy) ≤ 45 min. | TAK |  | 45 min – 0 pkt czas < 45 min – 5 pkt |
| 9 | Możliwość profilowania temperatury, sodu i ultrafiltracji | TAK |  | X |
| 10 | Zakres stężeń sodu w dializacie 130 – 148 mmol/l +/-10% | TAK |  | X |
| 11 | Przepływ dializatu 100 – 800 ml/min. +/-10% | TAK |  | X |
| 12 | Zakres temperatury dializatu minimum 34 – 39 ºC | TAK |  | 34–39ºC – 0 pkt zakres > 34-39ºC – 10 pkt |
| 13 | Zakres przepływ krwi minimum 15 – 600 ml/min. | TAK |  | 15 – 600 ml/min. – 0 pkt zakres > 15 – 600 ml/min. – 10 pkt |
| 14 | Czas sterylizacji max. 38 minut | TAK |  | 38 minut – 0 pkt < 38 minut – 5 pkt |
| 15 | Możliwość infuzji do Pacjenta płynu substytucyjnego powstałego na bazie wody uzdatnionej i koncentratu (bez konieczności podłączenia dodatkowego płynu infuzyjnego) | TAK |  | X |
| 16 | Możliwość wypełnienia układu krwi (priming) płynem substytucyjnym powstałym na bazie wody uzdatnionej i koncentratu | TAK |  | X |
| 17 | Możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego aparatem zintegrowanym z urządzeniem | TAK |  | X |
| 18 | Czas pracy w przypadku utraty zasilania – minimum 15 minut (tryb awaryjny) | TAK |  | X |
| 19 | Aparat wyposażony w monitorowaniaeobjętości krwi i oceny Kt/V on-line. Aparat ma możliwość wyposażenia w kalkulator Kt/V | TAK |  | brak kalkulatora Kt/V – 0 pkt kalkulator Kt/V – 5 pkt |
| 20 | Procedura wypełniania i płukania w technice „on line” bez roztworu 0,9% NaCl | TAK |  | X |
| 21 | Pamięć składu koncentratu lub dializatu | TAK |  | X |
| 22 | Komunikacja w języku polskim poprzez ekran dotykowy, ekran obrotowy w dwóch płaszczyznach | TAK |  | X |
| 23 | Podłączenie do sieci LAN i transfer danych przez kartę chipową | TAK |  | X |
| 24 | Detektor lub detektory powietrza | TAK |  | X |
| 25 | Wczesne wykrywanie skrzepu w linii | TAK |  | X |
| 26 | Programowane działanie pompy heparyny | TAK |  | X |
| 27 | Zainstalowanie min 3 programów do dezynfekcji dla różnych środków dezynfekcyjnych. | TAK |  | X |
| 28 | Wykrywanie przecieków w obrębie panela krążenia pozaustrojowego i w hydraulice | TAK |  | X |
| 29 | Możliwość wyboru metody wypełniania/płukania drenów i dializatora podczas przygotowywania | TAK |  | X |
| 30 | Możliwość wprowadzania typu systemu strzykawki heparynowej do pamięci systemu urządzenia | TAK |  | X |
| 31 | Menu użytkownika z systemem kontekstowych podpowiedzi | TAK |  | X |
| 32 | Aparat do dializ z połączeniem LAN | TAK |  | X |
| 33 | System pomiaru ultrafiltracji | TAK |  | X |
| 34 | System blokowania kół aparatu | TAK |  | X |
| 35 | Sygnalizacja stanów pracy aparaty za pomocą dobrze widocznych sygnałów świetlnych emitowanych przez kolorowy sygnalizator zamontowany na aparacie | TAK |  | X |
| 36 | Archiwizacja min 100 wykonanych dezynfekcji aparatu wraz z błędami i odczyt z poziomu programu użytkowego | TAK |  | X |
| 37 | Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia aparatu. | TAK |  | X |
| 38 | Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim | TAK |  | X |
| 39 | Program serwisowy umożliwiający wszelkie kalibracje oraz pełną diagnostykę aparatu dostępną z poziomu technika dializacyjnego. | TAK |  | X |
| 40 | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz/16A | TAK |  | X |
| 41 | Zasilanie wodne min. 1,5 ÷ 6 bar | TAK |  | 1,5 ÷ 6 bar – 0 pkt zakres > 1,5 ÷ 6 bar – 5 pkt |
| II | APARATY DO DIALIZ-POZOSTAŁE WYMAGANIA (przedmiot zamówienia I) |  |  |  |
| 1 | Produkt posiada deklarację CE producenta dla Wyrobu Medycznego klasy IIb oraz wpis lub powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych. | TAK |  | X |
| 2 | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 | TAK |  | X |
| 3 | Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  | X |
| 4 | # Min. 24 miesięczna gwarancja liczona od dnia odbioru. | TAK |  | X |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 48 godzin (liczonych w dni robocze) od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  | X |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu |  | X |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | X |
| 8 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  | X |
| 9 | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu. | TAK |  | X |
| 10 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów i serwisowania sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  | X |
| 11 | # W okresie gwarancji przeglądy techniczne nieodpłatnie - wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji. Przeglądy wykonywane wyłącznie w siedzibie zamawiającego. | Tak, podać ilość przeglądów |  | X |
| III | DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH (przedmiot zamówienia II) |  |  |  |
| 1 | Dostawa niezbędnej ilości płynów do dezynfekcji kompatybilnych z oferowanymi aparatami do dializ przy założeniu że w okresie obowiązywania umowy będzie wykonanych około 20000 dializ. Podać ilość i rodzaj płynów do dezynfekcji. | TAK |  | X |
| 2 | Dostawa niezbędnej ilości filtrów kompatybilnych z oferowanymi aparatami do dializ przy założeniu że w okresie obowiązywania umowy będzie wykonanych około 20000 dializ. Podać ilość i rodzaj filtrów. | TAK |  | X |
| 3 | Dostawa niezbędnej ilości kapsuł wodorowęglanu / koncentratów zasadowych kompatybilnych z oferowanymi aparatami do dializ przy założeniu że w okresie obowiązywania umowy będzie wykonanych około 20000 dializ. Podać ilość i rodzaj kapsuł wodorowęglanu / koncentratów zasadowych. | TAK |  | X |
| 4 | Dostawa kompletnych linii krwi do hemodializy kompatybilnych z oferowanymi aparatami do dializ w ilości 19950 szt. | TAK |  | X |
| 5 | Dostawa kompletnych linii krwi do HDF on-line kompatybilnych z oferowanymi aparatami do dializ w ilości 50 szt. | TAK |  | X |

.................................................................................

(data i podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)