### Załącznik nr 5 do SIWZ 10/2018

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE)

|  | Zadanie nr 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt monitorujący |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | jedn. miary | ilość |
| 1 | Kardiomonitor (EKG, saturacja) | szt. | 4 |
| 2 | Kardiomonitor do segregacji | szt. | 2 |
| 3 | Kardiomonitor (inwazyjny pomiar ciśnienia) | szt. | 4 |
| 4 | Kardiomonitor (rzut serca, ciśnienie wewnątrzczaszkowe) | szt. | 2 |
| 5 | Centrala | szt. | 1 |
| 6 | Defibrylator z kardiowersją i elektrostymulacją | szt. | 4 |
| 7 | EKG (DICOM) | szt. | 4 |
| 8 | Pulsoksymetr | szt. | 2 |
| 9 | System przywoływania lekarzy (w tym 16 pager) | szt. | 1 |
| 10 | Wzmacniacz sygnału radiowego | szt. | 1 |

1 Kardiomonitor (EKG, saturacja), 4 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | EKRAN |  |  |  |
|  | Wszystkie urządzenia dostarczone przez Dostawcę Zamawiającemu muszą być kompatybilne i muszą umożliwiać komunikację dwustronną – kardiomonitor-centralna stacja monitorująca. | TAK |  | x |
|  | Ekran LCD kolorowy o przekątnej min. 15’ oraz wysokiej rozdzielczości. | TAK |  | x |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD), | TAK |  | x |
|  | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych lub ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. | TAK |  | x |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  | x |
|  | Wyświetlanie trendów wszystkich parametrów | TAK |  | x |
|  | Prezentacja chwilowej wartości wszystkich parametrów | TAK |  | x |
|  | Możliwość ustawiania granic alarmów | TAK |  | x |
|  | Sygnalizacja przekroczenia granic alarmów | TAK |  | x |
|  | Sygnalizacja alarmów technicznych | TAK |  | x |
|  | Możliwość zatrzymywania przebiegów | TAK |  | x |
|  | Możliwość szybkiej zmiany wyświetlanych parametrów | TAK |  | x |
| II | WARUNKI PRACY |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz / 110V 60Hz lub z wbudowanych akumulatorów 12V | TAK |  | x |
|  | Chłodzenie z pominięciem wentylatora | TAK |  | x |
|  | Klasa ochronności co najmniej IPX1 | TAK |  | x |
|  | Odporność na wibracje i wstrząsy mechaniczne | TAK |  | x |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  | x |
| III | POMIAR EKG |  |  |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK |  | x |
|  | Rodzaj odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 | TAK |  | x |
|  | Pasmo przełączane 0,05 - 150Hz | TAK |  | x |
|  | CMRR > 100dB | TAK |  | x |
|  | Wejście zabezpieczone przed impulsem defibrylującym | TAK |  | x |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK |  | x |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  | x |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | TAK |  | x |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w zakresie ±0.5mV | TAK |  | x |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | TAK |  | x |
|  | Optyczna i akustyczna sygnalizacja QRS | TAK |  | x |
|  | Graficzne przedstawienie co najmniej 6 odprowadzeń jednocześnie. | TAK |  | x |
| IV. | POMIAR ODDECHÓW (RESP) |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechu 0 - 150 1/min | TAK |  | x |
|  | Metoda pomiarowa reograficzna | TAK |  | x |
|  | Prezentacja fali oddechu | TAK |  | x |
|  | Licznik bezdechów | TAK |  | x |
| V. | POMIAR SATURACJI (SPO2). |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. | TAK |  | x |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  | x |
|  | Prezentacja fali pletyzmograficznej | TAK |  | x |
|  | Alarm desaturacji | TAK |  | x |
| VI. | POMIAR CIŚNIENIA KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP). |  |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. | TAK |  | x |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK |  | x |
|  | Tryb pomiaru: - Auto; - Ręczny. | TAK |  | x |
| VII. | POMIAR TEMPERATURY (TEMP) |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | TAK |  | x |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK |  | x |
| VIII. | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Czujnik temperatury rektalny oraz powierzchniowy | TAK |  | x |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy – 2 szt. | TAK |  | x |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP – 2 szt. | TAK |  | x |
|  | Mankiety do pomiaru NIBP duży, średni i mały – 2 kpl. | TAK |  | x |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips - 2 szt. | TAK |  | x |
|  | Statyw na kółkach z półką do mocowania kardiomonitora i z koszykiem na akcesoria | TAK |  | x |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  | x |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK |  | x |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) z możliwością wysyłania danych w standardzie HL7. | TAK |  | x |
|  | Port USB | TAK |  | x |
| IX. | INNE |  |  |  |
|  | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 1,6 pkt 48 m-cy – 3,3 pkt 60 m-cy – 5 pkt |
|  | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
|  | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
|  | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | x |
|  | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
|  | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
|  | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

2 Kardiomonitor do segregacji , 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | EKRAN |  |  |  |
|  | Wszystkie urządzenia dostarczone przez Dostawcę Zamawiającemu muszą być kompatybilne i muszą umożliwiać komunikację dwustronną – kardiomonitor-centralna stacja monitorująca. | TAK |  | x |
|  | Ekran LCD kolorowy o przekątnej min. 12’ oraz wysokiej rozdzielczości. | TAK |  | x |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD), | TAK |  | x |
|  | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych lub ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. | TAK |  | x |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  | x |
|  | Wyświetlanie trendów wszystkich parametrów | TAK |  | x |
|  | Prezentacja chwilowej wartości wszystkich parametrów | TAK |  | x |
|  | Możliwość ustawiania granic alarmów | TAK |  | x |
|  | Sygnalizacja przekroczenia granic alarmów | TAK |  | x |
|  | Sygnalizacja alarmów technicznych | TAK |  | x |
|  | Możliwość szybkiej zmiany wyświetlanych parametrów | TAK |  | x |
| II | WARUNKI PRACY |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz / 110V 60Hz lub z wbudowanych akumulatorów 12V | TAK |  | x |
|  | Chłodzenie z pominięciem wentylatora | TAK |  | x |
|  | Klasa ochronności co najmniej IPX1 | TAK |  | x |
|  | Odporność na wibracje i wstrząsy mechaniczne | TAK |  | x |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  | x |
| III | POMIAR EKG |  |  |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK |  | x |
|  | Rodzaj odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 | TAK |  | x |
|  | Pasmo przełączane 0,05 - 150Hz | TAK |  | x |
|  | CMRR > 100dB | TAK |  | x |
|  | Wejście zabezpieczone przed impulsem defibrylującym | TAK |  | x |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK |  | x |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  | x |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | TAK |  | x |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w zakresie ±0.5mV | TAK |  | x |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | TAK |  | x |
|  | Optyczna i akustyczna sygnalizacja QRS | TAK |  | x |
| IV. | POMIAR ODDECHÓW (RESP) |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechu 0 - 150 1/min | TAK |  | x |
|  | Metoda pomiarowa reograficzna | TAK |  | x |
|  | Prezentacja fali oddechu | TAK |  | x |
|  | Licznik bezdechów | TAK |  | x |
| V. | POMIAR SATURACJI (SPO2). |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. | TAK |  | x |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  | x |
|  | Prezentacja fali pletyzmograficznej | TAK |  | x |
|  | Alarm desaturacji | TAK |  | x |
| VI. | POMIAR CIŚNIENIA KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP). |  |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. | TAK |  | x |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK |  | x |
|  | Tryb pomiaru: - Auto; - Ręczny. | TAK |  | x |
| VII. | POMIAR TEMPERATURY (TEMP) |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | TAK |  | x |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK |  | x |
| VIII. | WYPOSAŻENIE |  |  | x |
|  | Czujnik temp rektalny oraz powierzchniowy | TAK |  | x |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy – 2 szt. | TAK |  | x |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP – 2 szt. | TAK |  | x |
|  | Mankiety do pomiaru NIBP duży, średni i mały – 2 kpl. | TAK |  | x |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips - 2 szt. | TAK |  | x |
|  | Statyw na kółkach z półką do mocowania kardiomonitora i z koszykiem na akcesoria | TAK |  | x |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  | x |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK |  | x |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) z możliwością wysyłania danych w standardzie HL7. | TAK |  | x |
|  | Port USB | TAK |  | x |
| IX. | INNE |  |  |  |
|  | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 0,6 pkt 48 m-cy – 1,3 pkt 60 m-cy – 2 pkt |
|  | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
|  | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
|  | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
|  | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
|  | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
|  | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

3 Kardiomonitor  (inwazyjny pomiar ciśnienia)szt. 4

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |
|  | Wszystkie urządzenia dostarczone przez Dostawcę Zamawiającemu muszą być kompatybilne i muszą umożliwiać komunikację dwustronną – kardiomonitor-centralna stacja monitorująca. | TAK |  | x |
|  | Kardiomonitor modułowy. Kardiomonitor modułowy w systemie wymiennych modułów pomiarowych. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Kardiomonitor z 1 płaskim ekranem kolorowym dotykowym typu LCD lub równoważnym z pokrętłem , przekątna ekranu minimum 15". - 2 szt | TAK |  | x |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - - EKG; - - Liczba oddechów (RESP); - - Saturacja (Spo2); - - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - - Temperatura (T1,T2,TD), - - Ciśnienie krwi mierzone metodą inwazyjną IBP - - Kapnografia mierzona w strumieniu głównym lub bocznym EtCO2 | TAK |  | x |
|  | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych lub ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. | TAK |  | x |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  | x |
|  | Wyświetlanie trendów wszystkich parametrów | TAK |  | x |
|  | Prezentacja chwilowej wartości wszystkich parametrów | TAK |  | x |
|  | Możliwość ustawiania granic alarmów | TAK |  | x |
|  | Sygnalizacja przekroczenia granic alarmów | TAK |  | x |
|  | Sygnalizacja alarmów technicznych | TAK |  | x |
|  | Możliwość zatrzymywania przebiegów | TAK |  | x |
|  | Możliwość szybkiej zmiany wyświetlanych parametrów | TAK |  | x |
| II | WARUNKI PRACY |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz / 110V 60Hz lub z wbudowanych akumulatorów 12V | TAK |  | x |
|  | Chłodzenie z pominięciem wentylatora | TAK |  | x |
|  | Klasa ochronności co najmniej IPX1 | TAK |  | x |
|  | Odporność na wibracje i wstrząsy mechaniczne | TAK |  | x |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  | x |
| III | POMIAR EKG |  |  |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK |  | x |
|  | Rodzaj odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 | TAK |  | x |
|  | Pasmo przełączane 0,05 - 150Hz | TAK |  | x |
|  | CMRR > 100dB | TAK |  | x |
|  | Wejście zabezpieczone przed impulsem defibrylującym | TAK |  | x |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK |  | x |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  | x |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | TAK |  | x |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w zakresie ±0.5mV | TAK |  | x |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | TAK |  | x |
|  | Optyczna i akustyczna sygnalizacja QRS | TAK |  | x |
|  | Graficzne przedstawienie co najmniej 6 odprowadzeń jednocześnie. | TAK |  | x |
| IV | POMIAR ODDECHÓW (RESP) |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechu 0 - 150 1/min | TAK |  | x |
|  | Metoda pomiarowa reograficzna | TAK |  | x |
|  | Prezentacja fali oddechu | TAK |  | x |
|  | Licznik bezdechów | TAK |  | x |
| V | POMIAR SATURACJI (SPO2). |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. | TAK |  | x |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  | x |
|  | Prezentacja fali pletyzmograficznej | TAK |  | x |
|  | Alarm desaturacji | TAK |  | x |
| VI | POMIAR CIŚNIENIA KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP). |  |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 10÷300 mmHg. | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. | TAK |  | x |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK |  | x |
|  | Tryb pomiaru: - Auto; - Ręczny. | TAK |  | x |
| VII | POMIAR CIŚNIENIA KRWI METODĄ INWAZYJNĄ IBP |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy - 30 do +320 mm Hg | TAK |  | x |
|  | Ilość kanałów - 2 | TAK |  | x |
|  | Czułość wejściowa - 5 µV/V/mm Hg | TAK |  | x |
|  | Dokładność kalibracji ±1 mm Hg | TAK |  | x |
|  | Rozdzielczość - 1 mm Hg | TAK |  | x |
|  | Prezentacja fali ciśnienia | TAK |  | x |
|  | Każdy monitor wyposażony w 1 kabel IBP na każdy zaoferowany kanał pomiarowy oraz zestaw 10 szt. przetworników jednorazowych do pomiaru IBP | TAK |  | x |
| VIII | POMIAR TEMPERATURY (TEMP) |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | TAK |  | x |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK |  | x |
| IX. | POMIAR EtCO2 |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy 0 - 100 mm Hg | TAK |  | x |
|  | Dokładność 2mm lub 5% | TAK |  | x |
|  | Uśrednianie wyniku 10/20s lub 1 oddech | TAK |  | x |
|  | Pomiar częstości oddechu 0 - 150 1/min | TAK |  | x |
|  | Prezentacja fali oddechu | TAK |  | x |
|  | Pomiar w strumieniu głównym lub bocznym w tym 10 szt jednorazowych przewodów do pomiaru | TAK |  | x |
| X | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Czujnik temperatury rektalny oraz powierzchniowy | TAK |  | x |
|  | Kabel EKG 4 lub 5-odprowadzeniowy – 2 szt. | TAK |  | x |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP – 2 szt. | TAK |  | x |
|  | Mankiety do pomiaru NIBP duży, średni i mały – 2 kpl. | TAK |  | x |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips - 2 szt. | TAK |  | x |
|  | Mocowanie kardiomonitora lub system jezdny ze statywem i koszykiem na akcesoria do ustalenia z Zamawiającym | TAK |  | x |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  | x |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy z platformą EV1000. Funkcjonalność dostępna na każdym stanowisku monitorowania. | TAK |  | x |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK |  | x |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) z możliwością wysyłania danych w standardzie HL7. | TAK |  | x |
|  | Port USB | TAK |  | x |
| XI | INNE |  |  |  |
|  | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 2 pkt 48 m-cy – 5 pkt 60 m-cy – 8 pkt |
|  | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
|  | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
|  | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
|  | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
|  | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
|  | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

4 Kardiomonitor (rzut serca , ciśnienie wewnątrzczaszkowe), 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA |  | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Wszystkie urządzenia dostarczone przez Dostawcę Zamawiającemu muszą być kompatybilne i muszą umożliwiać komunikację dwustronną – kardiomonitor-centralna stacja monitorująca. | TAK |  |  | x |
|  | Kardiomonitor modułowy. Kardiomonitor modułowy w systemie wymiennych modułów pomiarowych. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Kardiomonitor z 1 płaskim ekranem kolorowym dotykowym typu LCD lub równoważnym z pokrętłem , przekątna ekranu minimum 15". - 2 szt | TAK |  |  | x |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w monitor transportowy z podglądem monitorowanych parametrów (z monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, IBP – opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego minimum 5,5”. Ciężar monitora nie więcej niż 1,5 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran dotykowy. Monitor odporny na zalanie wodą – stopień ochrony co najmniej IP43. | TAK |  |  | x |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - - EKG; - - Liczba oddechów (RESP); - - Saturacja (Spo2); - - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - - Temperatura (T1,T2,TD), - - Ciśnienie krwi mierzone metodą inwazyjną IBP - - Kapnografia mierzona w strumieniu głównym lub bocznym EtCO2 - - Minutowy rzut serca mierzony małoinwazyjną metodą termodylucji - - Ciśnienie śródczaszkowe | TAK |  |  | x |
|  | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz/lub ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. | TAK |  |  | x |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  |  | x |
|  | Wyświetlanie trendów wszystkich parametrów | TAK |  |  | x |
|  | Prezentacja chwilowej wartości wszystkich parametrów | TAK |  |  | x |
|  | Możliwość ustawiania granic alarmów | TAK |  |  | x |
|  | Sygnalizacja przekroczenia granic alarmów | TAK |  |  | x |
|  | Sygnalizacja alarmów technicznych | TAK |  |  | x |
|  | Możliwość zatrzymywania przebiegów | TAK |  |  | x |
|  | Możliwość szybkiej zmiany wyświetlanych parametrów | TAK |  |  | x |
| II | WARUNKI PRACY |  |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz / 110V 60Hz lub z wbudowanych akumulatorów 12V | TAK |  |  | x |
|  | Chłodzenie z pominięciem wentylatora | TAK |  |  | x |
|  | Klasa ochronności co najmniej IPX1 | TAK |  |  | x |
|  | Odporność na wibracje i wstrząsy mechaniczne | TAK |  |  | x |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |  | x |
| III | POMIAR EKG |  |  |  |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK |  |  | x |
|  | Rodzaj odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 | TAK |  |  | x |
|  | Pasmo przełączane 0,05 - 150Hz | TAK |  |  | x |
|  | CMRR > 100dB | TAK |  |  | x |
|  | Wejście zabezpieczone przed impulsem defibrylującym | TAK |  |  | x |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK |  |  | x |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |  | x |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | TAK |  |  | x |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w zakresie ±0.5mV | TAK |  |  | x |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | TAK |  |  | x |
|  | Optyczna i akustyczna sygnalizacja QRS | TAK |  |  | x |
|  | Graficzne przedstawienie co najmniej 6 odprowadzeń jednocześnie. | TAK |  |  | x |
| IV | POMIAR ODDECHÓW (RESP) |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechu 0 - 150 1/min | TAK |  |  | x |
|  | Metoda pomiarowa reograficzna | TAK |  |  | x |
|  | Prezentacja fali oddechu | TAK |  |  | x |
|  | Licznik bezdechów | TAK |  |  | x |
| V | POMIAR SATURACJI (SPO2). |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |  | x |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. | TAK |  |  | x |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  |  | x |
|  | Prezentacja fali pletyzmograficznej | TAK |  |  | x |
|  | Alarm desaturacji | TAK |  |  | x |
| VI | POMIAR CIŚNIENIA KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP). |  |  |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |  | x |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 10÷300 mmHg. | TAK |  |  | x |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. | TAK |  |  | x |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK |  |  | x |
|  | Tryb pomiaru: Auto; Ręczny. | TAK |  |  | x |
| VII | POMIAR CIŚNIENIA KRWI METODĄ INWAZYJNĄ IBP |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy - 30 do +320 mm Hg | TAK |  |  | x |
|  | Ilość kanałów - 2 | TAK |  |  | x |
|  | Czułość wejściowa - 5 µV/V/mm Hg | TAK |  |  | x |
|  | Dokładność kalibracji ±1 mm Hg | TAK |  |  | x |
|  | Rozdzielczość - 1 mm Hg | TAK |  |  | x |
|  | Prezentacja fali ciśnienia | TAK |  |  | x |
|  | Każdy monitor wyposażony w 1 kabel IBP na każdy zaoferowany kanał pomiarowy oraz zestaw 10 szt. przetworników jednorazowych do pomiaru IBP | TAK |  |  | x |
| VIII | POMIAR TEMPERATURY (TEMP) |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | TAK |  |  | x |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK |  |  | x |
| IX. | POMIAR EtCO2 |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy 0 - 100 mm Hg | TAK |  |  | x |
|  | Dokładność 2mm lub 5% | TAK |  |  | x |
|  | Uśrednianie wyniku 10/20s lub 1 oddech | TAK |  |  | x |
|  | Pomiar częstości oddechu 0 - 150 1/min | TAK |  |  | x |
|  | Prezentacja fali oddechu | TAK |  |  | x |
|  | Pomiar w strumieniu głównym lub bocznym w tym 10 szt jednorazowych przewodów do pomiaru | TAK |  |  | x |
| X | POMIAR MINUTOWEGO RZUTU SERCA (CO) |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy 0.1 - 20 1/min | TAK |  |  | x |
|  | Dokładność pomiaru temperatury krwi +0.1°C | TAK |  |  | x |
|  | Zakres pomiaru temperatury płynu iniekcyjnego -1 do 26°C | TAK |  |  | x |
|  | Dokładność pomiaru temperatury płynu iniekcyjnego +0.1°C | TAK |  |  | x |
|  | Metoda pomiarowa termodylucji, mało inwazyjna | TAK |  |  | x |
|  | W zestawie dla każdego modułu przewody do podłączenia czujników jednorazowych oraz zestaw 5 czujników jednorazowych | TAK |  |  | x |
| XI | POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDCZASZKOWEGO( ICP) |  |  |  |  |
|  | Kompatybilny moduł pomiaru ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  |  | x |
|  | 2 komplety przewodów jednorazowych do pomiaru ICP | TAK |  |  | x |
| XII | WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
|  | Czujnik temperatury rektalny oraz powierzchniowy | TAK |  |  | x |
|  | Kabel EKG 4 lub 5-odprowadzeniowy – 2 szt. | TAK |  |  | x |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP – 2 szt. | TAK |  |  | x |
|  | Mankiety do pomiaru NIBP duży, średni i mały – 2 kpl. | TAK |  |  | x |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips - 2 szt. | TAK |  |  | x |
|  | Mocowanie kardiomonitora lub system jezdny ze statywem i koszykiem na akcesoria do ustalenia z Zamawiającym | TAK |  |  | x |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  |  | x |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK |  |  | x |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) z możliwością wysyłania danych w standardzie HL7. | TAK |  |  | x |
|  | Port USB | TAK |  |  | x |
| XIII | INNE |  |  |  |  |
|  | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 2,3 pkt 48 m-cy – 4,7 pkt 60 m-cy – 7 pkt |
|  | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  |  | x |
|  | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  |  | x |
|  | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  |  | # x |
|  | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |  | x |
|  | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  |  | x |
|  | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |  | x |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  |  | x |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |  | x |

5 Centrala, 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie aparatu : |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYŚWIETLACZ |  |  |  |
|  | Typ ekranu LCD | TAK |  | x |
|  | Wielkość ekranu min. 21 cali | TAK |  | x |
|  | Jednoczesny podgląd wszystkich podłączonych kardiomonitorów | TAK |  | x |
|  | Pełny podgląd jednego wybranego kardiomonitora | TAK |  | x |
|  | Sygnalizacja zgłaszanych alarmów z kardiomonitorów przyłóżkowych | TAK |  | x |
|  | Wyświetlanie i przegląd gromadzonych danych w archiwum | TAK |  | x |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK |  | x |
| II | WARUNKI PRACY |  |  |  |
|  | Liczba podłączonych docelowo kardiomonitorów – 12 szt | TAK |  | x |
|  | Zasilanie 230V 50Hz | TAK |  | x |
|  | klasa ochronności - I | TAK |  | x |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | TAK |  | x |
| III | JEDNOSTKA CENTRALNA |  |  |  |
|  | Transmisja danych szeregowa - sieć Ethernet | TAK |  | x |
|  | Wprowadzanie danych o pacjentach z klawiatury oraz przy pomocy myszki. | TAK |  | x |
|  | Przesyłanie danych pacjentów do kardiomonitorów | TAK |  | x |
|  | Regulacja jasności kardiomonitorów | TAK |  | x |
|  | Centrala wyposażona w pamięć trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich monitorowanych parametrów dla każdego pacjenta, min. z ostatnich 72 godzin, z rozdzielczością 1 minuty w całym zakresie z możliwością rozbudowy pamięci. | TAK |  | x |
|  | Centrala umożliwia jednoczesne wyświetlanie danych przynajmniej z 10 monitorów pacjenta i prezentację zbiorczych informacji w dwóch lokalizacjach: dyżurka SOR i sali reanimacyjnej | TAK |  | x |
|  | Centrala wyposażona w pamięć ciągłych przebiegów krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin (funkcja „full disclosure”), co najmniej 4 monitorowanych przebiegów dynamicznych ( EKG + inne ) dla każdego pacjenta | TAK |  | x |
|  | Możliwość zapisu na nośnikach zewnętrznych | TAK |  | x |
|  | Wbudowany rejestrator | TAK |  | x |
|  | Wydruk na drukarkę lub rejestrator | TAK |  | x |
|  | Funkcja „PrintScrn” | TAK |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy o przyjmowania pacjenta przez pobranie jego danych demograficznych ze szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7 i automatyczne wypełnianie odpowiednich pól | TAK |  | x |
| IV | MODUŁ REJESTRATORA |  |  |  |
|  | Rejestracja 1 do 3 dowolnych przebiegów biologicznych | TAK |  | x |
|  | Skalowanie wykresów przy pomocy siatki pomocniczej | TAK |  | x |
|  | Opis rejestrowanych danych | TAK |  | x |
|  | Wydruk wartości mierzonych parametrów | TAK |  | x |
|  | Wydruk datownika i czasu dokonanych rejestracji | TAK |  | x |
| V. | INNE |  |  |  |
|  | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 1 pkt 48 m-cy – 2 pkt 60 m-cy – 3 pkt |
|  | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
|  | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
|  | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
|  | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
|  | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
|  | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

6 Defibrylator z kardiowersją i elektrostymulacją  , 4 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 8 cala | TAK |  | x |
|  | Kolorowy LCD | TAK |  | x |
|  | Funkcja - dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK |  | x |
|  | Urządzenie przenośne | TAK |  | x |
|  | Ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | TAK |  | x |
|  | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji z możliwością ustalania poziomu alarmów. | TAK |  | x |
| II | ZASILANIE |  |  |  |
|  | Bateryjne/akumulatorowe i AC 230 v 50 hz +1- 10% | TAK |  | x |
|  | Średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 5 godz. | TAK |  | x |
|  | Ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z w pełni naładowanej baterii min. 400 | TAK |  | x |
|  | Moż1iwość ładowania akumulatorów z AC 220 v 50 hz +1- 10% | TAK |  | x |
|  | Dedykowana ładowarka do baterii z przewodem zasilającym 230 V i 12 V lub rozwiązanie równorzędne tj. ładowarka zintegrowana z uchwytem lub wbudowana w defibrylator. | TAK |  | x |
| III | MONITOROWANIE EKG |  |  |  |
|  | Ilość kanałów EKG: min. 12 z wyświetleniem min 3 kanałów jednocześnie na ekranie monitora. | TAK |  | x |
|  | Interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta | TAK |  | x |
|  | Pomiar uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK |  | x |
|  | Dedykowany przewód do pomiaru EKG z odpinanymi odprowadzeniami przedsercowymi - 2 kpl. | TAK |  | x |
|  | Pamięć wewnętrzna zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja) | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min. | TAK |  | x |
| IV | MONITOROWANIE FUNKCJI ŻYCIOWYCH SP02 POMIAR SATURACJI KRWI TĘTNICZEJ |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru min. 50 -100%, zakres pomiaru pulsu min 30-300/min. | TAK |  | x |
|  | Zapis pomiaru w postaci wartości numerycznej jak i krzywej pletyzmograficznej. | TAK |  | x |
|  | Dedykowany przewód z czujnikiem wielorazowym typu klips na palec dla dorosłych - 2 kpl. | TAK |  | x |
|  | Dedykowany przewód z czujnikiem wielorazowym typu klips na palec dla dzieci - 2 kpl. | TAK |  | x |
| V | MONITOROWANIE FUNKCJI ŻYCIOWYCH NIBP - NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiaru min. 40- 210 mm Hg | TAK |  | x |
|  | Tryb ręczny i automatyczny | TAK |  | x |
|  | Metoda pomiaru: oscylometryczna | TAK |  | x |
|  | Dedykowany przewód wraz z mankietem do pomiaru NIBP dla dorosłych – 2 szt | TAK |  | x |
|  | Dedykowany przewód wraz z mankietem do pomiaru NIBP dla dzieci – 2 szt | TAK |  | x |
| VI | DEFIBRYLACJA, KARDIOWERSJA, STYMULACJA |  |  |  |
|  | Łyżki twarde do defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci z możliwością ustawienia poziomu energii defibrylacji | TAK |  | x |
|  | Defibrylacja ręczna | TAK |  | x |
|  | Defibrylacja półautomatyczna | TAK |  | x |
|  | Zakres dostarczanej energii 5-360 J | TAK |  | x |
|  | Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 20 | TAK |  | x |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  | x |
|  | Funkcja kardiowersji | TAK |  | x |
|  | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | TAK |  | x |
|  | Dedykowany przewód do podłączenia elektrod samoprzylepnych – 1szt. | TAK |  | x |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji, defibrylacji półautomatycznej, kardiowersji za pomocą elektrod samoprzylepnych oraz łyżek twardych . | TAK |  | x |
|  | Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | TAK |  | x |
|  | Zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50- 150 /min | TAK |  | x |
|  | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -180 mA | TAK |  | x |
|  | Możliwość wykonania stymulacji przezskórnej serca za pomocą elektrod samoprzylepnych. | TAK |  | x |
| VII | POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Szerokość papieru min. 90 mm | TAK |  | x |
|  | Prędkość przesuwu papieru: min 2 zakresy (25 i 50 mm. sek) | TAK |  | x |
|  | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta odcinków krzywej ekg wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK |  | x |
|  | Możliwość transmitowania badań ekg i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych za pomocą modemu GSM z kartą SIM | TAK |  | x |
|  | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | TAK |  | x |
|  | Odporność na wilgotność i kurz nie mniejsza niz IP 44 | TAK |  | x |
|  | Impregnowana, dedykowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne – 5 szt | TAK |  | x |
|  | Dedykowany uchwyt transportowy do urządzenia montowany do ściany. | TAK |  | x |
| VIII | INNE |  |  |  |
|  | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 3,3 pkt 48 m-cy – 6,7 pkt 60 m-cy – 10 pkt |
|  | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
|  | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
|  | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6. | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7. | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8. | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9. | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10. | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11. | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12. | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 13. | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 14. | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

7 Aparat EKG (DICOM)  , 4 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Aparat ekg umożliwiający równoczesną rejestrację 12 odprowadzeń. | TAK |  | x |
|  | Praca w trybie auto, manual | TAK |  | x |
|  | Jednoczesna rejestracja danych z wielu odprowadzeń (do 12 odprowadzeń)wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | TAK |  | x |
|  | Wzmocnienie regulowane ręcznie lub automatycznie w zakresie min. 2.5, 5, 10, 20 mm/mV i Auto | TAK |  | x |
|  | Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s | TAK |  | x |
|  | Rejestracja sygnału w module interfejsu pacjenta na poziomie minimum 1000 próbek na sekundę dla każdej elektrody/odprowadzenia ze standardowych 12 odprowadzeń | TAK |  | x |
|  | Szybka identyfikacja niewłaściwego podłączenia elektrod lub ich brak dla każdej osobno | TAK |  | x |
|  | Formaty raportów dla 12 odprowadzeń minimum: 3x4; | TAK |  | x |
|  | Tryb long: zapis 1-10 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń) | TAK |  | x |
|  | Minimum 100 zapisów EKG w pamięci wewnętrznej | TAK |  | x |
|  | Możliwość eksportowania raportów EKG w formatach PDF poprzez nośnik zewnętrzny lub sieć przewodową/bezprzewodową | TAK |  | x |
|  | Możliwość przyjmowania zleceń na wykonanie badania i odsyłania wyników w standardzie DICOM | TAK |  | x |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub internet – WI-FI lub BLUETOOTH | TAK |  | x |
|  | Interfejs komunikacyjny 2xUSB | TAK |  | x |
|  | Algorytm wspomagający analizę i interpretację zapisu ekg wraz ze stosownymi opisami | TAK |  | x |
|  | Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | TAK |  | x |
|  | Obwody pacjenta odporne na impuls defibrylacyjny | TAK |  | x |
|  | Kolorowy ekran dotykowy ciekłokrystaliczny o przekątnej minimum 7 cali lub równoważny ekran dotykowy z ręczną klawiaturą alfa numeryczną. | TAK |  | x |
|  | Aparat wyposażony w filtry: - zakłóceń sieciowych prądu przemiennego; - linii izoelektrycznej; - artefaktów, zakłóceń mięśniowych, | TAK |  | x |
|  | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów ekg na drukarce aparatu | TAK |  | x |
|  | Opcje wydruku: -wewnętrzna drukarka termiczna, rozdzielczość min. 8 punktów/mm, papier termiczny; składany lub rolka o szerokości min.100 mm -zewnętrzna drukarka komputerowa A4 | TAK |  | x |
|  | Pełnoekranowy podgląd krzywych EKG przed wydrukiem | TAK |  | x |
|  | Elektrody przyssawkowe 1 komplet | TAK |  | x |
|  | Elektrody kończynowe klipsowe 1 komplet | TAK |  | x |
|  | Zasilanie akumulatorowe, minimum 1 akumulator z wbudowaną ładowarką | TAK |  | x |
|  | Czas ładowania akumulatora nie więcej niż 4 godziny | TAK |  | x |
|  | Masa urządzenia (wraz z akumulatorem) nie więcej niż 2,3 kg | TAK |  | x |
|  | Dźwiękowe i wizualne powiadomienia o niskim stanie naładowania akumulatora. | TAK |  | x |
|  | Akumulator litowo-jonowy | TAK |  | x |
|  | Zabezpieczenie przed awarią zasilania podczas drukowania zapisów ekg | TAK |  | x |
|  | Zasilanie sieciowe 230 v, 50 hz | TAK |  | x |
|  | Wózek jezdny dostosowany do EKG | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
|  | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 0,6 pkt 48 m-cy – 1,3 pkt 60 m-cy – 2 pkt |
|  | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
|  | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
|  | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
|  | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
|  | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
|  | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

8  Pulsoksymetr, 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie aparatu : |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Pulsoksymetr przeznaczony dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  | x |
| 2 | Zasilanie pulsoksymetru akumulatorowe | TAK |  | x |
| 3 | Zasilacz do ładowania akumulatorów od pulsoksymetru, 230V / 50Hz | TAK |  | x |
| 4 | Zasilacz pozwalający na ładowanie akumulatora w trakcie monitorowania pacjenta | TAK |  | x |
| 5 | Zasilanie z akumulatora, awaryjnie dopuszczone zasilanie z baterii alkalicznych, | TAK |  | x |
| 6 | Czas pracy pulsoksymetru min. 10 godz. ciągłego monitorowania | TAK |  | x |
| 7 | Cyfrowy wyświetlacz pulsu i tętna min 2,8 cala z wartościami liczbowymi i krzywą pletyzmograficzną. | TAK |  | x |
| 8 | Masa z akumulatorami max. 550 gr | TAK |  | x |
| 9 | Temperatura pracy min. 0 – +50°C | TAK |  | x |
| 10 | Gumowa obudowa chroniąca przed uszkodzeniami zewnętrznymi | TAK |  | x |
| II | WYMAGANIA POMIAROWE | TAK |  | x |
| 1 | Pomiar SpO2 | TAK |  | x |
| 2 | Zakres SpO2 min 10 – 100% | TAK |  | x |
| 3 | Dokładność SpO2 dla zakresu 70 – 100% min. +/-2 cyfry | TAK |  | x |
| 4 | Pomiar tętna | TAK |  | x |
| 5 | Zakres pomiaru tętna min 30 – 235 bpm | TAK |  | x |
| 6 | Dokładność pomiaru tętna min. +/-2 cyfry | TAK |  | x |
| III | ALARMY | TAK |  | x |
| 1 | Granice ustawiane automatycznie i ręcznie | TAK |  | x |
| 2 | Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa | TAK |  | x |
| 3 | Wskaźnik alarmu świetlnego dobrze widoczny z różnych stron urządzenia | TAK |  | x |
| 4 | Możliwość wyciszenia alarmu na czas nieokreślony | TAK |  | x |
| 5 | Regulacja siły dźwięku alarmu | TAK |  | x |
| 6 | Wskaźnik wyczerpania akumulatorów | TAK |  | x |
| 7 | Alarm braku sygnały pomiarowego SpO2 i tętna | TAK |  | x |
| 8 | Alarm wysokiego (powyżej granicy alarmu) i niskiego (poniżej granicy alarmu) pomiaru SpO2 i tętna | TAK |  | x |
| 9 | Pulsoksymetr wyposażony w czujniki: - noworodkowy, 1szt. - dziecięcy, 1 szt. - dorosły, 1 szt. | TAK |  | x |
| IV | Pozostałe | TAK |  | x |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 0,3 pkt 48 m-cy – 0,6 pkt 60 m-cy – 1 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | TAK |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy.. | TAK |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | TAK |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | TAK |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | TAK |  | x |
| 12 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | TAK |  | x |
| 13 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
| 14 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
| 15 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

9 System przywoływania lekarzy (w tym 16 pager) 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie aparatu : |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | System przywoływania wyposażony w 16 urządzeń odbiorczych-pager, lub rozwiązanie równoważne: system przywoławczy wyposażony w 16 urządzeń nadawczo-odbiorczych | TAK |  | x |
| 2 | Urządzenie odbiorcze posiada wyświetlacz do wyświetlania wiadomości, lub rozwiązanie równoważne: urządzenie nadawczo-odbiorcze posiada wyświetlacz do wyświetlania wiadomości | TAK |  | x |
| 3 | Sygnał nadejścia wiadomi: wibracja lub dźwięk, lub sygnał świetlny | TAK |  | x |
| 4 | Urządzenia mają wskaźnik niskiego poziomu baterii. | TAK |  | x |
| 5 | Zasilanie urządzeń: bateryjne lub akumulatorowe. W przypadku zasilania akumulatorowego wymagane wyposażenie urządzeń w ładowarki i zapasowy akumulator. | TAK |  | x |
| 6 | Urządzenia wyposażone w uchwyt do mocowania przy pasku, lub rozwiązanie równoważne: futerał do mocowania przy pasku lub futerał z paskiem do noszenia na ramieniu. | TAK |  | x |
| II | Pozostałe | TAK |  | x |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 0,25 pkt 48 m-cy – 0,5 pkt 60 m-cy – 1 pkt |
| 4 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
| 6 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa. | TAK |  | x |
| 8 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |
| 9 | Szkolenie w zakresie obsługi użytkowania oraz obsługi technicznej dla wyznaczonych pracowników szpitala | TAK |  | x |

10 Wzmacniacz sygnału radiowego 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie aparatu : |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Wzmacniacz sygnału radiowego pozwalający na nadawanie do systemu przywoływania do urządzeń odbiorczych-pager, lub rozwiązanie równoważne: urządzenie nadawczo-odbiorcze pozywające na łączność z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi z systemu przywoławczego. | TAK |  | x |
| 2 | Zasilanie urządzeń wzmacniacza sygnału radiowego 230V / 50Hz | TAK |  | x |
| 3 | Możliwość wysyłania informacji tekstowy z zapisanych szablonów | TAK |  | x |
| 4 | Wzmacniacz sygnału radiowego wyposażony w antenę wraz okablowaniem, pozwalającym na komunikację z urządzeniami systemu przywoływania | TAK |  | x |
| 5 | Urządzenia instalowane w wyznaczonym miejscu przez zamawiającego | TAK |  | x |
| 6 | Wzmacniacz sygnału radiowego umożliwia komunikację z urządzeniami systemu przywoławczego w obrębie szpitala. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń retransmitujących. | TAK |  | x |
| II | Pozostałe | TAK |  | x |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 0,25 pkt 48 m-cy – 0,5 pkt 60 m-cy – 1 pkt |
| 3 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
| 4 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa | TAK |  | x |
| 5 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |
| 6 | Szkolenie w zakresie obsługi użytkowania oraz obsługi technicznej dla wyznaczonych pracowników szpitala | TAK |  | x |

|  | Zadanie nr 02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt do wentylacji, respiratoterapii |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | jedn. miary | ilość |
| 1 | Aparat do znieczulania z monitorowaniem gazów anestetycznych | szt. | 2 |
| 2 | Respirator stacjonarny | szt. | 2 |
| 3 | Respirator transportowy | szt. | 2 |
| 4 | Laryngoskop Macintosh | szt. | 2 |
| 5 | Laryngoskop McCOY | szt. | 2 |
| 6 | Bronchofiberoskop | szt. | 1 |
| 7 | Ssak elektryczny | szt. | 4 |
| 8 | Urządzenie do mechanicznej kompresji | szt. | 1 |
| 9 | Videolaryngoskop | szt. | 1 |

1 Aparat do znieczulania z monitorowaniem gazów anestetycznych 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny z możliwością rozbudowy do podwieszenia na kolumnie anestezjologicznej. Możliwość dostosowania mocowania do minimum kolumn typu: - Kreuzer, Draeger, Maquet,Trumpf. | Tak |  | x |
| 2 | Wyposażony w podświetlany blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria. | Tak |  | x |
| 3 | Dodatkowy wysuwany blat do pisania. Lampka umożliwiająca oświetlanie blatu. | Tak |  | x |
| 4 | Minimum dwa koła blokowane. | Tak |  | x |
| 5 | Zasilanie dostosowane do 230V 50Hz. | Tak |  | x |
| 6 | Wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 sztuki) na tylnej ścianie aparatu oraz dodatkowe wbudowane gniazdo do podgrzewania desfluranu na przedniej ścianie aparatu. | Tak |  | x |
| 7 | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 60 minut w warunkach standardowych z wbudowanego akumulatora. | Tak |  | x |
| 8 | Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej, złącza typu AGA | Tak |  | x |
| 9 | Zasilanie awaryjne z butli (N2O, O2, powietrze) –aparat bez dołączonych butli, aparat wyposażony w reduktory. | Tak |  | x |
| 10 | Półka do zapasowej butli tlenowej i podtlenku azotu, powietrza przy tylnej ścianie aparatu. | Tak |  | x |
| 11 | Reduktory do butli O2 i N2O, powietrza wyposażone w przyłącze do aparatu i manometry.Tak | Tak |  | x |
| 12 | Widoczne odczyty ciśnień gazów zasilania. | Tak |  | x |
| 13 | Wbudowany dodatkowy przepływomierz do podawania tlenu przez maskę podczas znieczuleń przewodowych. | Tak |  | x |
| 14 | Ujście gazów do prowadzenia wentylacji z użyciem zestawów: Kuna, Jacksona Ress’a, Baina, bez rozłączania układu okrężnego. | Tak |  | x |
| 15 | Ssak z regulacją siły ssania – regulacja wbudowana na panelu czołowym aparatu. | Tak |  | x |
| 16 | Zintegrowane szyny do zamocowania dwóch parowników jednocześnie. Możliwość zmiany szyny w trakcie eksploatacji pomiędzy Selectatec i Draeger. | Tak |  | x |
| 17 | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie. | Tak |  | x |
| 18 | Aparat napędzany powietrzem lub tlenem (tzw. napęd pneumatyczny). Automatyczna zmiana gazu napędowego (bez udziału serwisu), w przypadku spadku ciśnienia aktualnego gazu napędowego. | Tak |  | x |
| 19 | Zapamiętywanie parametrów znieczulenia. Zakres danych na minimum: - data i godzina; - tryb wentylacji; - aktywny alarm; - ustawienia (min. TVset, TV mierzone, RR ustawione, RR mierzone, PEEP, Pinsp, MVexp). Zapamiętywanie min. 30 pacjentów. | Tak |  | x |
| II | TESTOWANIE APARATU |  |  |  |
| 1 | Automatyczne testy funkcjonalne(m.in. bezpieczeństwa elektrycznego) w trakcie uruchamiania aparatu. | Tak |  | x |
| 2 | Autotest szczelności i podatności układu oddechowego – maksimum 150 sekund, możliwość wywołania testu bez konieczności wyłączania aparatu. Pomiar i wyświetlenie podatności oraz przecieku układu oddechowego, po zakończeniu testu. | Tak |  | x |
| 3 | Możliwość przerwania autotestu w dowolnej chwili. | Tak |  | x |
| 4 | W przypadku przerwania lub ominięcia autotestu szczelności i podatności, ciągłe wyświetlanie informacji o braku przeprowadzeniu testu. | Tak |  | x |
| 5 | Możliwość wykonania skróconego testu szczelności i podatności – np. po zmianie rur oddechowych. | Tak |  | x |
| III | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |  |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza. Elektroniczny pomiar przepływu gazów – wyświetlanie wartości na ekranie respiratora. | Tak |  | x |
|  | Elektroniczny mieszacz gazów sterowany mikroprocesorowo. | Tak |  | x |
|  | Możliwość regulacji przepływu gazów poprzez (dostępne minimum 3 metody): - zmianę przepływu gazu nośnego lub tlenu; - zmianę całkowitego przepływu gazów; - zmianę stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej. | Tak |  | x |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 25%. | Tak |  | x |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami , minimalny przepływ świeżych gazów minimum 200ml/min. | Tak |  | x |
| IV | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |
| 1 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków o niskiej podatności – bez konieczności wymiany elementów układu oddechowego, przy dostosowaniu do grupy wiekowej (z wyłączeniem konieczności wymiany rur oddechowych pacjenta). | Tak |  | x |
| 2 | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji (w autoklawie), pozbawiony lateksu. | Tak |  | x |
| 3 | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym. | Tak |  | x |
| 4 | Obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 35 l/min. | Tak |  | x |
| 5 | Pochłaniacz dwutlenku węgla wielorazowy o obudowie przeziernej i pojemności maksimum 1200ml. Możliwość wymiany pochłaniacza bez rozszczelniania układu, w trakcie prowadzenia wentylacji. Możliwość stosowania pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych. | Tak |  | x |
| 6 | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną – aktywny układ ewakuacji gazów. | Tak |  | x |
| 7 | Respirator anestetyczny z własnym wyświetlaczem minimum 12 cali. | Tak |  | x |
| 8 | Obsługa ekranu respiratora poprzez ekran dotykowy. | Tak |  | x |
| 9 | Zastawka ciśnieniowa (APL) dla trybu oddechu spontanicznego i wentylacji ręcznej, z oznaczeniem umożliwiającym bezwzrokowe stwierdzenie przekroczenia punktu nastawienia 20kPa (opisać). | Tak |  | x |
| 10 | Kompletny układ oddechowy pacjentów dorosłych: - jednorazowy 10 szt. - wielorazoway 2 szt. | Tak |  | x |
| V | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
| 1 | Tryb gotowości. | Tak |  | x |
| 2 | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej (bez modyfikacji układu rur pacjenta pomiędzy wentylacją mechaniczną a ręczną). | Tak |  | x |
| 3 | Oddech spontaniczny. | Tak |  | x |
| 4 | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny. | Tak |  | x |
| 5 | Tryb wentylacji objętościowo zmienny. | Tak |  | x |
| 6 | Tryb wentylacji SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa. | Tak |  | x |
| 7 | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu. | Tak |  | x |
| 8 | Tryb wentylacji VSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu. | Tak |  | x |
| 9 | Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością. | Tak |  | x |
| VI | REGULACJE |  |  |  |
| 1 | Zakres regulacji ciśnienia PEEP minimum: od 4 do 20 kPa (podać zakres).Tak | Tak |  | x |
| 2 | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu minimum: od 3:1 do 1:4 (podać zakres) | Tak |  | x |
| 3 | Zakres regulacji częstości oddechu (wentylacja objętościowa i ciśnieniowa) minimum: od 4 do 80 odd/min (podać zakres) | Tak |  | x |
| 4 | Zakres regulacji objętości oddechowej (wentylacje objętościowe) minimum: od 20 do 1400 ml (podać zakres) | Tak |  | x |
| 5 | Zakres regulacji ciśnienia minimum: - (wdechowe dla wentylacji kontrolowanej ciśnieniem) od 5 do 65 cmH2O (podać zakres) - (wspomagania dla wentylacji wspomaganej ciśnieniem) od 5 do 50 cmH2O (podać zakres) | Tak |  | x |
| 6 | Zakres regulacji, płynny lub skokowy, pauzy wdechowej minimum: od 0 do 70% | Tak |  | x |
| VII | ALARMY |  |  |  |
| 1 | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV. | Tak |  | x |
| 2 | Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego. | Tak |  | x |
| 3 | Alarm niskiej częstości oddechów. | Tak |  | x |
| 4 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną . | Tak |  | x |
| 5 | Alarm wyładowywania się akumulatora. | Tak |  | x |
| 6 | Alarm braku zasilania w gazy . | Tak |  | x |
| 7 | Alarm rozłączenia układu oddechowego. | Tak |  | x |
| 8 | Alarm Apnea. | Tak |  | x |
| 9 | Alarm odłączenia pochłaniacza, włączający się z opóźnieniem czasowym minimum 30 sekund. | Tak |  | x |
| VIII | MONITOROWANIE W APARACIE DO ZNIECZULENIA |  |  |  |
| 1 | Stężenie tlenu w gazach wdechowych i wydechowych - wartość liczbowa. Pomiar czujnikiem paramagnetycznym (niechemicznym) – nie wymagającym okresowej wymiany. | Tak |  | x |
| 2 | Nie dopuszcza się aparatu z galwanicznym czujnikiem tlenu, jeśli jego odłączenie uniemożliwia normalną pracę aparatu (ze wszystkimi wymaganymi w opisie funkcjami). | Tak |  | x |
| 3 | Objętości wydechowe TV oraz MV – wyświetlana wartość liczbowa. | Tak |  | x |
| 4 | Pomiar częstości oddechowej – wyświetlana wartość liczbowa. | Tak |  | x |
| 5 | Ciśnienia szczytowego – wyświetlana wartość liczbowa. | Tak |  | x |
| 6 | Ciśnienia plateau lub ciśnienie średnie (możliwość wyboru) – wyświetlana wartość liczbowa. | Tak |  | x |
| 7 | Podatność - wyświetlana wartość liczbowa. | Tak |  | x |
| 8 | Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej – wyświetlana wartość liczbowa, dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu. | Tak |  | x |
| 9 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulania z pomiarem MAC, z uwzględnieniem wieku pacjenta. | Tak |  | x |
| 10 | Pomiar stężenia dwutlenku węgla na wdechu i wydechu w aparacie do znieczulania. Krzywa kapnograficzna. | Tak |  | x |
| 11 | Możliwość wyświetlenia pętli ciśnienie/objętość. | Tak |  | x |
| 12 | Krzywa ciśnienia w drogach oddechowych. | Tak |  | x |
| 13 | Stężenie N2O na wdechu i wydechu – wyświetlana wartość liczbowa. | Tak |  | x |
| 14 | Stężenie CO2 na wdechu i wydechu – wyświetlana wartość liczbowa, pomiar w strumieniu bocznym. | Tak |  | x |
| 15 | Min. 10 sztuk linii do pomiaru CO2 oraz min. 10 sztuk pułapek wodnych | Tak |  | x |
| IX | APARAT DO ZNIECZULENIA WYPOSAŻONY W KARDIOMONITOR MONITORUJĄCY PARAMETRY ŻYCIOWE PACJENTA |  |  |  |
| 1 | Monitor pacjenta o budowie modułowej | Tak |  | x |
| 2 | Monitor pacjenta integralnie zamontowany na aparacie do znieczulenia. | Tak |  | x |
| 3 | Monitor wyposażony w wysokiej klasy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości o przekątnej minimum 12”. Minimum 6 krzywych dynamicznych. | Tak |  | x |
| 4 | Obsługa ekranu kardiomonitora poprzez ekran dotykowy. Komunikacja kardiomonitora z użytkownikiem przez system menu w języku polskim. Możliwość pracy kardiomonitora w sieci centralnego monitorowania. | Tak |  | x |
| 5 | Alarmy 3 stopniowe wszystkich parametrów. Automatyczne ustawianie alarmów. | Tak |  | x |
| 6 | Kilkustopniowe wyciszanie alarmów. | Tak |  | x |
| 7 | Możliwość skonfigurowania przez personel 20 różnych ustawień ekranów/zestawów granic alarmowych. | Tak |  | x |
| 8 | Chłodzenie konwekcyjne kardiomonitora i modułu transportowego. Nie dopuszcza się żadnych wentylatorów w kardiomonitorze i module transportowym. | Tak |  | x |
| 9 | Kardiomonitor wyposażony w ekran dotykowy i zintegrowany uchwyt do transportu. | Tak |  | x |
| 10 | Kardiomonitor zapewniający ciągłość monitorowania min. EKG, SpO2, ciśnienia nieinwazyjnego i inwazyjnego (minimalna ilość ciśnień inwazyjnych dostępnych – 4), temperatury, wyświetlanie monitorowanych parametrów, alarmowanie w trakcie transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Technologia pojemnościowa ekranu dotykowego | Tak |  | x |
| 12 | Trendy graficzne, trendy w postaci histogramu, trendy tabelaryczne i trendy horyzontalne w monitorze minimum 24 godziny. | Tak |  | x |
| 13 | Zasilanie bateryjne monitora na min. 2 godziny pracy. | Tak |  | x |
| 14 | Pomiar zintegrowanego wskaźnika płucnego (IPI) w kardiomonitorze. | Tak |  | x |
| 15 | Co najmniej 20 niezależnych konfiguracji ekranu monitora z możliwością łatwego ich przełączania oraz zapamiętywania bez utraty danych pacjenta. Poszczególne konfiguracje programowane przez użytkownika, bez konieczności wzywania wykwalifikowanego serwisu | Tak |  | x |
| 16 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania – do wydruku na drukarce | Tak |  | x |
| 17 | Monitorowanie EKG/ST/QT od 1 do 12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie – programowane przez użytkownika; w zależności od podłączonego kabla EKG | Tak |  | x |
| 18 | Pomiar 12 odprowadzeń EKG z maksimum 6 elektrod przy możliwości monitorowania także 1 lub 3 odprowadzeń. | Tak |  | x |
| 19 | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii. Klasyfikacja minimum 25 rodzajów zaburzeń rytmu (w tym alarm migotania przedsionków i alarm zakończenia migotania przedsionków) – wymienić. | Tak |  | x |
| 20 | Kabel do EKG 3-odprowadzeniowy 2 sztuki | Tak |  | x |
| 21 | Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 1 % w zakresie min 15-300 bpm | Tak |  | x |
| 22 | Analiza odcinka ST z wszystkich monitorowanych odprowadzeń z prezentacją w czasie rzeczywistym (krzywe i wartości odcinka ST). Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu | Tak |  | x |
| 23 | Graficzna prezentacja zmian w odcinku ST na wykresie kołowym dla wszystkich 12-tu odprowadzeń z rozróżnieniem kolorem. | Tak |  | x |
| 24 | Analiza QT/QTc. Wyświetlanie na ekranie wartości QT/QTc dla wszystkich odprowadzeń EKG. | Tak |  | x |
| 25 | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | Tak |  | x |
| 26 | Trendy horyzontalne mierzonych parametrów | Tak |  | x |
| 27 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu. | Tak |  | x |
| 28 | Minimalny zakres 5-150 odd/min. | Tak |  | x |
| 29 | Pomiar saturacji (SPO2) w monitorze, zakres pomiarowy minimum 70-100% z dokładnością +/- 5%. | Tak |  | x |
| 30 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna | Tak |  | x |
| 31 | Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET lub Philips FAST lub Nellcor. | Tak |  | x |
| 32 | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe | Tak |  | x |
| 33 | Wskaźnik perfuzji z zakresu minimum 0,05-10,0. | Tak |  | x |
| 34 | Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 – 2 sztuka. | Tak |  | x |
| 35 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia | Tak |  | x |
| 36 | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas, staza. | Tak |  | x |
| 37 | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów przynajmniej w zakresie min 1 minuta - 20 godzin | Tak |  | x |
| 38 | Mankiety uniwersalne – 3 rozmiary po 2 szt. | Tak |  | x |
| 39 | Pomiar temperatury, 2 tory pomiarowe. Zakres pomiarowy minimum 0 – 45 C. | Tak |  | x |
| 40 | Każdy monitor z torem do pomiaru temperatury wyposażony w 4 czujniki wielorazowe (rektalny 2 szt. i powierzchniowy 2 szt.). | Tak |  | x |
| 41 | Inwazyjny pomiar ciśnienia, minimum 2 tory pomiarowe. Zakres pomiarowy ciśnienia minimum od –40 do +350 mmHg. | Tak |  | x |
| 42 | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień inwazyjnych. | Tak |  | x |
| 43 | Moduł NMT. | Tak |  | x |
| 44 | Obrazowanie danych pochodzących z różnych urządzeń zewnętrznych takich jak respiratory, pompy i z innych urządzeń zewnętrznych na ekranie kardiomonitora. | Tak |  | x |
| 45 | Możliwość wyposażenia w moduł / monitor analgezji-monitor bólu do nieinwazyjnej oceny równowagi analgezja-nocycepcja w oparciu o analizę zmienności rytmu serca (HRV), z możliwością zapisu i monitorowania ciągłego. | Tak |  | x |
| 46 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł ciśnienia inwazyjnego | Tak |  | x |
| 47 | Możliwość rozbudowy monitora o moduł PiCCO | Tak |  | x |
| 48 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o pomiar w technologii Masimo Rainbow SET (rozbudowa o funkcję PVI lub SpMet lub SpOC lub SpCO lub SpHb). | Tak |  | x |
| 49 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł CO | Tak |  | x |
| 50 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o drukarkę zewnętrzną do wydruku wszystkich monitorowanych parametrów. | Tak |  | x |
| X | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 3,3 pkt 48 m-cy – 6,6 pkt 60 m-cy – 10 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 13 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 14 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

2 Respirator stacjonarny, 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Respirator stacjonarny | Tak |  | x |
| 2 | Respirator nowy, nie używany, nie powystawowy. | Tak |  | x |
| 3 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci | Tak |  | x |
| 4 | Wyposażony we własne, wbudowane, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego zapewniające pracę w całym zakresie trybów wentylacji i nastaw. | Tak |  | x |
| 5 | Zasilanie w sprężony tlen z instalacji centralnej pod ciśnieniem w zakresie nie mniejszym niż 2,8 - 5,5 bar | Tak |  | x |
| 6 | Możliwość zasilania awaryjnie w tlen z koncentratora tlenu lub z z butli gazowej | Tak |  | x |
| 7 | Praca respiratora w systemie jednoramiennych i dwuramiennych układów pacjenta z pomiarem ich podatności | Tak |  | x |
| 8 | Respirator umożliwia pracę tylko przy zasilaniu powietrzem | Tak |  | x |
| 9 | Zastosowanie automatycznego „triggera” wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech – wydech oraz wydech – wdech) reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta, bez konieczności manualnego dostosowania | Tak |  | x |
| II | TRYBY WENTYLACJI INWAZYJNEJ |  |  |  |
| 1 | Wentylacja kontrolowana objętościowo (CMV, AC, SIMV) | Tak |  | x |
| 2 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo (BIPAP, BiLevel, DouPAP) | Tak |  | x |
| 3 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem (PSV) | Tak |  | x |
| 4 | Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa w trybie objętościowym i ciśnieniowym (MMV, ASV) | Tak |  | x |
| 5 | Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnienie w drogach oddechowych (PEEP, CPAP) | Tak |  | x |
| 6 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością oddechu | Tak |  | x |
| 7 | Rozbudowa o wentylację wspomaganą proporcjonalnie do wysiłku oddechowego pacjenta PPV | Tak |  | x |
| 8 | Wentylacja typu PPS lub PAV+ | Tak |  | x |
| 9 | Wentylacja typu VSV | Tak |  | x |
| 10 | Wentylacja APRV | Tak |  | x |
| III | TRYBY WENTYLACJI NIEINWAZYJNEJ PRZEZ MASKĘ |  |  |  |
| 1 | Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnienie w drogach oddechowych, | Tak |  | x |
| 2 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | Tak |  | x |
| 3 | Wentylacja wspomagana ciśnieniowo z zabezpieczeniem przy bezdechu, | Tak |  | x |
| 4 | Funkcja wspierająca oddechy spontaniczne pacjenta przez uwzględnienie niewielkiej dekompresji w trakcie późniejszych etapów wdechu oraz w trakcie początkowej fazy wydechu. | Tak |  | x |
| 5 | Możliwość automatycznych westchnień | Tak |  | x |
| 6 | Dodatkowe tryby wentylacji nieinwazyjnej z obwodami jednoramiennymi: -Wentylacji z uśrednioną gwarantowaną objętością i wspomaganiem ciśnieniowym -możliwość rozbudowy o wentylację ciśnieniowa proporcjonalna (PPV) | Tak |  | x |
| 7 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV dostępna we wszystkich trybach wentylacji | Tak |  | x |
| IV | WYMAGANE REGULOWANE PARAMETRY |  |  |  |
| 1 | Częstość oddechów w zakresie min. 5 - 80 l/min | Tak |  | x |
| 2 | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min 50 - 1400 ml | Tak |  | x |
| 3 | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 5 - 60 cm H20 | Tak |  | x |
| 4 | Ciśnienie wspomagania dla wentylacji wspomaganych ciśnieniowo w zakresie min. 0 - 50 cm H20 powyżej PEEP | Tak |  | x |
| 5 | Ciśnienie końcowo-wydechowe regulowane w zakresie min. 0 - 30 cm H20 | Tak |  | x |
| 6 | Czas wdechu regulowany w zakresie min. 0,2 - 5,0 sek. | Tak |  | x |
| 7 | Możliwość wyboru kształtu krzywej przepływowej pomiędzy minimum prostokątna i opadającą | Tak |  | x |
| 8 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 -100% | Tak |  | x |
| 9 | Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu | Tak |  | x |
| 10 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości układu wyzwalania przepływowego min. 1-15 l/min | Tak |  | x |
| 11 | Możliwość wcześniejszego zakończenia fazy wdechowej w zakresie min.10-65% najwyższego przepływu | Tak |  | x |
| 12 | Automatyczny dobór wartości przepływu w zależności od nastawionych parametrów wentylacji w zakresie co najmniej do 200 l/min | Tak |  | x |
| V | MONITOROWANE PARAMETRY |  |  |  |
| 1 | Rzeczywistej całkowitej częstość oddechów | Tak |  | x |
| 2 | Częstości oddechów spontanicznych | Tak |  | x |
| 3 | Objętości pojedynczego oddechu wdechowej i wydechowej | Tak |  | x |
| 4 | Całkowitej objętości wentylacji minutowej | Tak |  | x |
| 5 | Spontanicznej wentylacji minutowej | Tak |  | x |
| 6 | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  | x |
| 7 | Czasu wydechu | Tak |  | x |
| 8 | Stosunku czasu wdechu do czasu wydechu | Tak |  | x |
| 9 | Procentowego stosunku czasu wdechu do całego cyklu oddechowego | Tak |  | x |
| 10 | Wielkości przecieku | Tak |  | x |
| 11 | Szczytowego ciśnienia wdechowego | Tak |  | x |
| 12 | Ciśnienia średniego | Tak |  | x |
| 13 | Podatność płuc | Tak |  | x |
| 14 | Elastancja płuc | Tak |  | x |
| 15 | Opór wdechowy i wydechowy płuc | Tak |  | x |
| 16 | Współczynnik P0,1 | Tak |  | x |
| 17 | Współczynnik MIP | Tak |  | x |
| 18 | Współczynnik RSBI | Tak |  | x |
| 19 | Ciśnienie fazy Plateau | Tak |  | x |
| VI | INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, PREZENTACJA GRAFICZNA |  |  |  |
| 1 | Obsługa respiratora i prezentacje graficzne na monitorze minimum 12 calowym - pojedynczym wbudowanym, kolorowym, dotykowym. | Tak |  | x |
| 2 | Prezentacja min 3 krzywych oddechowych w funkcji czasu: ciśnienie, przepływ, objętość oraz min 2 pętli spirometrycznych | Tak |  | x |
| 3 | Obsługa respiratora za pomocą ekranu dotykowego i przycisków. | Tak |  | x |
| 4 | Możliwość wyboru wyświetlanych parametrów oddechowych przez użytkownika | Tak |  | x |
| 5 | Prezentacja na ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 7 dni | Tak |  | x |
| VII | ALARMY |  |  |  |
| 1 | Automatyczna regulacji głośności alarmu przy braku reakcji | Tak |  | x |
| 2 | Wysokiej i niskiej częstości oddechowej | Tak |  | x |
| 3 | Wysokiej i niskiej objętości oddechowej dla oddechów wymuszonych i własnych | Tak |  | x |
| 4 | Wysokiej i niskiej objętości minutowej | Tak |  | x |
| 5 | Wysokiego i niskiego ciśnienia wdechowego | Tak |  | x |
| 6 | Wysokiego ciśnienia końcowo-wydechowego | Tak |  | x |
| 7 | Nadmiernego przecieku | Tak |  | x |
| 8 | Stężenia tlenu | Tak |  | x |
| 9 | Czasu bezdechu | Tak |  | x |
| 10 | Wadliwa praca elektroniki aparatu | Tak |  | x |
| 11 | Brak zasilania w energię elektryczną | Tak |  | x |
| 12 | Za wysoki i za niskie ciśnienie gazów zasilających | Tak |  | x |
| VIII | WYPOSAŻENIE I INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Kompletny układ oddechowy jednoramienny i drugi dwuramienny do współpracujące z filtrami i nawilżaczami typu FHME i z maskami sylikonowymi do wentylacji nieinwazyjnej: - jednorazowego użytku (długość min. 1,5 mb) po 25 szt. | Tak |  | x |
| 2 | Współpracy z nawilżaczem termicznym | Tak |  | x |
| 3 | Możliwość zabezpieczenia w tlen z butli tlenowych w czasie awarii centralnej instalacji gazów medycznych | Tak |  | x |
| 4 | Możliwość połączenia z monitorem pacjenta dla archiwizowania i do analizowania danych | Tak |  | x |
| 5 | Respirator na wózku z blokadą kół i pojemnikiem na akcesoria | Tak |  | x |
| 6 | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50/60 Hz | Tak |  | x |
| 7 | Zasilanie elektryczne, awaryjne z akumulatora na minimum 60 minut pracy (wraz z wbudowanym źródłem powietrza medycznego) | Tak |  | x |
| 8 | Płuco testowe pacjenta dorosłego i pacjenta dziecko, dzięki któremu można kontrolować respiratory zgodnie z wymaganiami norm IEC 60601-2-12, IEC 960601-2-13, EN 794-3. Płuca posiadają możliwość regulacji parametrów. | Tak |  | x |
| 9 | Nebulizator do wziewnego podawania leków. | Tak |  | x |
| 10 | Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min 3 mb z końcówkami typu AGA | Tak |  | x |
| 11 | Ramię regulowane do drenów pacjenta | Tak |  | x |
| 12 | Zastawki wydechowe wielorazowego użytku 2 szt. | Tak |  | x |
| 13 | Zastawki wydechowe jednorazowego użytku 10 szt. | Tak |  | x |
| 14 | Czujnik przepływu 5 szt. | Tak |  | x |
| 15 | Worek samorozprężalny 2 szt. | Tak |  | x |
| 16 | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów. | Tak |  | x |
| IX | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 3,3 pkt 48 m-cy – 6,6 pkt 60 m-cy – 10 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 13 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 14 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

3 Respirator transpotrowy, 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Respirator transportowy | Tak |  | x |
| 2 | Respirator nowy, nie używany, nie powystawowy. | Tak |  | x |
| 3 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci | Tak |  | x |
| 4 | Wyposażony we własne, wbudowane, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego zapewniające pracę w całym zakresie trybów wentylacji i nastaw. | Tak |  | x |
| 5 | Cicha praca aparatu przy typowych nastawach wentylacji nie większa niż 50 dB +/-10% | Tak |  | x |
| 6 | Zasilanie w sprężony tlen z instalacji centralnej pod ciśnieniem w zakresie nie mniejszym niż 2,8 - 5,5 bar | Tak |  | x |
| 7 | Zasilanie w tlen z 2 szt. butli gazowych w czasie transportu | Tak |  | x |
| 8 | Możliwość zasilania awaryjnie w tlen z koncentratora tlenu | Tak |  | x |
| 9 | Praca respiratora w systemie jednoramiennych i dwuramiennych układów pacjenta z pomiarem ich podatności | Tak |  | x |
| 10 | Respirator umożliwia pracę tylko przy zasilaniu powietrzem | Tak |  | x |
| 11 | Zastosowanie automatycznego „triggera” wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech – wydech oraz wydech – wdech) reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta, bez konieczności manualnego dostosowania | Tak |  | x |
| II | TRYBY WENTYLACJI INWAZYJNEJ |  |  |  |
| 1 | Wentylacja kontrolowana objętościowo (CMV, AC, SIMV) | Tak |  | x |
| 2 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo (BIPAP, BiLevel, DouPAP) | Tak |  | x |
| 3 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem (PSV) | Tak |  | x |
| 4 | Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa w trybie objętościowym i ciśnieniowym | Tak |  | x |
| 5 | Wentylacja z ciągłym dodatnim końcowo - wydechowym ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | Tak |  | x |
| 6 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością oddechu | Tak |  | x |
| 7 | Rozbudowa o wentylację wspomaganą proporcjonalnie do wysiłku oddechowego pacjenta PPV | Tak |  | x |
| 8 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV dostępna we wszystkich trybach wentylacji | TAK |  | x |
| 9 | Automatyczne westrchnienia | TAK |  | x |
| 10 | Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów | TAK |  | x |
| 11 | Automatyczna funkcja pre i post oxygenacji, do toalety oskrzeli | TAK |  | x |
| III | WYMAGANE REGULOWANE PARAMETRY |  |  |  |
| 1 | Częstość oddechów w zakresie min. 3 - 60 l/min | Tak |  | x |
| 2 | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min 50 - 1500 ml | Tak |  | x |
| 3 | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 5 - 60 cm H20 | Tak |  | x |
| 4 | Ciśnienie wspomagania dla wentylacji wspomaganych ciśnieniowo w zakresie min. 0 - 35 cm H20 powyżej PEEP | Tak |  | x |
| 5 | Ciśnienie końcowo-wydechowe regulowane w zakresie min. 0 - 30 cm H20 | Tak |  | x |
| 6 | Czas wdechu regulowany w zakresie min. 0,2 - 5,0 sek. | Tak |  | x |
| 7 | Możliwość wyboru kształtu krzywej przepływowej pomiędzy minimum prostokątna i opadającą | Tak |  | x |
| 8 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 -100% | Tak |  | x |
| 9 | Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu | Tak |  | x |
| 10 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości układu wyzwalania przepływowego min. 1-10 l/min | Tak |  | x |
| 11 | Możliwość wcześniejszego zakończenia fazy wdechowej w zakresie min.10-60% najwyższego przepływu | Tak |  | x |
| 12 | Automatyczny dobór wartości przepływu w zależności od nastawionych parametrów wentylacji w zakresie co najmniej do 200 l/min | Tak |  | x |
| IV | MONITOROWANE PARAMETRY |  |  |  |
| 1 | Rzeczywistej całkowitej częstość oddechów | Tak |  | x |
| 2 | Częstości oddechów spontanicznych | Tak |  | x |
| 3 | Objętości pojedynczego oddechu wdechowej i wydechowej | Tak |  | x |
| 4 | Całkowitej objętości wentylacji minutowej | Tak |  | x |
| 5 | Spontanicznej wentylacji minutowej | Tak |  | x |
| 6 | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  | x |
| 7 | Czasu wydechu | Tak |  | x |
| 8 | Stosunku czasu wdechu do czasu wydechu | Tak |  | x |
| 9 | Procentowego stosunku czasu wdechu do całego cyklu oddechowego | Tak |  | x |
| 10 | Wielkości przecieku | Tak |  | x |
| 11 | Szczytowego ciśnienia wdechowego | Tak |  | x |
| 12 | Ciśnienia średniego | Tak |  | x |
| 13 | Podatność płuc | Tak |  | x |
| 14 | Elastancja płuc | Tak |  | x |
| 15 | Opór wdechowy i wydechowy płuc | Tak |  | x |
| 16 | Współczynnik P0,1 | Tak |  | x |
| 17 | Współczynnik MIP | Tak |  | x |
| 18 | Współczynnik RSBI | Tak |  | x |
| 19 | Ciśnienie fazy Plateau | TAK |  | x |
| V | INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, PREZENTACJA GRAFICZNA |  |  |  |
| 1 | Obsługa respiratora i prezentacje graficzne na monitorze minimum 12 calowym - pojedynczym wbudowanym, kolorowym, dotykowym. | Tak |  | x |
| 2 | Prezentacja min 3 krzywych oddechowych w funkcji czasu: ciśnienie, przepływ, objętość oraz min 2 pętli spirometrycznych | Tak |  | x |
| 3 | Obsługa respiratora za pomocą ekranu dotykowego i przycisków. | Tak |  | x |
| 4 | Możliwość wyboru wyświetlanych parametrów oddechowych przez użytkownika | Tak |  | x |
| VI | ALARMY |  |  |  |
| 1 | Automatyczna regulacji głośności alarmu przy braku reakcji | Tak |  | x |
| 2 | Wysokiej i niskiej częstości oddechowej | Tak |  | x |
| 3 | Wysokiej i niskiej objętości oddechowej dla oddechów wymuszonych i własnych | Tak |  | x |
| 4 | Wysokiej i niskiej objętości minutowej | Tak |  | x |
| 5 | Wysokiego i niskiego ciśnienia wdechowego | Tak |  | x |
| 6 | Wysokiego ciśnienia końcowo-wydechowego | Tak |  | x |
| 7 | Nadmiernego przecieku | Tak |  | x |
| 8 | Stężenia tlenu | Tak |  | x |
| 9 | Czasu bezdechu | Tak |  | x |
| VII | WYPOSAŻENIE I INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Kompletny układ oddechowy jednoramienny i drugi dwuramienny do współpracujące z filtrami i nawilżaczami typu FHME i z maskami sylikonowymi do wentylacji nieinwazyjnej: - jednorazowego użytku (długość min. 1,5 mb) po 25 szt. | Tak |  | x |
| 2 | Współpracy z nawilżaczem termicznym | Tak |  | x |
| 3 | Wyposażenie w tlen z butli tlenowych (2 szt.)w czasie transportu wewnątrzszpitalnego | Tak |  | x |
| 4 | Możliwość połączenia z monitorem pacjenta dla archiwizowania i do analizowania danych | Tak |  | x |
| 5 | Respirator na wózku z blokadą kół i pojemnikiem na akcesoria | Tak |  | x |
| 6 | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50/60 Hz | Tak |  | x |
| 7 | Zasilanie elektryczne, awaryjne z akumulatora na minimum 120 minut pracy (wraz z wbudowanym źródłem powietrza medycznego) | Tak |  | x |
| 8 | Płuco testowe pacjenta dorosłego i pacjenta dziecko, dzięki któremu można kontrolować respiratory zgodnie z wymaganiami norm IEC 60601-2-12, IEC 960601-2-13, EN 794-3. Płuca posiadają możliwość regulacji parametrów. | Tak |  | x |
| 9 | Nebulizator do wziewnego podawania leków. | Tak |  | x |
| 10 | Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min 3 mb z końcówkami typu AGA | Tak |  | x |
| 11 | Ramię regulowane do drenów pacjenta | Tak |  | x |
| 12 | Zastawki wydechowe wielorazowego użytku 2 szt. | Tak |  | x |
| 13 | Zastawki wydechowe jednorazowego użytku 10 szt. | Tak |  | x |
| 14 | Czujnik przepływu 5 szt. | Tak |  | x |
| 15 | Worek samorozprężalny 2 szt. | Tak |  | x |
| 16 | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów. | Tak |  | x |
| VIII | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 2,6 pkt 48 m-cy – 5,3 pkt 60 m-cy – 8 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 13 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 14 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

4 Laryngoskop Macintosch - 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |
| - 1 | Zasilanie rękojeści na baterie 2 x R14 | TAK |  | x |
| - 2 | Rękojeść standardowa z zimnym światłem z mocą diody typu LED 2.5v | TAK |  | x |
| - 3 | Matowa stal chirurgiczna bez reflektów od światła | TAK |  | x |
| - 4 | Rękojeść pokryta antypoślizgową powierzchnią łatwą w czyszczeniu i bezpieczną w użyciu | TAK |  | x |
| - 5 | Obudowana żarówka diodowa prosta w wymianie | TAK |  | x |
| - 6 | Sterylizacja rękojeści oraz łyżki typu macintosh bez diody i baterii do 134 stopni celcjusza | TAK |  | x |
| - 7 | Automatyczne włączanie i wyłączanie bez przycisku | TAK |  | x |
| - 8 | Łyżka kompatybilna z rękojeścią | TAK |  | x |
| - 9 | Rozmiary łyżek światłowodowych typu macintosch nr 2,3,4 z mocą diody typu LED 2,5 v | TAK |  | x |
| - 10 | Obudowany przewód światłowodowy typu LED | TAK |  | x |
| - 11 | Zdejmowane tory światłowodowe typu LED | TAK |  | x |
| - 12 | Matowa stal nierdzewna łyżki | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| - 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | x |
| - 2 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | TAK |  | x |
| - 3 | Gwarancja min. 12 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 12 m-cy – 0 pkt 24 m-cy – 0,25 pkt 36 m-cy – 0,5 pkt 48 m-cy – 0,75 pkt 60 m-cy – 1 pkt |

5 Laryngoskop McCOY - 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |
| - 1 | Zasilanie rękojeści na baterie 2 x R14 | TAK |  | x |
| - 2 | Rękojeść standardowa z zimnym światłem z mocą diody typu LED 2.5v | TAK |  | x |
| - 3 | Matowa stal chirurgiczna bez reflektów od światła | TAK |  | x |
| - 4 | Rękojeść pokryta antypoślizgową powierzchnią łatwą w czyszczeniu i bezpieczną w użyciu | TAK |  | x |
| - 5 | Obudowana żarówka diodowa prosta w wymianie | TAK |  | x |
| - 6 | Sterylizacja rękojeści oraz łyżki typu macintosh bez diody i baterii do 134 stopni celcjusza | TAK |  | x |
| - 7 | Automatyczne włączanie i wyłączanie bez przycisku | TAK |  | x |
| - 8 | Łyżka kompatybilna z rękojeścią | TAK |  | x |
| - 9 | Rozmiary łyżek światłowodowych typu McCOY nr 2,3,4 z mocą diody typu LED 2,5 v | TAK |  | x |
| - 10 | Obudowany przewód światłowodowy typu LED | TAK |  | x |
| - 11 | Zdejmowane tory światłowodowe typu LED | TAK |  | x |
| - 12 | Matowa stal nierdzewna łyżki | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | x |
| 2 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | TAK |  | x |
| 3 | Gwarancja min. 12 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 12 m-cy – 0 pkt 24 m-cy – 0,25 pkt 36 m-cy – 0,5 pkt 48 m-cy – 0,75 pkt 60 m-cy – 1 pkt |

6 Bronchofiberoskop – 1szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | ##### Bronchofiberoskop przenośny / intubacyjny | TAK |  | x |
| 2 | Średnica tuby wziernikowej 5,2mm, +/-20% | TAK |  | x |
| 3 | Średnica kanału roboczego 2,5mm, +/-20% | TAK |  | x |
| 4 | Aparat mobilny z automatycznym zintegrowanym źródłem światła LED zasilanej z baterii | TAK |  | x |
| 5 | Kąty wygięcia końcówki góra / dół 160/130, +/-20% | TAK |  | x |
| 6 | Wyposażenia: - komplecie kleszczyki biopsyjne, - chwytak do usuwania ciał obcych, - walizka transportowa | TAK |  | x |
| 7 | Kosz transportowy w czasie sterylizacji | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) oraz paszport techniczny | TAK |  | x |
| 2 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
| 3 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 1 pkt 48 m-cy – 2 pkt 60 m-cy – 3 pkt |
| 4 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
| 5 | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie oferty | TAK |  | x |
| 6 | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 8 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
| 7 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi |  |  | x |
| 8 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  |  | x |

7 Ssak elektryczny  - 4 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Dwie butle 2l z poliwęglanu z zastawką zabezpieczającą przed przepełnieniem | TAK |  | x |
| 2 | Wskaźnik i regulator podciśnienia | TAK |  | x |
| 3 | Pedał do sterowania nożnego | TAK |  | x |
| 4 | Wózek jezdny na kółkach | TAK |  | x |
| 5 | Napięcie zasilania- 230V/50Hz, | TAK |  | x |
| 6 | Przepływ ograniczony filtrem- 40l/min, | TAK |  | x |
| 7 | Podciśnienie- -80 kPa, | TAK |  | x |
| 8 | Waga - 6,2 kg (z wózkiem) | TAK |  | x |
| 9 | Możliwość stosowania wkładów jednorazowych | TAK |  | x |
| 10 | Wyposażony w : dren silikonowy, filtr bakteryjny, łącznik drenów, filtr jednorazowy 2 szt. | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 0,6 pkt 48 m-cy – 1,3 pkt 60 m-cy – 2 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 12 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 13 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

8 Urządzenie do mechanicznej kompresji - 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Działanie urządzenia w pełni elektryczne | TAK |  | x |
| 2 | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC 2015 - Głębokość - od 5 do 6 cm - Częstość - od 100 do 120 /min. | TAK |  | x |
| 3 | Możliwość kompresji klatki piersiowej u małych dorosłych pacjentów i dużych dzieci z głębokością ucisku w granicach 4-5 cm lub rozwiązanie równoważne tj. stopniowy start głębokości kompresji w celu eliminacji uszkodzeń żeber z dostosowaniem się urządzenia do oporu klatki piersiowej | TAK |  | x |
| 4 | Aktywna dekompresja - wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę (np. podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację) lub rozwiązanie równoważne tj. uniesienie tłoka powyżej klatki piersiowej w celu ułatwienia pełnego rozprężenia klatki piersiowej podczas wentylacji pacjenta. | TAK |  | x |
| 5 | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 250 V | TAK |  | x |
| 6 | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 2,5 h | TAK |  | x |
| 7 | Możliwość doładowywania akumulatora wewnętrznego znajdującego się w urządzeniu podczas pracy urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) | TAK |  | x |
| 8 | Ładowarka wewnątrz urządzenia lub ładowarka zewnętrzna dołączona do wyposażenia. | TAK |  | x |
| 9 | Czas pracy na akumulatorze do 90 min. w warunkach otoczenia -20 st.C do 45 st.C | TAK |  | x |
| 10 | Wskaźnik naładowania baterii | TAK |  | x |
| 11 | Wskaźnik czasu pracy urządzenia i pozostałego czasu pracy na akumulatorze | TAK |  | x |
| 12 | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK |  | x |
| 13 | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą plecakiem < 12 kg | TAK |  | x |
| 14 | Klasa odporności min. IP44 lub wyższa. | TAK |  | x |
| 15 | Wyposażenie aparatu: - torba lub plecak - deska pod plecy - elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 4 szt.) - akumulator - ładowarka do akumulatorów | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | Tak |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 1 pkt 48 m-cy – 2 pkt 60 m-cy – 3 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 13 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 14 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

9 Videolaryngoskop – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie aparatu : |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | System wizyjny | Tak |  | x |
| 2 | Zewnętrzny monitor HD z ekranem dotykowym o przekątnej min. 3” | Tak |  | x |
| 3 | Kąt regulacji położenia monitora w zakresie: - góra/dół: ≥120°, - lewo/prawo ≥270° (± 15°) | Tak |  | x |
| 4 | Dwa wyjścia zewnętrzne: miniUSB, HDMI | Tak |  | x |
| 5 | Zapisanie ruchomego obrazu podczas badania w trybie rzeczywistym jako zdjęcie lub film w pamięci wewnętrznej urządzenia Pamięć wewnętrzna 16GB (± 2GB) | Tak |  | x |
| 6 | Przesłanie rzeczywistego lub zapisanego obrazu za pomocą transferu WiFi lub kabla HDMI do odbiorników zewnętrznych | Tak |  | x |
| 7 | Łatwe odłączenie monitora od rękojeści | Tak |  | x |
| 8 | Wbudowana bateria | Tak |  | x |
| 9 | Czas pracy ciągłej na pełnej baterii: min. 4 godz. | Tak |  | x |
| 10 | W zestawie zewnętrzna ładowarka sieciowa o parametrach wyjściowych DC 5V, 2A | Tak |  | x |
| 11 | Temperatura pracy: 5° - 40°C przy wilgotności ≤80% bez kondensacji | Tak |  | x |
| 12 | Temperatura przechowywania i transportu: -20° - 60°C przy wilgotności ≤95% bez kondensacji | Tak |  | x |
| 13 | Laryngoskop | Tak |  | x |
| 15 | Ergonomiczna i lekka rękojeść kompatybilna z dedykowanym, demontowalnym monitorem, wykonana z wytrzymałego tworzywa zintegrowana z prowadnicą | Tak |  | x |
| 16 | Prowadnica wykonana ze stopu tytanu z regulacją wysuwu pozwalającą na użycie różnej wielkości łyżek (neonatologiczne, dziecięce, dla dorosłych i XL dla dorosłych) | Tak |  | x |
| 17 | Wbudowana w prowadnicę kamera cyfrowa o średnicy max. 4mm oraz moduł oświetlenia LED | Tak |  | x |
| 18 | Źródło światła LED o natężeniu ≥1.000lx z odległości 40mm | Tak |  | x |
| 19 | Obszar oświetlenia: ≥Ø 50mm z odległości 40mm | Tak |  | x |
| 20 | Temperatura barwowa: 5.000 K | Tak |  | x |
| 21 | Kąt widzenia: 60° | Tak |  | x |
| 23 | Odległość robocza: 20 – 100mm | Tak |  | x |
| 24 | Cyfrowy moduł obrazowania w zakresie 160.000 – 1.000.000 pikseli | Tak |  | x |
| 25 | Mikroprocesorowy system kontroli temperatury zabezpieczającej optykę przed zaparowaniem | Tak |  | x |
| 26 | Łyżki nakładki jednorazowe: - neonatologiczne, 10 szt. - dziecięce, 10 szt. - dla dorosłych, 50 szt. - XL dla dorosłych, 50 szt. Łyżki nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły. Łyżki nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez potrzeby stosowania prowadnic | Tak |  | x |
| II | Pozostałe |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | Tak |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 0,6 pkt 48 m-cy – 1,3 pkt 60 m-cy – 2 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  | x |
| 13 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 14 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 15 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

|  | Zadanie nr 03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt do diagnostyki obrazowej |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | jedn. miary | ilość |
| 1 | RTG cyfrowe przyłóżkowe (samojezdne) | szt. | 1 |
| 2 | RTG ramię C cyfrowe (flat panel) | szt. | 1 |
| 3 | USG(głowice con+lin+kardio+endo) | szt. | 1 |

1 RTG cyfrowe przyłóżkowe (samojezdne) 1 szt

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie aparatu : RTG cyfrowe przyłóżkowe do zabiegów na sali resuscytacyjno-zabiegowej |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Cyfrowy aparat rentgenowski umożliwiający wykonywanie wszelkich przyłóżkowych badań radiograficznych zgodnie z procedurami wzorcowymi, w tym zgodnie z wzorcowymi procedurami pediatrycznymi. | TAK |  | x |
| 2 | Aparat posiada wielopłaszczyznowy kolimator wyposażony jest w zestaw filtrów utwardzających wiązkę promieniowania, zalecanych dla radiograficznych procedur pediatrycznych. | TAK |  | x |
| 3 | Kompaktowe wymiary aparatu ułatwiają jego pozycjonowanie względem pacjenta. | TAK |  | x |
| 4 | Niska stopa aparatu wjedzie pod każde urządzenie (np. inkubator czy łóżko). | TAK |  | x |
| 5 | Aparat jest wyposażony w konsolę z ekranemdotykowym obsługującą oprogramowanie akwizycyjne obrazów z detektora cyfrowego. | TAK |  | x |
| 6 | Wyzwalanie ekspozycji odbywa się z bezpiecznej odległości dzięki kablowi wyzwalacza promieniowania o długości min 3 m. | TAK |  | x |
| 7 | Całkowita waga max 175,5 kg | TAK |  | x |
| 8 | Szerokość aparatu RTG - 67 cm | TAK |  | x |
| 9 | Aparat wyposażony w baterie umożliwiając pracy przez min 12h | TAK |  | x |
| 10 | Aparat posiada specjalną kieszeń na detektor cyfrowy | TAK |  | x |
| 11 | Zasilanie aparatu 230 V, 50 Hz, 16 A (6 metrowy przewód zasilający umożliwia podłączenie aparatu do najbliższego tradycyjnego gniazda zasilającego) | TAK |  | x |
| 12 | Aparat posiada 3 metrowy przewód wyzwalania ekspozycji | TAK |  | x |
| II | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  | x |
| 1 | Generator wysokiej częstotliwości o mocy min 2,5 kW | TAK |  | x |
| 2 | Zakres regulacji napięcia od 40 do 100 kV | TAK |  | x |
| 3 | Zakres regulacji czasem ekspozycji 1 ms do 6,4 sek | TAK |  | x |
| 4 | Zakres regulacji prądu min 25 -35 mA | TAK |  | x |
| 5 | Nastawa dawki w zakresie min. 0,5 – 2 5 mAs | TAK |  | x |
| III | Lampa RTG | TAK |  | x |
| 1 | Lampa RTG, dwuogniskowa 0,5-0,6/1,2-1,8 mm | TAK |  | x |
| 2 | Pojemność cieplna lampy min. 50 kHU | TAK |  | x |
| 3 | Filtracja całkowita min 2,5 mmAl przy 70 kV | TAK |  | x |
| 4 | Maksymalne pole naświetlania: 45x45 cm (dla SID 1 mm) | TAK |  | x |
| 5 | Obrót kolimatora +180st /- 90 st | TAK |  | x |
| 6 | Ramię głowicy wyważone | TAK |  | x |
| 7 | Zakres ruchu ramienia od podłogi min 45 ÷ 200 cm | TAK |  | x |
| 8 | Obrót lampy w płaszczyźnie poziomej min ± 15 st | TAK |  | x |
| 9 | Obrót lampy w płaszczyźnie pionowej min 90 st | TAK |  | x |
| IV | Detektor cyfrowy | TAK |  | x |
| 1 | Aparat posiada 3 metrowy przewód wyzwalania ekspozycji | TAK |  | x |
| 2 | Płaski panel cyfrowy o wymiarach 35x43 cm | TAK |  | x |
| 3 | Materiał scyntylatora CsI | TAK |  | x |
| 4 | Rozdzielczość matrycy min 2836x2336 pikseli | TAK |  | x |
| 5 | Rozmiar piksela max 150 μm | TAK |  | x |
| 6 | Skala szarości odczytu: 14 bit | TAK |  | x |
| 7 | Możliwość konfiguracji detektorów o formatach: 35x43 cm, 43x43 cm, 24x30 cm | TAK |  | x |
| 8 | Wprowadzanie danych pacjenta i wstępnej obróbki obrazu diagnostycznego | TAK |  | x |
| V | Inne wymagania | TAK |  | x |
| 1 | Panel dotykowy | TAK |  | x |
| 2 | Aparat jest wyposażony w konsolę z ekranem dotykowym obsługującą oprogramowanie akwizycyjne obrazów z detektora cyfrowego | TAK |  | x |
| 3 | Aparat posiada system autodiagnostyki | TAK |  | x |
| 4 | Ekran dotykowy 19” do obsługi systemu cyfrowego | TAK |  | x |
| 5 | Aparat posiada zintegrowany miernik DAP | TAK |  | x |
| VI | Pozostałe |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | TAK |  | x |
| 2 | # Gwarancja min. 24 miesiące na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 4,6 pkt 48 m-cy – 9,3 pkt 60 m-cy – 14 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | TAK |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | TAK |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | TAK |  | x |
| 11 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | TAK |  | x |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
| 13 | Testy akceptacyjne i specjalistyczne aparatu. | TAK |  | x |
| 14 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
| 15 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

2 RTG ramię C cyfrowe (flat panel) 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie aparatu : RTG ramię C cyfrowe do zabiegów na sali resuscytacyjno zabiegowej |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) ≥ 67 cm | TAK |  | x |
| 2 | Odległość SID ≥ 95 cm | TAK |  | x |
| 3 | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) ≥ 78 cm | TAK |  | x |
| 4 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C ≥ 20 cm | TAK |  | x |
| 5 | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 45 cm | TAK |  | x |
| 6 | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | TAK |  | x |
| 7 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C ≥ 145° | TAK |  | x |
| 8 | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) ≥ ±220° | TAK |  | x |
| 9 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | TAK |  | x |
| 10 | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego) | TAK |  | x |
| 11 | Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie dotykowego monitora | TAK |  | x |
| 12 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  | x |
| 13 | Uchwyt w pobliżu detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | TAK |  | x |
| 14 | Jedna dźwignia używana do sterowania kołami aparatu oraz jako hamulec wózka z ramieniem C | TAK |  | x |
| 15 | Sterowanie kołami aparatu umożliwiające aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | TAK |  | x |
| 16 | Ręczny włącznik promieniowania | TAK |  | x |
| 17 | Szerokość wózka z ramieniem C ≤ 85 cm | TAK |  | x |
| 18 | Masa wózka z ramieniem C – całości przemieszczanej między salami na bloku (bez wózka monitorów) ≤ 300 kg | TAK |  | x |
| II | Generator | TAK |  | x |
| 1 | Maksymalna częstotliwość pracy generatora min. 20 kHz | TAK |  | x |
| 2 | Moc generatora RTG ≥ 2,0 kW | TAK |  | x |
| 3 | Akwizycja ≥ 25 obrazów/s podczas skopi ciągłej lub pulsacyjnej | TAK |  | x |
| 4 | Fluoroskopia pulsacyjna min. od 4 p/s do 15 p/s | TAK |  | x |
| 5 | Radiografia cyfrowa | TAK |  | x |
| 6 | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii ≥ 110 kV | TAK |  | x |
| 7 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 20 mA | TAK |  | x |
| 8 | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej ≥ 20 mA | TAK |  | x |
| 9 | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | TAK |  | x |
| 10 | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | TAK |  | x |
| III | Lampa rentgenowska | TAK |  | x |
| 1 | Lampa dwuogniskowa | TAK |  | x |
| 2 | Wielkość ogniska małe ≤ 0,6mm, duże ≤ 1,2mm | TAK |  | x |
| 3 | Filtracja wewnętrzna ≥ 2,5 mm Al | TAK |  | x |
| 4 | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK |  | x |
| 5 | Kolimator koncentryczny typu Iris lub prostokątny | TAK |  | x |
| 6 | Ustawienie kolimatora bez promieniowania poprzez wyświetlanie na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon | TAK |  | x |
| 7 | Pojemność cieplna anody ≥ 50 kHU | TAK |  | x |
| 8 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000 kHU | TAK |  | x |
| 9 | Szybkość chłodzenia anody ≥ 30 kHU/min | TAK |  | x |
| IV | Cyfrowy detektor obrazu, monitor i tor wizyjny | TAK |  | x |
| 1 | Wielkość detektora cyfrowego ≥ 20 x 20 cm (+/- 1 cm) | TAK |  | x |
| 2 | Liczba pól obrazowych ≥ 3 | TAK |  | x |
| 3 | Współczynnik DQE ≥ 75% | TAK |  | x |
| 4 | Rozdzielczość detektora ≥ 1000 x 1000 | TAK |  | x |
| 5 | Matryca przetwarzania obrazów ≥ 1024 x 1024 | TAK |  | x |
| 6 | Głębia obrazu ≥ 14 bit | TAK |  | x |
| 7 | Funkcja LIH (Last Image Hold) | TAK |  | x |
| 8 | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów | TAK |  | x |
| 9 | Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo) | TAK |  | x |
| 10 | Zoom | TAK |  | x |
| 11 | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | TAK |  | x |
| 12 | System nanoszenia opisów z możliwością oznaczenia strony ciała („L”, „P”) | TAK |  | x |
| 13 | Pomiar kątów i odległości | TAK |  | x |
| 14 | System wpisywania danych pacjenta | TAK |  | x |
| 15 | System zarządzania bazą danych z badaniami | TAK |  | x |
| 16 | Liczba monitorów ≥ 2 | TAK |  | x |
| 17 | Monitory umieszczone na oddzielnym wózku, każdy o przekątnej min. 19” i rozdzielczości min. 1280x1024, dopuszczane rozwiązanie na jednym monitorze o przepastniej 2x19” | TAK |  | x |
| 18 | Luminancja monitorów ≥ 600 cd/m2 | TAK |  | x |
| 19 | Kąt widzenia monitora (poziomy/pionowy) ≥170°/ 170° | TAK |  | x |
| 20 | Możliwość obracania monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka min. o 90 st. w celu uzyskania najlepszej widoczności do pozycji operatora. | TAK |  | x |
| 21 | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | TAK |  | x |
| 22 | Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu. | TAK |  | x |
| 23 | Videoprinter na papier termiczny o szerokości min. 110 mm | TAK |  | x |
| 24 | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM, Automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM | TAK |  | x |
| 25 | Port USB do archiwizacji w formacie DICOM oraz w min. w jednym z następujących: BMP, JPG, TIFF | TAK |  | x |
| 26 | Funkcjonalności sieciowe DICOM min.: DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Print. | TAK |  | x |
| 27 | Możliwość pobierania listy pacjentów z systemu informatycznego szpitala | TAK |  | x |
| 28 | Możliwości archiwizacji obrazów w systemie PACS Szpitala, podłączenie do funkcjonującego systemy PACS/RIS, wymagana licencja. | TAK |  | x |
| 29 | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | TAK |  | x |
| 30 | Funkcja generowania raportu dawki sumarycznej pacjenta z danej procedury lub dawki z podziałem an tryby pracy | TAK |  | x |
| 31 | Celownik laserowy zintegrowany z obudową detektora | TAK |  | x |
| 32 | Celownik laserowy zintegrowany z obudową lampy RTG | TAK |  | x |
| 33 | Możliwość rozpięcia ramienia C z wózkiem monitorów podczas badania bez utraty danych. | TAK |  | x |
| 34 | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 100 000 obrazów | TAK |  | x |
| 35 | Wielofunkcyjny przycisk nożny do włączania promieniowania oraz do zapamiętywania obrazów z możliwością konfigurowania przycisków. | TAK |  | x |
| 36 | Programy autonomiczne dedykowane procedurom ortopedycznym, chirurgicznym, urologicznym, kardiologicznym | TAK |  | x |
| V | Pozostałe |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | TAK |  | x |
| 2 | # Gwarancja min. 24 miesiące na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 4 pkt 48 m-cy – 8 pkt 60 m-cy – 12 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | TAK |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | TAK |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | TAK |  | x |
| 11 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | TAK |  | x |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
| 13 | Testy akceptacyjne i specjalistyczne aparatu. | TAK |  | x |
| 14 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
| 15 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

3 USG(głowice con+lin+kardio+endo) 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie aparatu : Aparat USG |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| - 1 | ## Jednostka główna | ## Tak |  | x |
| - 2 | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2017/2018 | Tak |  | x |
| - 3 | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] | Tak Min. 2 – 18 MHz |  | x |
| - 4 | Dynamika systemu w dB | Tak Min 300 dB |  | x |
| - 5 | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 40 wiązek jednocześnie | Tak |  | x |
| - 6 | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX | Tak Min. po 192 |  | x |
| - 7 | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych | Tak Min. 4 |  | x |
| - 8 | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość | Tak Min 14’’ |  | x |
| - 9 | Rozdzielczość monitora LCD | Tak Min.1920 x 1080 |  | x |
| - 10 | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak |  | x |
| - 11 | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | Tak |  | x |
| - 12 | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu | Tak |  | x |
| - 13 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  | x |
| - 14 | Ekran dotykowy min. 12” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet. | Tak |  | x |
| - 15 | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | Tak |  | x |
| - 16 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 1000 obrazów | Tak |  | x |
| - 17 | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 30 sek | Tak |  | x |
| - 18 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  | x |
| - 19 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM | Tak |  | x |
| - 20 | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM | Tak |  | x |
| - 21 | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | Tak |  | x |
| - 22 | Wewnętrzny dysk twardy HDD – dostępna dla użytkownika pojemność min, 250 GB | Tak |  | x |
| - 23 | Podłączenie zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | Tak |  | x |
| - 24 | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak |  | x |
| - 25 | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | Tak |  | x |
| - 26 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak |  | x |
| - 27 | Porty USB wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive, HDD) – min. 3 porty USB. | Tak |  | x |
| - 28 | Wbudowane w aparat wyjście DVI lub HDMI lub S-VHS | Tak |  | x |
| - 29 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | Tak |  | x |
| - 30 | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | Tak |  | x |
| - 31 | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  | x |
| - 32 | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – min. 30 cm | Tak |  | x |
| - 33 | Możliwość regulacji TGC min. po 4 suwaki do regulacji | Tak |  | x |
| - 34 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 15 | Tak |  | x |
| - 35 | Porównywanie min. 6 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | Tak |  | x |
| - 36 | Możliwość porównania obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo | Tak |  | x |
| - 37 | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek | Tak |  | x |
| - 38 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak |  | x |
| - 39 | Obrazowanie trapezowe | Tak |  | x |
| - 40 | Obrazowanie rombowe | Tak |  | x |
| - 41 | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | Tak |  | x |
| - 42 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  | x |
| - 43 | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | Tak |  | x |
| - 44 | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | Tak |  | x |
| - 45 | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne obrazowanie pozwalające wielokierunkowo nadawać i odbierać - min. 4 ustawienia | Tak |  | x |
| - 46 | Zastosowanie technologii obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction); min. 4 ustawienia | Tak |  | x |
| - 47 | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej (np. B-Steer+, NBe) | Tak |  | x |
| - 48 | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak |  | x |
| - 49 | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 6 m/sek dla zerowego kąta | Tak |  | x |
| - 50 | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak |  | x |
| - 51 | Tryb M | Tak |  | x |
| - 52 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF. Praca w trybie wieloczęstotliwościowym | Tak |  | x |
| - 53 | Zakres prędkości min. 14 m/sek dla zerowego kąta | Tak |  | x |
| - 54 | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 1-18 mm | Tak |  | x |
| - 55 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | Tak |  | x |
| - 56 | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  | x |
| - 57 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach | Tak |  | x |
| - 58 | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak |  | x |
| - 59 | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak |  | x |
| - 60 | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Praca w trybie wieloczęstotliwościowym | Tak |  | x |
| - 61 | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | Tak |  | x |
| - 62 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni | Tak |  | x |
| - 63 | Regulacja ilość map kolorów – podać ilość | Tak |  | x |
| - 64 | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | Tak |  | x |
| - 65 | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy | Tak |  | x |
| - 67 | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | Tak |  | x |
| - 68 | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) przed i po transplantacji do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicy zaoferowanej głowicy convex, linia, sektor . Możliwość prezentacji kierunku napływu. | Tak Podać min 2 typy sond obsługujących to obrazowanie. |  | x |
| - 69 | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  | x |
| - 70 | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne. | Tak |  | x |
| - 71 | Liczba par kursorów pomiarowych – min 8 | Tak |  | x |
| - 72 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | Tak |  | x |
| - 73 | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | Tak |  | x |
| - 74 | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | Tak |  | x |
| - 75 | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. Sonda matrycowa lub innej np. typu: single crystal, pure wave, hanafy lens, wykonana w technologii aktywnego wysterowania poszczególnych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia. | Tak Podać model |  | x |
| - 76 | Zakres częstotliwości pracy [MHz] – min. 1-86(+/- 1 MHz) | Tak |  | x |
| - 77 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 85 stopni | Tak |  | x |
| - 78 | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  | x |
| - 79 | Liczba przetworników piezoelektrycznych - 160 | Tak |  | x |
| - 80 | Głębokość penetracji min. 40 cm | Tak |  | x |
| - 81 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii dynamicznej | Tak |  | x |
| - 82 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.VIII | Tak |  | x |
| - 83 | Praca z oprogramowaniem do fuzji obrazów | Tak |  | x |
| - 84 | ## Głowica liniowa wysokiej częstotliwości. Sonda matrycowa lub innej np. typu: single crystal, pure wave, hanafy lens, wykonana w technologii aktywnego wysterowania poszczególnych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia. | Tak |  | x |
| - 85 | Zakres pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 4-15 | Tak |  | x |
| - 86 | Liczba elementów akustycznych – min. 256 | Tak |  | x |
| - 87 | Szerokość czoła głowicy FOV – 45 mm +/- 5% | Tak |  | x |
| - 88 | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  | x |
| - 89 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni | Tak |  | x |
| - 90 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt. VIII | Tak |  | x |
| - 91 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii dynamicznej | Tak |  | x |
| - 92 | Głowica sektorowa kardiologiczna wysokiej częstotliwości. Sonda matrycowa lub innej np. typu: single crystal, pure wave, hanafy lens, wykonana w technologii aktywnego wysterowania poszczególnych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia. | Tak Podać model |  | x |
| - 93 | Zakres pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 1,5-4,5 | Tak |  | x |
| - 94 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90 stopni | Tak |  | x |
| - 95 | Liczba elementów akustycznych – min. 80 | Tak |  | x |
| - 96 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  | x |
| - 97 | ## Głowica endocavitarna wysokiej częstotliwości do badań położniczych, ginekologicznych, urologicznych. Sonda matrycowa lub innej np. typu: single crystal, pure wave, hanafy lens, wykonana w technologii aktywnego wysterowania poszczególnych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia. | Tak Podać model |  | x |
| - 98 | Zakres pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 4-10 | Tak |  | x |
| - 99 | Liczba elementów akustycznych – min. 126 | Tak |  | x |
| - 100 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 150 stopni | Tak |  | x |
| - 101 | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Tak |  | x |
| - 102 | ## Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | Tak |  | x |
| - 103 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 150 cm z możliwością wykonywania pomiarów | Tak |  | x |
| - 104 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową kardiologiczna matrycowa lub typu single crystal wykonana w technologii aktywnego wysterowania zarówno części środkowej jak i bocznych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia. Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90 stopni Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-5 (+/- 1 MHz). | Tak |  | x |
| - 105 | Możliwość rozbudowy o moduł kardiologiczny | Tak |  | x |
| - 106 | Tryb Dopplera Ciągłego min. 20 m/sek | Tak |  | x |
| - 107 | Tkankowy Doppler spektralny | Tak |  | x |
| - 108 | Kolorowy Doppler tkankowy | Tak |  | x |
| - 109 | Moduł EKG | Tak |  | x |
| - 110 | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate wykonana za pomocą metody 2D Speckle wyliczający parametry ruchu mięśnia sercowego w oparciu o analizę przemieszczania się tzw. Markerów akustycznych na obrazach dla osi krótkiej oraz parametry liczone w projekcji 4 jamowej. | Tak |  | x |
| - 111 | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) | Tak |  | x |
| - 112 | Wybór do analizy wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. | Tak |  | x |
| - 113 | Automatyczne wyznaczanie strainów w kształcie Bulls-Eye | Tak |  | x |
| - 114 | Automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej oraz GLS Global Longitudal Strain | Tak |  | x |
| - 115 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z wykorzystaniem kontrastów o niskim indeksie MI; Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących n dostępne na głowicy convex, liniowej. Długość pętli w czasie procedur kontrastowych min. 3 minut | Tak |  | x |
| - 116 | Możliwość rozbudowy o tworzenie krzywych napływu kontrastu | Tak |  | x |
| - 117 | Możliwość rozbudowy o specjalne oprogramowanie pokazujące napływ małych porcji kontrastu i rekonstruujące ich drogę przemieszania się wewnątrz naczyń | Tak |  | x |
| - 118 | Możliwość rozbudowy o pokazywanie kierunku przepływu oraz perfuzji naczyniowej podawanego kontrastu | Tak |  | x |
| - 119 | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na zaoferowanej głowicy convex. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | Tak, podać głowice |  | x |
| - 120 | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na zaoferowanej głowicy liniowej. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | Tak, podać głowice |  | x |
| - 121 | Analiza jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | Tak |  | x |
| - 122 | Elastografii akustyczna działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego na głowicach liniowych, convex. | Tak |  | x |
| - 123 | Elastografii akustyczna ma mieć możliwość regulacji pola analizy oraz pokazywać elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym | Tak |  | x |
| - 124 | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity. – wymienić głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Tak |  | x |
| - 125 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT/MR/PET tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na zaoferowanej sondzie convex i linia | Tak Podać typy sond |  | x |
| - 126 | Możliwość rozbudowy o automatyczne ustawienie płaszczyzn CT/MR w oparciu o znaczniki użyte w trakcie rejestracji obrazów CT/MR | Tak |  | x |
| - 127 | Możliwość rozbudowy o specjalistyczny moduł nawigacyjny igły biopsyjnej pozwalający na wyznaczenie toru i śledzenia ruchów igły biopsyjnej pod kontrolą głowicy obrazowej | Tak |  | x |
| II | Pozostałe |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
| 2 | # Gwarancja min. 24 miesiące na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 4,6 pkt 48 m-cy – 9,3 pkt 60 m-cy – 14 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  | x |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 13 | Testy akceptacyjne i specjalistyczne aparatu. | Tak |  | x |
| 14 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |

|  | Zadanie nr 04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt zabiegowy, transportowy, dezynfekcyjny |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | jedn. miary | ilość |
| 1 | Łóżko IT z wagą + materac przeciwodleżynowy | szt. | 2 |
| 2 | Łóżko obserwacyjne | szt. | 5 |
| 3 | Łóżko-wózek | szt. | 2 |
| 4 | Stół zabiegowy | szt. | 2 |
| 5 | Koc ogrzewający (elektryczny) | szt. | 2 |
| 6 | Deska z osprzętem | szt. | 4 |
| 7 | Kamizelka ewakuacyjna | szt. | 2 |
| 8 | Wózek inwalidzki | szt. | 4 |
| 9 | Zestaw TRIAGE | szt. | 2 |
| 10 | Dezynfektor | szt. | 1 |
| 11 | Lampa UV przepływowa | szt. | 2 |

1  Łóżko IT z wagą + materac przeciwodleżynowy– 2szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE ŁÓŻKA |  |  |  |
| 1 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | Tak |  | x |
| 2 | Podstawa łóżka kolumnowa podpierająca leże co najmniej w dwóch punktach lub pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantującą stabilność leża. | Tak |  | x |
| 3 | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm +/-10% umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | Tak |  | x |
| 4 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2150 mm, (+/-10%) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 990 mm +/-10% (wymiar leża 870x2000 +/-10%) | Tak |  | x |
| 5 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | Tak |  | x |
| 6 | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | Tak |  | x |
| 7 | Łóżko spełniające wymagania normy IP-66 | Tak |  | x |
| 8 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 | Tak |  | x |
| 9 | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-65° ( ± 10%) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, - segment uda 0-28° (+/-15%) - kąt przechyłu Trendlelenburga min 0-15°, - kąt przechyłu anty-Trendlenburga min 0-15, - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | Tak |  | x |
| 10 | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kadrdiologicznego. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | Tak |  | x |
| 11 | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalan - pozioma. | Tak |  | x |
| 12 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie min 440 do 700 mm | Tak |  | x |
| 13 | Łóżko sterowane pilotem z podświetlanymi klawiszami umożliwiającymi łatwe sterowanie łóżkiem w nocy. Pilot z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Pilot umieszczony w barierkach bocznych. | Tak |  | x |
| 14 | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący LCD. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokowania pilota oraz optycznym wskaźnikiem naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Dodatkowo panel umożliwia uruchomienie pozycji anty-szokowej. | Tak |  | x |
| 15 | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym, dopuszcz się funkcję CPR na pilocie. Autokontur segmentu oparcia pleców Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta | Tak |  | x |
| 16 | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. | Tak |  | x |
| 17 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | Tak |  | x |
| 18 | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm (+/-10%) | Tak |  | x |
| 19 | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości 10 mm (± 2 mm), odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna. | Tak |  | x |
| 20 | Łóżko wyposażone w opuszczane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką. Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52 | Tak |  | x |
| 21 | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka | Tak |  | x |
| 22 | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezgłowia. | Tak |  | x |
| 23 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Średnica koła min. 150mm. | Tak |  | x |
| 24 | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg (+/-10%) | Tak |  | x |
| 25 | Łóżko wyposażone w wagę masy ciała pacjenta, waga ma być certyfikowana przez jednostke notyfikująca i spełniać wymagania Dyrektywy 2014/31/EWG. | Tak |  | x |
| 26 | Dokładność wagi min. 100g | Tak |  | x |
| 27 | Waga wyposażona w system kompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych | Tak |  | x |
| 28 | Alarm wyjścia pacjenta z łóżka z możliwością zawieszenia | Tak |  | x |
| 29 | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | Tak |  | x |
| 30 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. | Tak |  | x |
| 31 | Wyposażenie dodatkowe: - wskaźniki kata, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg, - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża, - materac o grubości min. 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt., - Wysięgnik z tworzywowym uchwytem ręki, - Wieszak kroplówki wygięty w kierunku łóżka - dojniki w 4 narożnikach łóżka, - 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta | Tak |  | x |
| 32 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  | x |
| 33 | Łóżko wyposażone w materac przeciwodleżynowy 1 szt na jedno łóżko. | Tak |  | x |
| 34 | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, niskociśnieniowy. | Tak |  | x |
| 35 | Rozmiar materaca dostosowany do wymiarów leza łóżka | Tak |  | x |
| 36 | Wysokość materaca min 17 cm | Tak |  | x |
| 37 | Materac 3 strefowy. 1 strefa: głowy – komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia, 2 strefa: klatki piersiowej, krzyżowa, ud , komóry pracujące w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego niskiego ciśnienia (z możliwością wyboru) 3 strefa: pięt, komóry pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia. | Tak |  | x |
| 38 | Materac składa się z komór | Tak |  | x |
| 39 | Strefa pięt – pod komorami powietrznymi pianka, nachylona pod kątem min 5˚, | Tak |  | x |
| 40 | Konstrukcja materaca zawiera zintegrowaną warstwę podkładu z pianki . Brak konieczności podkładania pod materac powietrzny materaca piankowego. | Tak |  | x |
| 41 | Możliwość rozłączenia warstwy komór powietrznych od podkładu z pianki i stosowania jej w funkcji nakładki powietrznej. | Tak |  | x |
| 42 | Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatycznym, niealergizującym, bakteriostatycznymi, grzybostatycznym, wykonanym z tkaniny rozciągliwej w dwóch kierunkach. | Tak |  | x |
| 43 | Materac przystosowany do mycia i dezynfekcji. Zamek pokrowca 360° (łatwość zdjęcia i czyszczenia) zakryty, chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. | Tak |  | x |
| 44 | Moduł sterujący pompy wyposażony w przyciski membranowe ułatwiające jego dezynfekcję. | Tak |  | x |
| 45 | Funkcja natychmiastowego utwardzenia powierzchni materaca w celu ułatwienia codziennych procedur pielęgniarskich. | Tak |  | x |
| 46 | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania - CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem. | Tak |  | x |
| 47 | Możliwość manualnego dostosowania poziomu ciśnienia w komorach, dla indywidualnego komfortu pacjenta. | Tak |  | x |
| 48 | Materac zaprojektowany do pracy w dwóch trybach terapeutycznych (z możliwością wyboru): stałego i zmiennego ciśnienia. | Tak |  | x |
| 49 | Wybór optymalnego czasu długości cyklu trybu terapeutycznego. | Tak |  | x |
| 50 | Manualna oraz automatyczna blokada funkcji, aktywowana po 5min. nieużywania panelu sterowania, | Tak |  | x |
| 51 | Dźwiękowy i wizualny alarm zbyt niskiego ciśnienia i awarii oraz braku zasilania, z możliwością wyciszenia. | Tak |  | x |
| 52 | Limit wagowy gwarantujący skuteczność terapii w pozycji leżącej min. 140kg | Tak |  | x |
| 53 | Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia gwarantujący rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w komorach. | Tak |  | x |
| 54 | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, niskociśnieniowy. | Tak |  | x |
| II | POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 3,3 pkt 48 m-cy – 6,6 pkt 60 m-cy – 10 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 13 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 14 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

2 Łóżko obserwacyjne 5 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE ŁÓŻKA |  |  |  |
| 1 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  | x |
| 2 | Waga całkowita wózka 110-140 kg | TAK |  | x |
| 3 | Bezpieczne obciążenie robocze wózka 180-200 kg. | TAK |  | x |
| 4 | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 900 mm +/-15% | TAK |  | x |
| 5 | Całkowita długość łóżka min. 200 cm mm, max. 230 cm | TAK |  | x |
| 6 | Wysokość zabezpieczenia barierek bocznych 30-35 cm | TAK |  | x |
| 7 | Prześwit do podłogi przy najniższej pozycji leża 8-9 cm | TAK |  | x |
| 8 | Regulacja wysokość leża w zakresie 46-80cm za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej obustronnie. | TAK |  | x |
| 9 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi wykonane z tworzywa HPL | TAK |  | x |
| 10 | Wymiar leża min. 70cm szerokie / min. 200 cm długie | TAK |  | x |
| 11 | Ręczna regulacja oparcia pleców wspomagana siłownikiem gazowym w zakresie od 0 o do min 70 o | TAK |  | x |
| 12 | Kąt odchylenia oparcia uda w zakresie 0 o do min 45 o | TAK |  | x |
| 13 | Ręczna regulacja pozycjiTrendelenburga i anty - Trendelenburga min. 12o . | TAK |  | x |
| 15 | 4 koła podwójne o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady w tym jedno antystatyczne. | TAK |  | x |
| 16 | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone przy każdym kole. | TAK |  | x |
| 17 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania z dwoma kołami kierunkowymi | TAK |  | x |
| 18 | Min. 4 krążki odbojowe dwuosiowe | TAK |  | x |
| 19 | Szczyty łóżka ergonomiczne w formie pochwytów nie blokujące dostępu do głowy pacjenta (procedura nagłej intubacji) oraz nóg, ułatwiające manewrowanie łóżkiem. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża | TAK |  | x |
| 20 | Odległość szczytu przy głowie pacjenta od podwozia pozwalająca personelowi na swobodne przemieszczanie łóżka (palce stóp nie uderzają w podwozie) | TAK |  | x |
| 21 | Łózko wyposażona w: - podpora reanimacyjna - listwa aluminiowa po obu stronach łóżka do wieszania akcesoriów wraz z uchwytami | TAK |  | x |
| 22 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  | x |
| 23 | Łóżko wyposażone w opuszczane barierki boczne po obu stronach leża, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką. | TAK |  | x |
| 24 | Wyposażenie dodatkowe: -materac o grubości min. 80 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt., -statyw kroplówki teleskopowy – 2 szt - podpora reanimacyjna - listwa aluminiowa po obu stronach łóżka do wieszania akcesoriów wraz z uchwytami | TAK |  | x |
| 25 | Powierzchnie łóżka oraz materac odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 1,6 pkt 48 m-cy – 3,3 pkt 60 m-cy – 5 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 13 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 14 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

3 Łóżko – wózek – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE ŁÓŻKA |  |  |  |
| 1 | Metalowa konstrukcja kolumnowa lakierowana proszkowo lub równoważna oparta na dwóch ramionach płaskich przegubowych w układzie trapezowym z siłownikami hydraulicznymi ukrytymi pod pokrywa podwozia. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  | x |
| 2 | Waga całkowita wózka 110-150 kg | TAK |  | x |
| 3 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze wózka 170 - 250 kg. | TAK |  | x |
| 4 | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 850 mm +/-15% | TAK |  | x |
| 5 | Całkowita długość łóżka min. 200 cm. , max. 230 cm | TAK |  | x |
| 6 | Wysokość zabezpieczenia barierek bocznych min. 30-35 cm | TAK |  | x |
| 7 | Regulacja wysokość leża w zakresie 50-90cm za pomocą dźwigni nożnej kodowanej kolorystycznie oraz graficznie. | TAK |  | x |
| 8 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi wykonane z tworzywa HPL | TAK |  | x |
| 9 | Wymiar leża 60-70cm szerokie / 190-200 cm długie | TAK |  | x |
| 10 | Leże wózka przezierne na całej długości dla promieni RTG | TAK |  | x |
|  | Platforma kasety na zdjęcia rentgenowskie na całej długości leża | TAK |  | x |
| 11 | Ręczna regulacja oparcia pleców przy pomocy siłownika gazowego w zakresie od 0 o do min 70 o | TAK |  | x |
| 12 | Kąt odchylenia oparcia uda w zakresie 0 o do min 50 o | TAK |  | x |
| 13 | Nożna regulacja pozycjiTrendelenburga i anty - Trendelenburga kodowana kolorystycznie i graficznie min. 12o | TAK |  | x |
| 15 | 4 koła podwójne o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. W tym piąte koło do manewrowania. | TAK |  | x |
| 16 | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone przy co najmniej dwóch kołach. | TAK |  | x |
| 17 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania z dwoma kołami kierunkowymi | TAK |  | x |
| 18 | 4 krążki odbojowe w narożnikach wózka | TAK |  | x |
| 19 | Szczyty łóżka ergonomiczne w formie pochwytów nie blokujące dostępu do głowy pacjenta (procedura nagłej intubacji) oraz nóg, ułatwiające manewrowanie łóżkiem. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża | TAK |  | x |
| 20 | Odległość szczytu przy głowie pacjenta od podwozia pozwalająca personelowi na swobodne przemieszczanie łóżka (palce stóp nie uderzają w podwozie) | TAK |  | x |
| 22 | Możliwość montażu wieszaka/statywu kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  | x |
| 23 | Łóżko wyposażone w opuszczane barierki boczne po obu stronach leża, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką po złożeniu poniżej linii materaca | TAK |  | x |
| 24 | Wyposażenie dodatkowe: - materac o grubości min. 80 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt., - statyw kroplówki teleskopowy – 2 szt | TAK |  | x |
| 25 | Ograniczniki materaca w leżu wózka. | TAK |  | x |
| 26 | Powierzchnie łóżka oraz materac odporne na środki dezynfekcyjne. | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 0,6 pkt 48 m-cy – 1,3 pkt 60 m-cy – 2 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 13 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 14 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

4 Stół zabiegowy, 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA |  | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  | Przeznaczenie aparatu : |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Stół mobilny do operacji ogólnochirurgicznych |  | Tak |  | x |
| 2 | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. |  | Tak |  | x |
| 3 | Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. |  | Tak |  | x |
| 4 | Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. |  | Tak |  | x |
| 5 | Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem |  | Tak |  | x |
| 6 | Napęd stołu elektrohydrauliczny. Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu |  | Tak |  | x |
| 7 | Długość stołu z blatem: 2050 mm (±20 mm ) |  | Tak |  | x |
| 8 | Całkowita szerokość blatu: 570 mm ( ± 20 mm ) |  | Tak |  | x |
| 9 | Regulacja wysokości: 720 do 1160 mm ( ± 20 mm ) |  | Tak |  | x |
| 10 | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 850 ( ± 50 ) |  | Tak |  | x |
| 11 | Regulacja podgłówka: - 550 do 600 ( ± 50 ) |  | Tak |  | x |
| 12 | Przechyły boczne min. ±300 (min. po 300 w lewo i prawo) |  | Tak |  | x |
| 13 | Przechył Trendelenburga min: 300 |  | Tak |  | x |
| 14 | Przechył anty-Trendelenburga min. : 300 |  | Tak |  | x |
| 15 | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300 (± 50) |  | Tak |  | x |
| 16 | Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C |  | Tak |  | x |
| 17 | Regulacja pilotem następujących pozycji: - regulacja wysokości - - regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) - - funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku) - - wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) - - przechyły wzdłużne i boczne - pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej - - przesuw wzdłużny blatu |  | Tak |  | x |
| 18 | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD |  | Tak |  | x |
| 19 | Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. |  | Tak |  | x |
| 20 | Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. |  | Tak |  | x |
| 21 | Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. |  | Tak |  | x |
| 22 | Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. |  | Tak |  | x |
| 23 | Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. |  | Tak |  | x |
| 24 | Możliwość podłączenia pilota do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta. |  | Tak |  | x |
| 25 | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu |  | Tak |  | x |
| 26 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe |  | Tak |  | x |
| 27 | Wysoka mobilność stołu dzięki 4 kołom o średnicy min. 120 mm. |  | Tak |  | x |
| 28 | Centralna blokada kół realizowana poprzez dźwignię nożną umieszczoną w podstawie stołu. |  | Tak |  | x |
| 29 | Podstawa stołu ze stali nierdzewnej zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu |  | Tak |  | x |
| 30 | Regulacja podgłówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą |  | Tak |  | x |
| 31 | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. |  | Tak |  | x |
| 32 | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. 400 mm)– prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska. |  | Tak |  | x |
| 33 | Materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, antystatyczne, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej |  | Tak |  | x |
| 34 | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 250 kg |  | Tak |  | x |
| 35 | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg |  | Tak |  | x |
| II | Wyposażenie stołu |  | Tak |  | x |
| 1 | Uchwyt ręki nad klatką piersiową w pozycji na wznak – 2 szt. |  | Tak |  | x |
| 2 | Oparcie boczne do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej – 2 szt. |  | Tak |  | x |
| 3 | Oparcie klatki piersiowej do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, od strony klatki piersiowej – 2 szt. |  | Tak |  | x |
| 4 | Oparcie łonowe do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, od strony brzucha – 2 szt. |  | Tak |  | x |
| 5 | Wałek podporowy duży do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, stosowany z obu stron pacjenta – 2 szt. |  | Tak |  | x |
| 6 | Pas brzuszny do nieuruchamiania pacjenta na stole operacyjnym – 2 szt. |  | Tak |  | x |
| 7 | Kompletny pas podnóża do unieruchamiania kończyn dolnych – 2 szt. |  | Tak |  | x |
| 8 | Pas nadgarstkowy do unieruchamiania kończyny górnej – 2 szt. |  | Tak |  | x |
| 9 | Pas udowy do unieruchamiania uda pacjenta – 2 szt. |  | Tak |  | x |
| 10 | Korpus zacisku do mocowana do listew bocznych wyposażenia – 4 szt. |  | Tak |  | x |
| 11 | Uchwyt wielopozycyjny do mocowana do listew bocznych wyposażenia – 4 szt. |  | Tak |  | x |
| 12 | Podstawa mobilna na wyposażenie – 2 szt. |  | Tak |  | x |
| 13 | Przystawka do odwodzenia nogi, do podpierania kończyny dolnej – 2 szt. |  | Tak |  | x |
| 14 | Podpórka do podpierania ręki, do przeprowadzania zabiegów i operacji kończyny górnej – 2 szt. |  | Tak |  | x |
| 15 | Półwałek przezierny dla promieni RTG o wymiarze 120x180x500mm +/-15% - 2 szt. |  | Tak |  | x |
| 16 | Podpórka ręki do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej, z uchwytem mocującym do listwy bocznej stołu – 2 szt. |  | Tak |  | x |
| 17 | Podkładka żelowa pod rękę – 2 szt o rożnych wymiarach |  | Tak |  | x |
| 18 | Ramka ekranu anestezjologicznego z regulacją wysokości, szerokości oraz obrotu wokół osi pionowej, z uchwytem mocującym do listwy bocznej stołu – 2 szt. |  | Tak |  | x |
| 19 | Podkolanniki do podpierania nóg pacjenta w pozycji leżącej lub siedzącej, z uchwytem mocującym do listwy bocznej stołu – 2 szt |  | Tak |  | x |
| 20 | Miska ginekologiczna wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 65x265x325mm i poj. 4L – 2 szt. |  | Tak |  | x |
| III | Pozostałe |  |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny | Tak |  |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 3,3 pkt 48 m-cy – 6,6 pkt 60 m-cy – 10 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  |  | x |
| 12 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  |  | x |
| 13 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  |  | x |
| 14 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |  | x |
| 15 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |  | x |

5 Koc ogrzewający (elektryczny) – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Koc zapewnia delikatne i równomierne ogrzewanie całego ciała | Tak |  | x |
| 2 | Konstrukcja koca umożliwia stosowanie do ogrzewania pacjentów | Tak |  | x |
| 3 | Koc składa się z dwóch oddzielnych wkładów grzejnych umieszczonych w jednolitej zmywalnej kopercie w folii przeznaczonej do kontaktu z pacjentem | Tak |  | x |
| 4 | Koc składa się z giętkiego wkładu grzejnego, przełącznika mocy, przewodów zasilających | Tak |  | x |
| 5 | Samoczynnie działające ograniczniki temperatury zabezpieczają koc przed nadmiernym nagrzaniem | Tak |  | x |
| 6 | Ustawienie temperatury za pomocą przełącznika | Tak |  | x |
| 7 | Podwójna dwustopniowa regulacja temperatury (45/90 W) - obie części koca mogą być używane niezależnie (albo tylko górna część, albo tylko dolna część albo obie części jednocześnie) | Tak |  | x |
| 8 | Zasilanie 230V / 50Hz | Tak |  | x |
| 9 | Maksymalny pobór mocy - 2 x 90 W (+/-10%) | Tak |  | x |
| 10 | Wymiar koca min 160 cm. x 140 cm. | Tak |  | x |
| 11 | Koperta foliowa koca wykonana jest z folii medycznej posiadającej certyfikat "Przyjazny dla człowieka" | Tak |  | x |
| 12 | Folia to 100% dzianina poliestrowa przeznaczona na pokrycia nieprzemakalnych materacy szpitalnych, stołów operacyjnych, leżanek itp. | Tak |  | x |
| 13 | Folia posiada atest Państwowego Instytutu Higieny potwierdzający możliwość jej stosowania w obiektach szpitalnych | Tak |  | x |
| 14 | Produkt został także przebadany pod kątem nieprzepuszczalności bakterii i wirusów | Tak |  | x |
| 15 | Materiał powlekający koc może być prany w temperaturze 90 st.C. | Tak |  | x |
| II | POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 0,6 pkt 48 m-cy – 1,3 pkt 60 m-cy – 2 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  | x |
| 13 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa. | Tak |  | x |
| 14 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 15 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

6  Deska z osprzętem  - 4 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | DESKA ORTOPEDYCZNA – 4 szt |  |  |  |
| 1 | Komplet 4 pasów kodowanych różnymi kolorami wpinane w uchwyty deski za pomocą złączy typu karabinkowego | TAK |  | x |
| 2 | Parametry deski Długość min.180 cm Szerokość: min. 40 cm Nośność: min: 270 kg | TAK |  | x |
| 3 | 14 dużych uchwytów do przenoszenia | TAK |  | x |
| 4 | System stabilizacji głowy ( klocki, paski mocujące na rzep, podkładka pod głowę) wykonany z materiału łatwo zmywalnego. | TAK |  | x |
| 5 | Wykonana z wysoce odpornego tworzywa sztucznego – sztywny polietylen, zmywalna, przepuszczalna dla promieni X w 100%. | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 12 m-cy – 0 pkt 24 m-cy – 0,5 pkt 36 m-cy – 1 pkt 48 m-cy – 1,5 pkt 60 m-cy – 2 pkt |
| 3 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 4 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 5 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 6 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa | Tak |  | x |
| 7 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 8 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

7   Kamizelka ewakuacyjna – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | KAMIZELKA DO EWAKUACJI POSZKODOWANYCH TYPU KED – 2 szt |  |  |  |
| 1 | Wyposażona w poduszkę wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała | TAK |  | x |
| 2 | Wykonana z wytrzymałego i łatwo zmywalnego materiału (drewno i PVC powleczone folią) | TAK |  | x |
| 3 | 3 uchwyty transportowe | TAK |  | x |
| 4 | 3 różnokolorowe pasy do stabilizacji tułowia | TAK |  | x |
| 5 | 2 pasy stabilizujące głowę | TAK |  | x |
| 6 | 4 pasy biodrowe | TAK |  | x |
| 7 | Przepuszczalna dla promieni X | TAK |  | x |
| 8 | Maksymalne obciążenie 227kg | TAK |  | x |
| 9 | Torba transportowa | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 12 m-cy – 0 pkt 24 m-cy – 0,5 pkt 36 m-cy – 1 pkt 48 m-cy – 1,5 pkt 60 m-cy – 2 pkt |
| 3 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 4 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 5 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 6 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa | Tak |  | x |
| 7 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 8 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

8 Wózek inwalidzki  - 4 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Rama wózka stalowa | TAK |  | x |
| 2 | Sposób składania wózka: składanie na krzyżaku | TAK |  | x |
| 3 | Koła tylne pełne gumowe o średnicy 24” | TAK |  | x |
| 4 | Koła przednie gumowe pełne o średnicy 8” | TAK |  | x |
| 5 | Hamulec postojowy | TAK |  | x |
| 6 | Materiał poszycia nylonowy | TAK |  | x |
| 7 | Obciążenie dopuszczalne do 130 kg | TAK |  | x |
| 8 | Szerokość siedziska – 40-50 cm | TAK |  | x |
| 9 | Głębokość siedziska 40-46 cm | TAK |  | x |
| 10 | Podnóżek składany | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 1 pkt 48 m-cy – 2 pkt 60 m-cy – 3 pkt |
| 3 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 4 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 5 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 6 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa | Tak |  | x |
| 7 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 8 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

9 Zestaw triage  - 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | TORBA TRIAGE |  |  |  |
| 1 | Kolor czerwony z pasami odblaskowymi wzdłuż całej powierzchni | TAK |  | x |
| 2 | Torba wykonana z cordury lub materiału łatwo zmywalnego | TAK |  | x |
| 3 | Możliwość noszenia na ramieniu z dodatkowym uchwytem do noszenia ręcznego, lub przytraczania do paska spodni. | TAK |  | x |
| 4 | System gumek i mocowań wewnątrz torby mogący pomieścić 5 szt. opatrunków osobistych, 5 gaz hemostatycznych pakowanych próżniowo, 2 komplety rurek ustno-gardłowych, worek samorozprężalny pediatryczny z kompletem maseczek, staza zaciskowa typu CAT – 5 szt opaski samozaciskowe kolorystyczne 50 szt., karty segregacyjne 50 szt., nadgarstkową kartę. | TAK |  | x |
| 5 | Pisak suchościeralny – 2 szt. | TAK |  | x |
| 6 | Nożyczki do cięcia materiałów – 1 szt | TAK |  | x |
| II | Worek samorozprężalny dziecięcy. 2 szt. |  |  |  |
| 1 | dla dzieci o wadze 8-30 kg | TAK |  | x |
| 2 | pojemność worka resuscytacyjnego 550ml | TAK |  | x |
| 3 | maska w rozmiarze 3 | TAK |  | x |
| 4 | do sterylizacji w autoklawie do 134ºC (resuscytator ręczny silikonowy i z polisulfonu) | TAK |  | x |
| 5 | zawór ciśnieniowy bezpieczeństwa 40cm H2O | TAK |  | x |
| 6 | rezerwuar tlenu dołączony bezpośrednio do worka- bez konieczności stosowania łącznika | TAK |  | x |
| III | Komplet rurek ustno gardłowych – 2 komplety |  |  |  |
| 1 | Nie zawierają latexu | TAK |  | x |
| 2 | Rurki posiada kolorowy znacznik zgodnie z normą ISO. | TAK |  | x |
| 3 | rozmiary:40mm,50mm,60mm,70mm,80 mm, 90mm,100mm | TAK |  | x |
| IV | 50 opasek samozatrzaskowych |  |  |  |
| 1 | samozatrzaskowe | TAK |  | x |
| 2 | Kodowany kolorem zielonym – 20 szt | TAK |  | x |
| 3 | Kodowany kolorem żółtym – 10 szt | TAK |  | x |
| 4 | Kodowany kolorem czerwonym – 10 szt | TAK |  | x |
| 5 | Kodowany kolorem czarnym – 10 szt | TAK |  | x |
| V | Karty segregacji z możliwością naprzemiennego nadawania priorytetów kolorystycznych – 50 szt. |  |  |  |
| 1 | Możliwość naprzemiennego nadawania priorytetów kodowanymi czterema kolorami – czarny, czerwony, żółty, zielony | TAK |  | x |
| 2 | Możliwość nanoszenia informacji medycznych na karcie | TAK |  | x |
| 3 | Pakowane osobno w przeźroczyste etui | TAK |  | x |
| VI | Tabliczka do pisania mazakiem suchościeralnym nadgarstkowa lub na przedramię na rzep w celu prowadzenia ewidencji ilościowej poszkodowanych – 2 szt. |  |  |  |
| 1 | odporna na działanie czynników środowiskowych (np. deszcz, śnieg) | TAK |  | x |
| 2 | produkt wielorazowego użytku – możliwość usunięcia danych z wykorzystanie środka o dużym stężeniu alkoholu | TAK |  | x |
| VII | # Karta koordynacji medycznych czynności ratunkowych – 2 szt. |  |  |  |
| 1 | odporna na działanie czynników środowiskowych (np. deszcz, śnieg) | TAK |  | x |
| 2 | format A4 | TAK |  | x |
| 3 | produkt wielorazowego użytku – możliwość usunięcia danych z wykorzystanie środka o dużym stężeniu alkoholu | TAK |  | x |
| VIII | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 12 m-cy – 0 pkt 24 m-cy – 0,25 pkt 36 m-cy – 0,5 pkt 48 m-cy – 0,75 pkt 60 m-cy – 1 pkt |
| 3 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

10  Dezynfektor  - 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Dezynfekcja pomieszczeń za pomoca dyfuzji suchej mgły opartej o 6% nadtlenek wodoru i kationach srebra o wielkości 5 mikronów | TAK |  | x |
| 2 | Zakres kubatury dezynfekowanej od 10 m3 do 1000 m3 | TAK |  | x |
| 3 | Urządzenie przenośne | TAK |  | x |
| 4 | Wbudowane pokrętło ustawiania wielkości kubatury | TAK |  | x |
| 5 | Możliwość stosowania w pomieszczeniach ze sprzętem elektronicznym, bez pozostawiania osadu i powstawania korozji. | TAK |  | x |
| 6 | Środek do dezynfekcji biodegradowalny | TAK |  | x |
| 7 | Środek do dezynfekcji o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, sporobójczym | TAK |  | x |
| 8 | W zestawie kabel zasilający , 3 pojemniki płynu dezynfekującego o zapachu miętowym, 3 pojemniki środka dezynfekującego niwelującego nieprzyjemne zapachy. | TAK |  | x |
| 9 | ## Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK |  | x |
| 10 | Waga max 8 kg. | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 0,6 pkt 48 m-cy – 1,3 pkt 60 m-cy – 2 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  | x |
| 13 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 14 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 15 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

11 Lampa UV przepływowa  - 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz | TAK |  | x |
| 2 | Energooszczędne – pobór mocy: 115 VA | TAK |  | x |
| 3 | Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W | TAK |  | x |
| 4 | Trwałość promiennika: 8000 h | TAK |  | x |
| 5 | Wydajność wentylatora: 199 m3/h | TAK |  | x |
| 6 | Dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h | TAK |  | x |
| 7 | Zasięg działania lampy: 18-36 m2 | TAK |  | x |
| 8 | Typ obudowy: IP 20 | TAK |  | x |
| 9 | Wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm | TAK |  | x |
| 10 | Wymiary: 600 x 1270 x 600 mm | TAK |  | x |
| 11 | Masa: 13,5 kg | TAK |  | x |
| 12 | Umieszczona na statywie jezdnym | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 0,3 pkt 48 m-cy – 0,7 pkt 60 m-cy – 1 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  | x |
| 13 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 14 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 15 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

|  | Zadanie nr 05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt reanimacyjny, infuzyjny |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | jedn. miary | ilość |
| 1 | Wózek reanimacyjny | szt. | 5 |
| 2 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | szt. | 6 |
| 3 | Pompa infuzyjna objętościowa | szt. | 4 |
| 4 | Zestaw do szybkich i regularnych przetoczeń (w tym min. 5 pomp strzykawkowychi 1 obiętościowa w stacji dokującej) | szt. | 1 |
| 5 | Plecak Reanimacyjny z wyposażeniem | szt. | 4 |

1 Wózek Reanimacyjny , 5 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Wymiary szafki wózka (bez wyposażenia dodatkowego): - długość 650 mm (+/- 20 mm) - głębokość 550 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm (+/- 20 mm) - wysokość wraz z nadstawką1680 mm (+/- 20 mm) | TAK |  | x |
| 2 | 5 szuflad, wysokość frontów szuflad: 2x97; 1x156; 2x175 mm - uchwyty szuflad wykonane z anodowanego aluminium z możliwością lakierowania proszkowego | TAK |  | x |
| 3 | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 15 kolorów do wyboru). Możliwość doboru koloru korpusu, frontów, uchwytu do przetaczania, uchwytów szuflad. Korpus stabilny, w systemie podwójnych ścianek, z materiałem wygłuszającym | TAK |  | x |
| 4 | Blat szafki wykonany ze stali lakierowany proszkowo, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron | TAK |  | x |
| 5 | Podstawa stalowa z odbojami kątowymi, wyposażona w 4 kółka o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą | TAK |  | x |
| 6 | - koszyk na akcesoria, kosz na cewniki, uchwyt do pojemnika na zużyte igły wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, poddane elektropolerowaniu w celu zwiększenia odporności na uszkodzenia | TAK |  | x |
| 7 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 3 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa, jedna z szyn umiejscowiona pod pojemnikami transparentnymi, umiejscowionym na stelażu - nadstawka dwurzędowa na 10 uchylnych, transparentnych pojemników, stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych - 1x półka pod defibrylator z regulacja wysokości i obrotu - wysuwany blat boczny ze stali lakierowanej proszkowo, z możliwością wyboru strony prawej lub lewej przez Zamawiającego - 1x koszyk na cewniki ze stali kwasoodpornej, grubość drutu 2 mm, wymiary koszyka 115 x 115 x 500 mm. (+/- 10 mm) - 1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej, grubość drutu 2 mm, wymiary koszyka 290x96x90mm. (+/- 10 mm) - 1x uchylna miska ze stali nierdzewnej o pojemności od 3 do 5 litrów, do wyboru przez Zamawiającego - 1xuchwyt do pojemnika na zużyte igły dostosowany do wymiarów pojemnika Zamawiającego - szuflada 1,3 oraz 5 wyposażona w podziałki do segregacji z możliwością podziału na 9 dowolnych pól - oznaczenie każdej szuflady na froncie za pomocą tworzywowej wkładki -1xdeska do przeprowadzenia RKO wykonana z HPL 640x440x8 mm (+/- 20 mm), umiejscowiona z tyłu wózka w specjalnych mocowaniach - 1x zamek centralny szuflad - 1x listwa zasilająca z adapterem umożliwiającym zwiniecie przewodu - 1x uchwyt do prowadzenia, | TAK |  | x |
| 8 | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminowych kostek 54x35 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  | x |
| 2 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
| 3 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 1,6 pkt 48 m-cy – 3,3 pkt 60 m-cy – 5 pkt |
| 4 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
| 5 | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie oferty | TAK |  | x |
| 6 | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |

2 Pompa infuzyjna strzykawkowa - 6 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  | x |
| 2 | Strzykawki montowane od czoła lub od góry pompy | TAK |  | x |
| 3 | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy i jej uruchamianie lub równoważny system ręczny wprowadzania poleceń z kompatybilnym ekranem dotykowym. | TAK |  | x |
| 4 | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h | TAK |  | x |
| 5 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, ng, μg, mg, g | TAK |  | x |
| 6 | Wymagane tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), - Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. | TAK |  | x |
| 7 | Dokładność infuzji 2% | TAK |  | x |
| 8 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  | x |
| 9 | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | TAK |  | x |
| 10 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków | TAK |  | x |
| 11 | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK |  | x |
| 12 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: -nazwa leku, -koncentracja leku, -nazwa oddziału wybranego w bibliotece, -prędkość infuzji, -podana dawka, -stan naładowania akumulatora, | TAK |  | x |
| 13 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  | x |
| 14 | Regulowane progi ciśnienia okluzji. | TAK |  | x |
| 15 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  | x |
| 16 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  | x |
| 17 | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  | x |
| 18 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, lub przykręcanie . - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. | TAK |  | x |
| 19 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK |  | x |
| 20 | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | TAK |  | x |
| 21 | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  | x |
| 22 | Statyw jezdny do pompy z gniazdami 230V – 3 szt. | TAK |  | x |
| 23 | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 1000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | TAK |  | x |
| 24 | Klasa ochrony min. I, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK |  | x |
| 25 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej | TAK |  | x |
| 26 | Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  | x |
| 27 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK |  | x |
| 28 | Waga do 2,5 kg. | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 3,3 pkt 48 m-cy – 6,6 pkt 60 m-cy – 10 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  | x |
| 13 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 14 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 15 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

3 Pompa infuzyjna objętościowa - 4 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Możliwość stosowania drenów do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych, - cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu) | TAK |  | x |
| 2 | Klawiatura alfa-numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji oraz uruchamiania urządzenia lub równoważna z dedykowanym ekranem dotykowym | TAK |  | x |
| 3 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie | TAK |  | x |
| 4 | Możliwość odłączania detektora kropli | TAK |  | x |
| 5 | Możliwość wykrywania powietrza w drenie | TAK |  | x |
| 6 | Zakres szybkości dozowania 0.1 – 1000 ml/h | TAK |  | x |
| 7 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: -ml, -ng, μg, mg, g, -jednostki molowe | TAK |  | x |
| 8 | Wymagane tryby dozowania: -Infuzja ciągła, -Infuzja bolusowa (z -przerwą), -Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), -Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. | TAK |  | x |
| 9 | Dokładność infuzji 5% | TAK |  | x |
| 10 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a oraz dawki indukcyjnej: -objętość / dawka -czas lub szybkość podaży | TAK |  | x |
| 11 | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | TAK |  | x |
| 12 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków | TAK |  | x |
| 13 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: -nazwa leku, -koncentracja leku, -prędkość infuzji, -podana dawka, -stan naładowania akumulatora, | TAK |  | x |
| 14 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  | x |
| 15 | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | TAK |  | x |
| 16 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  | x |
| 17 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  | x |
| 18 | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  | x |
| 19 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: -zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą lub przykręcanie -pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, -automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, -świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. | TAK |  | x |
| 20 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów, pionowych kolumn lub stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego | TAK |  | x |
| 21 | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  | x |
| 22 | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia | TAK |  | x |
| 23 | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, obudowa klasy IP22 lub klasa I typ BF | TAK |  | x |
| 24 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  | x |
| 25 | Czas pracy z akumulatora min 12 h przy infuzji 25 ml/h | TAK |  | x |
| 26 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK |  | x |
| 27 | Waga do 3,4 kg | TAK |  | x |
| 28 | Statyw jezdny z zasilaniem 230V | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 3,3 pkt 48 m-cy – 6,6 pkt 60 m-cy – 10 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  | x |
| 13 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 14 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 15 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

4 Zestaw do szybkich i regularnych przetoczeń (w tym min. 5 pomp strzykawkowych i 1 obiętościowa w stacji dokującej)- 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | Zestaw do szybkich i regularnych przetoczeń złożony z 5 pomp strzykawkowych i jednej pompy objętościowej w mobilnej stacji dokującej |  |  |  |
| II | POMPA STRZYKAWKOWA – 5 szt |  |  |  |
| 1 | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  | x |
| 2 | Strzykawki montowane od czoła lub od góry pompy | TAK |  | x |
| 3 | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy i jej uruchamianie lub równoważny system ręczny wprowadzania poleceń z kompatybilnym ekranem dotykowym. | TAK |  | x |
| 4 | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h | TAK |  | x |
| 5 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, - ng, μg, mg, g, | TAK |  | x |
| 6 | Wymagane tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), - Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. | TAK |  | x |
| 7 | Dokładność infuzji 2% | TAK |  | x |
| 8 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  | x |
| 9 | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | TAK |  | x |
| 10 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków | TAK |  | x |
| 11 | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK |  | x |
| 12 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - nazwa oddziału wybranego w bibliotece, - prędkość infuzji, - podana dawka, - stan naładowania akumulatora, | TAK |  | x |
| 13 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  | x |
| 14 | Regulowane progi ciśnienia okluzji. | TAK |  | x |
| 15 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  | x |
| 16 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  | x |
| 17 | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  | x |
| 18 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, lub przykręcanie . - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. | TAK |  | x |
| 19 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK |  | x |
| 20 | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | TAK |  | x |
| 21 | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  | x |
| 22 | Statyw jezdny do pompy z gniazdami 230V – 3 szt. | TAK |  | x |
| 23 | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 1000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | TAK |  | x |
| 24 | Klasa ochrony min. II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK |  | x |
| 25 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej | TAK |  | x |
| 26 | Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  | x |
| 27 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK |  | x |
| 28 | Odporny na defibrylację | TAK |  | x |
| 29 | Waga do 2,5 kg. | TAK |  | x |
| II | POMPA OBJĘTOŚCIOWA – 1 SZT. |  |  |  |
| 1 | Możliwość stosowania drenów do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych, - cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu) | TAK |  | x |
| 2 | Klawiatura alfa-numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji oraz uruchamiania urządzenia lub równoważna z dedykowanym ekranem dotykowym | TAK |  | x |
| 3 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie | TAK |  | x |
| 4 | Możliwość odłączania detektora kropli | TAK |  | x |
| 5 | Możliwość wykrywania powietrza w drenie | TAK |  | x |
| 6 | Zakres szybkości dozowania 0.1 – 1000 ml/h | TAK |  | x |
| 7 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, - ng, μg, mg, g, | TAK |  | x |
| 8 | Wymagane tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), - Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. | TAK |  | x |
| 9 | Dokładność infuzji 5% | TAK |  | x |
| 10 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a oraz dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  | x |
| 11 | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | TAK |  | x |
| 12 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków | TAK |  | x |
| 13 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - prędkość infuzji, - podana dawka, - stan naładowania akumulatora, | TAK |  | x |
| 14 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  | x |
| 15 | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | TAK |  | x |
| 16 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  | x |
| 17 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  | x |
| 18 | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  | x |
| 19 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą lub przykręcanie - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. | TAK |  | x |
| 20 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów, pionowych kolumn lub stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego | TAK |  | x |
| 21 | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  | x |
| 22 | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia | TAK |  | x |
| 23 | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, obudowa klasy IP22 lub klasa I typ BF | TAK |  | x |
| 24 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  | x |
| 25 | Czas pracy z akumulatora min 12 h przy infuzji 25 ml/h | TAK |  | x |
| 26 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK |  | x |
| 27 | Waga do 3,4 kg | TAK |  | x |
| 28 | Statyw jezdny z zasilaniem 230V | TAK |  | x |
| III | STACJA DOKUJĄCA |  |  |  |
| 1 | Możliwość mocowania do 6 pomp w tym 5 strzykawkowych, 1 objętościowej | TAK |  | x |
| 2 | Zasilanie 230 V AC 50Hz | TAK |  | x |
| 3 | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy | TAK |  | x |
| 4 | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy | TAK |  | x |
| 5 | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | TAK |  | x |
| 6 | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową | TAK |  | x |
| 7 | Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia | TAK |  | x |
| 8 | Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi | TAK |  | x |
| 9 | Stacja dokująca mobilna – jezdna o podwyższonej nośności | TAK |  | x |
| IV | INNE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 3,3 pkt 48 m-cy – 6,6 pkt 60 m-cy – 10 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  | x |
| 13 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 14 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 15 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

5 Plecak reanimacyjny z wyposażeniem - 4 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | Plecak reanimacyjny |  |  |  |
| 1 | Kolor czerwony z pasami odblaskowymi wzdłuż całej powierzchni | TAK |  | x |
| 2 | Wyposażony w ampularium duże czerwone wykonane z cordury mieszczące 160 ampułek z dwiema kieszeniami przednimi | TAK |  | x |
| 3 | Plecak wykonany z cordury lub materiału łatwo zmywalnego | TAK |  | x |
| 4 | Możliwość noszenia na plecach z szelkami z dodatkowym uchwytem do noszenia ręcznego | TAK |  | x |
| 5 | 2 kieszenie z przodu 3 kieszenie boczne ( jeden bok 2 kieszenie, drugi bok 1 kieszeń) | TAK |  | x |
| 6 | System gumek i mocowań wewnątrz plecaka | TAK |  | x |
| 7 | Kieszeń na dokumenty | TAK |  | x |
| 8 | Transportowe saszetki modułowe w czterech różnych rozmiarach kodowane kolorystycznie, mocowane rzepem | TAK |  | x |
| 9 | Dodatkowo wzmocnione dno plecaka | TAK |  | x |
| 10 | Kieszenie w plecaku wykonane z przeźroczystego materiału w celu rozpoznania zawartości | TAK |  | x |
| 11 | Dodatkowe małe ampularium czerwone, wykonane z cordury mieszczące od 10 do 20 ampułek różnej wielkości | TAK |  | x |
| 12 | Pojemność min 80 l. | TAK |  | x |
| II | Reduktor ze skokowym nastawem przepływu i szybkozłączem. |  |  |  |
| 1 | Obrotowy manometr - kąt obrotu 360 stopni | TAK |  | x |
| 2 | do podłączenia butli nawilżacza, maski lub kaniuli | TAK |  | x |
| 3 | samocentrujące pokrętło przepływomierza ułatwiające precyzyjny nastaw przepływu | TAK |  | x |
| 4 | Odczyt wskazań przepływomierza z boku i przodu reduktora | TAK |  | x |
| 5 | #### Zakres przepływu :0 do 25 l/min 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 25 | TAK |  | x |
| 6 | Gniazdo szybkozłącza typu AGA | TAK |  | x |
| 7 | Ruchoma końcówka przepływomierza | TAK |  | x |
| III | SSAK NOŻNY |  |  |  |
| 1 | Duża moc ssania - swobodny przepływ przez końcówkę ssącą 10 mm wynosi 70 L/min (podciśnienie 0,8 bar | TAK |  | x |
| 2 | Objętość 600 ml | TAK |  | x |
| 3 | Szybkość i efektywność - odessanie 250 mL gęstego płynu w czasie około 2 sekund | TAK |  | x |
| 4 | Waga do 1 kg. | TAK |  | x |
| 5 | Konstrukcja podwójnej komory, bez straty czasu na fazę powrotu tłoka, ssanie jest natychmiastowe i ciągłe | TAK |  | x |
| 6 | Łatwość użycia - pompa może być poruszana ręką lub nogą. Siła ssania jest łatwo wyczuwalna i łatwo kontrolowana | TAK |  | x |
| IV | BUTLA TLENOWA |  |  |  |
| 1 | Wykonana z aluminium butla ze stopu aluminium bez szwu z płaskim dnem | TAK |  | x |
| 2 | Pojemność 2,7 l | TAK |  | x |
| 3 | ciśnienie napełnienia: 20 MPa=200 barów | TAK |  | x |
| 4 | ciśnienie robocze: 30 MPa | TAK |  | x |
| 5 | wyposażenie w zawór do tlenu z gwintem przył. G3/4" | TAK |  | x |
| V | CIŚNIENIOMIERZ DLA DOROSŁYCH ZE STETOSKOPEM – 2 szt. |  |  |  |
| 1 | Wymienne mankiety zapinane na rzepy z łatwo odczepianym portem, nr: 9,11,12 | TAK |  | x |
| 2 | Trwałość mankietu: 100 000 pomiarów, | TAK |  | x |
| 3 | Skala o średnicy 50mm, | TAK |  | x |
| 4 | Odporny na wstrząsy i upadek, spełniający normy AMMI upadku z wysokości 76 cm na twarde podłoże bez konieczności ponownej kalibracji. | TAK |  | x |
| 5 | Zakres pomiaru: 0-300 mmHg, | TAK |  | x |
| 6 | Gruszka z zaworem spustowym połączona z manometrem do pomiaru w zestawie z mankietem łatwo zmywalnym dla dorosłych oraz stetoskopem. | TAK |  | x |
| VI | Latarka diagnostyczna |  |  |  |
| 1 | Źródło światła bateria LR06 | TAK |  | x |
| 2 | Światło typu LED | TAK |  | x |
| VII | PULSOKSYMETR NAPALCOWY |  |  |  |
| 1 | zasilany bateryjnie 2xAA | TAK |  | x |
| 2 | zakres pomiaru: SpO2: 70 -100%, puls: 30-235 bpm | TAK |  | x |
| 3 | Wyświetlacz cyfrowy saturacji oraz tętna | TAK |  | x |
| 4 | Cyfrowy wyświetlacz krzywej pletyzmograficznej | TAK |  | x |
| VIII | PROWADNICA DO TRUDNYCH INTUBACJI |  |  |  |
| 1 | Średnica zewnętrzna 15Ch, długość 600mm | TAK |  | x |
| 2 | Prowadnica typu Bougie | TAK |  | x |
| IX | # TERMOMETR BEZDOTYKOWY |  |  |  |
| 1 | Termometr służy do pomiaru temperatury na czole | TAK |  | x |
| 2 | Czas pomiaru: ≤ 1 sekundy | TAK |  | x |
| 3 | Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD | TAK |  | x |
| 4 | Wybór trybu pomiaru temperatury na czole lub powierzchni przedmiotów o temperaturze niższej niż 110°C i emisyjności równej 0,95. | TAK |  | x |
| 5 | Dwa tryby pomiaru temperatury: skala Fahrenheita i Celsjusza, do wyboru. | TAK |  | x |
| 6 | Funkcja pamięci z zachowaniem wartości 32 ostatnich wyników pomiaru. | TAK |  | x |
| 7 | Zakres pomiaru: temperatura ciała: 22,0°C – 42,9°C / 71,6°F – 109,0°F. | TAK |  | x |
| 8 | Zakres pomiaru: temperatura powierzchni: 0,0°C – 100,0°C / 32,0°F – 212,0°F. | TAK |  | x |
| 9 | Zasilanie: DC3 V (baterie AA/2 sztuki). | TAK |  | x |
| 10 | Funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała | TAK |  | x |
| X | SILIKONOWY WIELORAZOWY WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DZIECI |  |  |  |
| 1 | Zawór ograniczający podanie powietrza pod ciśnieniem wyższym niż 40 cm H2O | TAK |  | x |
| 2 | Dedykowany rezerwuar tlenowy | TAK |  | x |
| 3 | Możliwość sterylizacji w temp. 134 stopni C. | TAK |  | x |
| 4 | Dedykowany dla dzieci | TAK |  | x |
| XI | MASKA CPAP – 2 szt. |  |  |  |
| 1 | Zestaw złożony: złącze tlenowe CPAP, przewodu tlenowego 2 m, neoprenowa uprząż mocująca , maska nr 5 | TAK |  | x |
| 2 | Zakres CPAP: 5- 20 cm H20 Wymagany dostępny przepływ : 8-25 l/min Waga (z maską i przewodem tlenowym): ok. 0.1 kg Temperatura pracy: od -18 do + 50 C Temperatura przechowywania: od -40 do + 60 C Względna wilgotność (przechowywanie i użytkowanie): 15 do 95% Złącze maski: 22 mm | TAK |  | x |
| XII | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniami elektronicznymi) | TAK |  | x |
| 2 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE urządzeń elektrycznych dla urządzeń elektronicznych. | TAK |  | x |
| 3 | Gwarancja min. 12 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 12 m-cy – 0 pkt 24 m-cy – 1,25 pkt 36 m-cy – 2,5 pkt 48 m-cy – 3,75 pkt 60 m-cy – 5 pkt |

|  | Zadanie nr 06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator parametrów krytycznych |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | jedn. miary | ilość |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych | szt. | 1 |

1 ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH – 1 szt

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| - 1 | Przenośny analizator do diagnostyki in vitro określonych parametrów z krwi pełnej. Przeznaczony do użytku przy łóżku chorego, na wszystkich oddziałach szpitalnych oraz w transporcie sanitarnym | TAK |  | x |
| - 2 | Pełna dostępność analizatora 24 godziny, 7 dni w tygodniu | TAK |  | x |
| - 3 | Obudowa termoplastyczna | TAK |  | x |
| - 4 | Wyświetlacz parametrów | TAK |  | x |
| - 5 | Skaner laserowy do odczytywania kodów pacjenta, historii choroby | TAK |  | x |
| - 6 | Port transmisji danych | TAK |  | x |
| - 7 | Klawiatura | TAK |  | x |
| - 8 | Możliwość drukowania wyników | TAK |  | x |
| - 9 | Masa aparatu 600 g | TAK |  | x |
| - 10 | Zakres wykonywanych badań: Sód Potas Hematokryt Hemoglobina Gazometria (pH, pCO2, pO2,TCO2, HCO3, BE) Możliwość wykonywania dodatkowych badań na aparacie: cTnI (Troponina I) CK-MB BNP Mleczany Glukoza iCa Crea BUN Czasy krzepnięcia: ACT, PT/INR Β-hCG | TAK |  | x |
| - 11 | Czas wykonania badania nie dłuższy niż 4 min. (Nie dotyczy badań immunoenzymatycznych) | TAK |  | x |
| - 12 | Każde przeprowadzane badanie dla każdego pacjenta poprzedzone jest kalibracją aparatu | TAK |  | x |
| - 13 | Okres przydatności odczynników do przeprowadzenia badań min. 5 miesięcy | TAK |  | x |
| - 14 | Drukarka bezprzewodowa | TAK |  | x |
| - 15 | Akumulatorki (2 szt.) | TAK |  | x |
| - 16 | Kasety do przeprowadzenia badań (min. 50 szt.) | TAK |  | x |
| - 17 | Sprzęt odporny na środki dezynfekcyjne używane oraz promienie UV | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 10 pkt 48 m-cy – 20 pkt 60 m-cy – 40 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 13 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 14 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

.................................................................................

(data i podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)