### Załącznik nr 5 do SIWZ 17/2018

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE)

|  | Zadanie nr 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt do wentylacji, respiratoterapii |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | jedn. miary | ilość |
| 1 | Aparat do znieczulania z monitorowaniem gazów anestetycznych | szt. | 2 |
| 2 | Respirator stacjonarny | szt. | 2 |
| 3 | Respirator transportowy | szt. | 2 |
| 4 | Laryngoskop Macintosh | szt. | 2 |
| 5 | Laryngoskop McCOY | szt. | 2 |
| 6 | Bronchofiberoskop | szt. | 1 |
| 7 | Ssak elektryczny | szt. | 4 |
| 8 | Urządzenie do mechanicznej kompresji | szt. | 1 |
| 9 | Videolaryngoskop | szt. | 1 |

1 Aparat do znieczulania z monitorowaniem gazów anestetycznych 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny z możliwością rozbudowy do podwieszenia na kolumnie anestezjologicznej. Możliwość dostosowania mocowania do minimum kolumn typu: - Kreuzer, Draeger, Maquet,Trumpf. | Tak |  | x |
| 2 | Wyposażony w podświetlany blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria. | Tak |  | x |
| 3 | Dodatkowy wysuwany blat do pisania. Lampka umożliwiająca oświetlanie blatu. | Tak |  | x |
| 4 | Minimum dwa koła blokowane. | Tak |  | x |
| 5 | Zasilanie dostosowane do 230V 50Hz. | Tak |  | x |
| 6 | Wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 sztuki) na tylnej ścianie aparatu oraz dodatkowe wbudowane gniazdo do podgrzewania desfluranu na przedniej ścianie aparatu. | Tak |  | x |
| 7 | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 60 minut w warunkach standardowych z wbudowanego akumulatora. | Tak |  | x |
| 8 | Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej, złącza typu AGA | Tak |  | x |
| 9 | Zasilanie awaryjne z butli (N2O, O2, powietrze) –aparat bez dołączonych butli, aparat wyposażony w reduktory. | Tak |  | x |
| 10 | Półka do zapasowej butli tlenowej i podtlenku azotu, powietrza przy tylnej ścianie aparatu. | Tak |  | x |
| 11 | Reduktory do butli O2 i N2O, powietrza wyposażone w przyłącze do aparatu i manometry. | Tak |  | x |
| 12 | Widoczne odczyty ciśnień gazów zasilania. | Tak |  | x |
| 13 | Wbudowany dodatkowy przepływomierz do podawania tlenu przez maskę podczas znieczuleń przewodowych. | Tak |  | x |
| 14 | Ujście gazów do prowadzenia wentylacji z użyciem zestawów: Kuna, Jacksona Ress’a, Baina, bez rozłączania układu okrężnego. | Tak |  | x |
| 15 | Ssak z regulacją siły ssania – regulacja wbudowana na panelu czołowym aparatu. | Tak |  | x |
| 16 | Zintegrowane szyny do zamocowania dwóch parowników jednocześnie. Możliwość zmiany szyny w trakcie eksploatacji pomiędzy Selectatec i Draeger. | Tak |  | x |
| 17 | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie. | Tak |  | x |
| 18 | Aparat napędzany powietrzem lub tlenem (tzw. napęd pneumatyczny). Automatyczna zmiana gazu napędowego (bez udziału serwisu), w przypadku spadku ciśnienia aktualnego gazu napędowego. | Tak |  | x |
| 19 | Zapamiętywanie parametrów znieczulenia. Zakres danych na minimum: - data i godzina; - tryb wentylacji; - aktywny alarm; - ustawienia (min. TVset, TV mierzone, RR ustawione, RR mierzone, PEEP, Pinsp, MVexp). Zapamiętywanie min. 30 pacjentów. | Tak |  | x |
| II | TESTOWANIE APARATU |  |  |  |
| 1 | Automatyczne testy funkcjonalne(m.in. bezpieczeństwa elektrycznego) w trakcie uruchamiania aparatu. | Tak |  | x |
| 2 | Autotest szczelności i podatności układu oddechowego – maksimum 150 sekund, możliwość wywołania testu bez konieczności wyłączania aparatu. Pomiar i wyświetlenie podatności oraz przecieku układu oddechowego, po zakończeniu testu. | Tak |  | x |
| 3 | Możliwość przerwania autotestu w dowolnej chwili. | Tak |  | x |
| 4 | W przypadku przerwania lub ominięcia autotestu szczelności i podatności, ciągłe wyświetlanie informacji o braku przeprowadzeniu testu. | Tak |  | x |
| 5 | Możliwość wykonania skróconego testu szczelności i podatności – np. po zmianie rur oddechowych. | Tak |  | x |
| III | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |  |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza. Elektroniczny pomiar przepływu gazów – wyświetlanie wartości na ekranie respiratora. | Tak |  | x |
|  | Elektroniczny mieszacz gazów sterowany mikroprocesorowo. | Tak |  | x |
|  | Możliwość regulacji przepływu gazów poprzez (dostępne minimum 3 metody): - zmianę przepływu gazu nośnego lub tlenu; - zmianę całkowitego przepływu gazów; - zmianę stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej. | Tak |  | x |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 25%. | Tak |  | x |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami , minimalny przepływ świeżych gazów minimum 200ml/min. | Tak |  | x |
| IV | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |
| 1 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków o niskiej podatności – bez konieczności wymiany elementów układu oddechowego, przy dostosowaniu do grupy wiekowej (z wyłączeniem konieczności wymiany rur oddechowych pacjenta). | Tak |  | x |
| 2 | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji (w autoklawie), pozbawiony lateksu. | Tak |  | x |
| 3 | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym. | Tak |  | x |
| 4 | Obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 35 l/min. | Tak |  | x |
| 5 | Pochłaniacz dwutlenku węgla wielorazowy o obudowie przeziernej i pojemności maksimum 1200ml. Możliwość wymiany pochłaniacza bez rozszczelniania układu, w trakcie prowadzenia wentylacji. Możliwość stosowania pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych. | Tak |  | x |
| 6 | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną – aktywny układ ewakuacji gazów. | Tak |  | x |
| 7 | Respirator anestetyczny z własnym wyświetlaczem minimum 12 cali. | Tak |  | x |
| 8 | Obsługa ekranu respiratora poprzez ekran dotykowy. | Tak |  | x |
| 9 | Zastawka ciśnieniowa (APL) dla trybu oddechu spontanicznego i wentylacji ręcznej, z oznaczeniem umożliwiającym bezwzrokowe stwierdzenie przekroczenia punktu nastawienia 20kPa (opisać). | Tak |  | x |
| 10 | Kompletny układ oddechowy pacjentów dorosłych: - jednorazowy 10 szt. - wielorazoway 2 szt. | Tak |  | x |
| V | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
| 1 | Tryb gotowości. | Tak |  | x |
| 2 | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej (bez modyfikacji układu rur pacjenta pomiędzy wentylacją mechaniczną a ręczną). | Tak |  | x |
| 3 | Oddech spontaniczny. | Tak |  | x |
| 4 | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny. | Tak |  | x |
| 5 | Tryb wentylacji objętościowo zmienny. | Tak |  | x |
| 6 | Tryb wentylacji SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa. | Tak |  | x |
| 7 | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu. | Tak |  | x |
| 8 | Tryb wentylacji VSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu. | Tak |  | x |
| 9 | Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością. | Tak |  | x |
| VI | REGULACJE |  |  |  |
| 1 | Zakres regulacji ciśnienia PEEP minimum: od 4 do 20 kPa (podać zakres).Tak | Tak |  | x |
| 2 | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu minimum: od 3:1 do 1:4 (podać zakres) | Tak |  | x |
| 3 | Zakres regulacji częstości oddechu (wentylacja objętościowa i ciśnieniowa) minimum: od 4 do 80 odd/min (podać zakres) | Tak |  | x |
| 4 | Zakres regulacji objętości oddechowej (wentylacje objętościowe) minimum: od 20 do 1400 ml (podać zakres) | Tak |  | x |
| 5 | Zakres regulacji ciśnienia minimum: - (wdechowe dla wentylacji kontrolowanej ciśnieniem) od 5 do 65 cmH2O (podać zakres) - (wspomagania dla wentylacji wspomaganej ciśnieniem) od 5 do 50 cmH2O (podać zakres) | Tak |  | x |
| 6 | Zakres regulacji, płynny lub skokowy, pauzy wdechowej minimum: od 0 do 70% | Tak |  | x |
| VII | ALARMY |  |  |  |
| 1 | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV. | Tak |  | x |
| 2 | Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego. | Tak |  | x |
| 3 | Alarm niskiej częstości oddechów. | Tak |  | x |
| 4 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną . | Tak |  | x |
| 5 | Alarm wyładowywania się akumulatora. | Tak |  | x |
| 6 | Alarm braku zasilania w gazy . | Tak |  | x |
| 7 | Alarm rozłączenia układu oddechowego. | Tak |  | x |
| 8 | Alarm Apnea. | Tak |  | x |
| 9 | Alarm odłączenia pochłaniacza, włączający się z opóźnieniem czasowym minimum 30 sekund. | Tak |  | x |
| VIII | MONITOROWANIE W APARACIE DO ZNIECZULENIA |  |  |  |
| 1 | Stężenie tlenu w gazach wdechowych i wydechowych - wartość liczbowa. Pomiar czujnikiem paramagnetycznym (niechemicznym) – nie wymagającym okresowej wymiany. | Tak |  | x |
| 2 | Nie dopuszcza się aparatu z galwanicznym czujnikiem tlenu, jeśli jego odłączenie uniemożliwia normalną pracę aparatu (ze wszystkimi wymaganymi w opisie funkcjami). | Tak |  | x |
| 3 | Objętości wydechowe TV oraz MV – wyświetlana wartość liczbowa. | Tak |  | x |
| 4 | Pomiar częstości oddechowej – wyświetlana wartość liczbowa. | Tak |  | x |
| 5 | Ciśnienia szczytowego – wyświetlana wartość liczbowa. | Tak |  | x |
| 6 | Ciśnienia plateau lub ciśnienie średnie (możliwość wyboru) – wyświetlana wartość liczbowa. | Tak |  | x |
| 7 | Podatność - wyświetlana wartość liczbowa. | Tak |  | x |
| 8 | Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej – wyświetlana wartość liczbowa, dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu. | Tak |  | x |
| 9 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulania z pomiarem MAC, z uwzględnieniem wieku pacjenta. | Tak |  | x |
| 10 | Pomiar stężenia dwutlenku węgla na wdechu i wydechu w aparacie do znieczulania. Krzywa kapnograficzna. | Tak |  | x |
| 11 | Możliwość wyświetlenia pętli ciśnienie/objętość. | Tak |  | x |
| 12 | Krzywa ciśnienia w drogach oddechowych. | Tak |  | x |
| 13 | Stężenie N2O na wdechu i wydechu – wyświetlana wartość liczbowa. | Tak |  | x |
| 14 | Stężenie CO2 na wdechu i wydechu – wyświetlana wartość liczbowa, pomiar w strumieniu bocznym. | Tak |  | x |
| 15 | Min. 10 sztuk linii do pomiaru CO2 oraz min. 10 sztuk pułapek wodnych | Tak |  | x |
| IX | APARAT DO ZNIECZULENIA WYPOSAŻONY W KARDIOMONITOR MONITORUJĄCY PARAMETRY ŻYCIOWE PACJENTA |  |  |  |
| 1 | Monitor pacjenta o budowie modułowej | Tak |  | x |
| 2 | Monitor pacjenta integralnie zamontowany na aparacie do znieczulenia. | Tak |  | x |
| 3 | Monitor wyposażony w wysokiej klasy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości o przekątnej minimum 12”. Minimum 6 krzywych dynamicznych. | Tak |  | x |
| 4 | Obsługa ekranu kardiomonitora poprzez ekran dotykowy w rękawiczkach. Komunikacja kardiomonitora z użytkownikiem przez system menu w języku polskim. Możliwość pracy kardiomonitora w sieci centralnego monitorowania. | Tak |  | x |
| 5 | Alarmy 3 stopniowe wszystkich parametrów. Automatyczne ustawianie alarmów. | Tak |  | x |
| 6 | Kilkustopniowe wyciszanie alarmów. | Tak |  | x |
| 7 | Możliwość skonfigurowania przez personel 12 różnych ustawień ekranów/zestawów granic alarmowych. | Tak |  | x |
| 8 | Chłodzenie konwekcyjne kardiomonitora i modułu transportowego. Nie dopuszcza się żadnych wentylatorów w kardiomonitorze i module transportowym. | Tak |  | x |
| 9 | Kardiomonitor wyposażony w ekran dotykowy i zintegrowany moduł transportowy z uchwytem do transportu. | Tak |  | x |
| 10 | Kardiomonitor zapewniający ciągłość monitorowania min. EKG, SpO2, ciśnienia nieinwazyjnego i inwazyjnego (minimalna ilość ciśnień inwazyjnych dostępnych – 4), temperatury, wyświetlanie monitorowanych parametrów, alarmowanie w trakcie transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Technologia pojemnościowa ekranu dotykowego | Tak |  | x |
| 12 | Trendy graficzne, trendy tabelaryczne w monitorze minimum 24 godziny. | Tak |  | x |
| 13 | Zasilanie bateryjne monitora na min. 1 godz. pracy. | Tak |  | x |
| 14 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania – do wydruku na drukarce | Tak |  | x |
| 15 | Monitorowanie EKG/ST co najmniej 3 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do min. 3 odprowadzeń jednocześnie. | Tak |  | x |
| 16 | Analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii. | Tak |  | x |
| 17 | Kabel do EKG 3-odprowadzeniowy 2 sztuki | Tak |  | x |
| 18 | Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 1 % w zakresie co najmniej 15-300 bpm | Tak |  | x |
| 19 | Analiza odcinka ST z wszystkich monitorowanych odprowadzeń z prezentacją w czasie rzeczywistym (krzywe i wartości odcinka ST). Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu | Tak |  | x |
| 20 | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | Tak |  | x |
| 21 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu. | Tak |  | x |
| 22 | Minimalny zakres conajmniej 5-60 odd/min. | Tak |  | x |
| 23 | Pomiar saturacji (SPO2) w monitorze, zakres pomiarowy co najmniej 70-100% z dokładnością +/- 5%. | Tak |  | x |
| 24 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna | Tak |  | x |
| 25 | Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET lub Philips FAST lub Nellcor. | Tak |  | x |
| 26 | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe | Tak |  | x |
| 27 | Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 – 2 sztuka. | Tak |  | x |
| 28 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia | Tak |  | x |
| 29 | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas. | Tak |  | x |
| 30 | Mankiety uniwersalne – 3 rozmiary po 2 szt. | Tak |  | x |
| 31 | Pomiar temperatury, 2 tory pomiarowe. Zakres pomiarowy minimum 0 – 45 C. | Tak |  | x |
| 32 | Każdy monitor z torem do pomiaru temperatury wyposażony w 4 czujniki wielorazowe (rektalny 2 szt. i powierzchniowy 2 szt.). | Tak |  | x |
| 33 | Inwazyjny pomiar ciśnienia, minimum 2 tory pomiarowe. Zakres pomiarowy ciśnienia minimum od –40 do +350 mmHg. | Tak |  | x |
| 34 | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień inwazyjnych. | Tak |  | x |
| 35 | Moduł NMT. | Tak |  | x |
| 36 | Obrazowanie danych pochodzących z różnych urządzeń zewnętrznych takich jak respiratory i z innych urządzeń zewnętrznych na ekranie kardiomonitora. | Tak |  | x |
| 37 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł ciśnienia inwazyjnego | Tak |  | x |
| 38 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o pomiar w technologii Masimo Rainbow SET (rozbudowa o funkcję PVI lub SpMet lub SpOC lub SpCO lub SpHb). | Tak |  | x |
| 39 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o drukarkę zewnętrzną do wydruku wszystkich monitorowanych parametrów. | Tak |  | x |
| X | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 3,3 pkt 48 m-cy – 6,6 pkt 60 m-cy – 10 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 13 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 14 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

2. Respirator stacjonarny, 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar. | Tak |  | x |
| 2 | Zasilanie elektryczne 220-240 V; 60 Hz / 50 Hz. | Tak |  | x |
| 3 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia na czas min 60 min. pracy. | Tak |  | x |
| 4 | Możliwość zasilania awaryjnie w tlen z koncentratora tlenu lub z z butli gazowej | Tak |  | x |
| 5 | Respirator dla dzieci i dorosłych. | Tak |  | x |
| 6 | Mocowanie respiratora na statywie jezdnym | Tak |  | x |
| II | TRYBY WENTYLACJI INWAZYJNEJ ORAZ NIEINWAZYJNEJ |  |  |  |
| 1 | Wentylacja kontrolowana objętościowo CMV, CMV Assist., SIMV | Tak |  | x |
| 2 | Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnienie w drogach oddechowych (PEEP, CPAP) | Tak |  | x |
| 3 | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP. | Tak |  | x |
| 4 | Tryb wentylacji typu MMV, ASV | Tak |  | x |
| 5 | Tryb wentylacji typu PPS lub PAV+ | Tak |  | x |
| 6 | Tryb wentylacji nieinwazyjnej (NIV) | Tak |  | x |
| 7 | Tryb wentylacji typu Volume Support (VSV) | Tak |  | x |
| 8 | APRV | Tak |  | x |
| 9 | Tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnienia na podstawie analizy etCO2 w respiratorze | Tak |  | x |
| 10 | Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC) | Tak |  | x |
| 11 | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień. | Tak |  | x |
| 12 | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdech wydech (I:E). | Tak |  | x |
| 13 | Częstość oddechów przy wentylacji CMV-IPPV minimum 5 – 95 1/min. | Tak |  | x |
| III | PARAMETRY MONITOROWANE |  |  |  |
| 1 | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 2000 ml. | Tak |  | x |
| 2 | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 90 cmH2O. | Tak |  | x |
| 3 | Ciśnienie wspomagane PSV minimum od 5 do 90 cmH2O. | Tak |  | x |
| 4 | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cmH2O. | Tak |  | x |
| 5 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów). | Tak |  | x |
| 6 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 0,5 l/min – 15 l/min. | Tak |  | x |
| 7 | Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych. | Tak |  | x |
| 8 | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 65 % szczytowego przepływu wdechowego. | Tak |  | x |
| 9 | Rzeczywista częstość oddychania. | Tak |  | x |
| 10 | Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz w wartościami cyfrowymi | Tak |  | x |
| 11 | Częstość oddechów spontanicznych. | Tak |  | x |
| 12 | Objętość pojedynczego oddechu. | Tak |  | x |
| 13 | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta. | Tak |  | x |
| 14 | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV. | Tak |  | x |
| 15 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. | Tak |  | x |
| 16 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. | Tak |  | x |
| 17 | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku. | Tak |  | x |
| 18 | Ciśnienie PEEP. | Tak |  | x |
| 19 | Szczytowe ciśnienie wdechowe. | Tak |  | x |
| 20 | Ciśnienie średnie. | Tak |  | x |
| 21 | Ciśnienie fazy Plateau. | Tak |  | x |
| 22 | Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną | Tak |  | x |
| 23 | Pomiar końcowo wydechowego CO2 w respiratorze | Tak |  | x |
| 24 | Kalkulacja współczynnika eliminacji dwutlenku węgla V’CO2 | Tak |  | x |
| IV | INTERFEJS UŻYTKOWNIKA |  |  |  |
| 1 | Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie; nie dopuszcza się ekranów kopiujących | Tak |  | x |
| 2 | Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość; nie dopuszcza się ekranów kopiujących | Tak |  | x |
| 3 | Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 6 dni; nie dopuszcza się ekranów kopiujących | Tak |  | x |
| 4 | Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej | Tak |  | x |
| V | ALARMY |  |  |  |
| 1 | Alarm wadliwej pracy elektroniki aparatu. | Tak |  | x |
| 2 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | Tak |  | x |
| 3 | Alarm niskiego ciśnienia gazów zasilających. | Tak |  | x |
| 4 | Alarm za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu. | Tak |  | x |
| 5 | Alarm całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. | Tak |  | x |
| 6 | Alarm za wysokiej objętości oddechowej TV. | Tak |  | x |
| 7 | Alarm za wysokiej objętości oddechowej – tachypnea. | Tak |  | x |
| 8 | Alarm zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. | Tak |  | x |
| 9 | Alarm zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. | Tak |  | x |
| 10 | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. | Tak |  | x |
| 11 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów. | Tak |  | x |
| VI | INNE WYMAGANIA, WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 1 | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu. | Tak |  | x |
| 2 | Nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora; sterowanie nebuliazatorem z respiratora | Tak |  | x |
| 3 | Wyposażenie: 50 sztuk jednorazowych nawilżaczy / filtrów HME do każdego respiratora oraz 50 jednorazowych układów oddechowych, | Tak |  | x |
| 4 | Możliwość sterylizacji kompletnego układu pacjenta wraz z zastawką wydechową; dreny do podłączenia respiratora o dł. min. 3 m. | Tak |  | x |
| 5 | Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min 3 mb z końcówkami typu AGA | Tak |  | x |
| 6 | Ramię regulowane do drenów pacjenta | Tak |  | x |
| 7 | Zastawki wydechowe wielorazowego użytku 2 szt. | Tak |  | x |
| 8 | Zastawki wydechowe jednorazowego użytku 10 szt. | Tak |  | x |
| 9 | Czujnik przepływu 5 szt. | Tak |  | x |
| 10 | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów. | Tak |  | x |
| VII | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 3,3 pkt 48 m-cy – 6,6 pkt 60 m-cy – 10 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 13 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 14 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

3. Respirator transpotrowy, 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Respirator transportowy | Tak |  | x |
| 2 | Respirator nowy, nie używany, nie powystawowy. | Tak |  | x |
| 3 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci | Tak |  | x |
| 4 | Wyposażony we własne, wbudowane, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego zapewniające pracę w całym zakresie trybów wentylacji i nastaw. | Tak |  | x |
| 5 | Cicha praca aparatu przy typowych nastawach wentylacji nie większa niż 50 dB +/-10% | Tak |  | x |
| 6 | Zasilanie w sprężony tlen z instalacji centralnej pod ciśnieniem w zakresie nie mniejszym niż 2,8 - 5,5 bar | Tak |  | x |
| 7 | Zasilanie w tlen z 2 szt. butli gazowych w czasie transportu | Tak |  | x |
| 8 | Możliwość zasilania awaryjnie w tlen z koncentratora tlenu | Tak |  | x |
| 9 | Praca respiratora w systemie dwuramiennych układów pacjenta z pomiarem ich podatności | Tak |  | x |
| 10 | Respirator umożliwia pracę tylko przy zasilaniu powietrzem | Tak |  | x |
| 11 | Zastosowanie automatycznego „triggera” wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech – wydech oraz wydech – wdech) reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta, bez konieczności manualnego dostosowania | Tak |  | x |
| II | TRYBY WENTYLACJI INWAZYJNEJ |  |  |  |
| 1 | Wentylacja kontrolowana objętościowo (CMV, AC, SIMV) | Tak |  | x |
| 2 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo (BIPAP, BiLevel, DouPAP) | Tak |  | x |
| 3 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem (PSV) | Tak |  | x |
| 4 | Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa w trybie objętościowym i ciśnieniowym | Tak |  | x |
| 5 | Wentylacja z ciągłym dodatnim końcowo - wydechowym ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | Tak |  | x |
| 6 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością oddechu | Tak |  | x |
| 7 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV dostępna we wszystkich trybach wentylacji | TAK |  | x |
| 8 | Automatyczne westchnienia | TAK |  | x |
| 9 | Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów | TAK |  | x |
| 10 | Automatyczna funkcja pre i post oxygenacji, do toalety oskrzeli | TAK |  | x |
| III | WYMAGANE REGULOWANE PARAMETRY |  |  |  |
| 1 | Częstość oddechów w zakresie min. 3 - 60 l/min | Tak |  | x |
| 2 | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min 50 - 1500 ml | Tak |  | x |
| 3 | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 5 - 60 cm H20 | Tak |  | x |
| 4 | Ciśnienie wspomagania dla wentylacji wspomaganych ciśnieniowo w zakresie min. 0 - 35 cm H20 powyżej PEEP | Tak |  | x |
| 5 | Ciśnienie końcowo-wydechowe regulowane w zakresie min. 0 - 30 cm H20 | Tak |  | x |
| 6 | Czas wdechu regulowany w zakresie min. 0,2 - 10,0 sek. | Tak |  | x |
| 7 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 -100% | Tak |  | x |
| 8 | Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu | Tak |  | x |
| 9 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości układu wyzwalania przepływowego min. 1-10 l/min | Tak |  | x |
| 10 | Możliwość wcześniejszego zakończenia fazy wdechowej w zakresie min.10-60% najwyższego przepływu | Tak |  | x |
| 11 | Automatyczny dobór wartości przepływu w zależności od nastawionych parametrów wentylacji w zakresie co najmniej do 200 l/min | Tak |  | x |
| IV | MONITOROWANE PARAMETRY |  |  |  |
| 1 | Rzeczywista całkowita częstość oddechów | Tak |  | x |
| 2 | Częstości oddechów spontanicznych | Tak |  | x |
| 3 | Objętości pojedynczego oddechu wdechowej i wydechowej | Tak |  | x |
| 4 | Całkowitej objętości wentylacji minutowej | Tak |  | x |
| 5 | Spontanicznej wentylacji minutowej | Tak |  | x |
| 6 | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  | x |
| 7 | Czasu wydechu | Tak |  | x |
| 8 | Stosunku czasu wdechu do czasu wydechu | Tak |  | x |
| 9 | Procentowego stosunku czasu wdechu do całego cyklu oddechowego | Tak |  | x |
| 10 | Wielkości przecieku | Tak |  | x |
| 11 | Szczytowego ciśnienia wdechowego | Tak |  | x |
| 12 | Ciśnienia średniego | Tak |  | x |
| 13 | Podatność płuc | Tak |  | x |
| 14 | Elastancja płuc | Tak |  | x |
| 15 | Opór wdechowy i wydechowy płuc | Tak |  | x |
| 16 | Współczynnik RSBI | Tak |  | x |
| 17 | Ciśnienie fazy Plateau | Tak |  | x |
| V | INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, PREZENTACJA GRAFICZNA |  |  |  |
| 1 | Obsługa respiratora i prezentacje graficzne na monitorze minimum 12 calowym - pojedynczym wbudowanym, kolorowym, dotykowym. | Tak |  | x |
| 2 | Prezentacja min 3 krzywych oddechowych w funkcji czasu: ciśnienie, przepływ, objętość oraz min 2 pętli spirometrycznych | Tak |  | x |
| 3 | Obsługa respiratora za pomocą ekranu dotykowego i przycisków. | Tak |  | x |
| 4 | Możliwość wyboru wyświetlanych parametrów oddechowych przez użytkownika | Tak |  | x |
| VI | ALARMY |  |  |  |
| 1 | Wysokiej i niskiej częstości oddechowej | Tak |  | x |
| 2 | Wysokiej i niskiej objętości oddechowej dla oddechów wymuszonych i własnych | Tak |  | x |
| 3 | Wysokiej i niskiej objętości minutowej | Tak |  | x |
| 4 | Wysokiego i niskiego ciśnienia wdechowego | Tak |  | x |
| 5 | Wysokiego ciśnienia końcowo-wydechowego | Tak |  | x |
| 6 | Nadmiernego przecieku | Tak |  | x |
| 7 | Stężenia tlenu | Tak |  | x |
| 8 | Czasu bezdechu | Tak |  | x |
| VII | WYPOSAŻENIE I INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Kompletny układ dwuramienny do współpracujące z filtrami i nawilżaczami typu FHME i z maskami sylikonowymi do wentylacji nieinwazyjnej: - jednorazowego użytku (długość min. 1,5 mb) po 25 szt. | Tak |  | x |
| 2 | Współpracy z nawilżaczem termicznym | Tak |  | x |
| 3 | Wyposażenie w tlen z butli tlenowych (2 szt.)w czasie transportu wewnątrzszpitalnego | Tak |  | x |
| 4 | Możliwość połączenia z monitorem pacjenta dla archiwizowania i do analizowania danych | Tak |  | x |
| 5 | Respirator na wózku z blokadą kół i pojemnikiem na akcesoria | Tak |  | x |
| 6 | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50/60 Hz | Tak |  | x |
| 7 | Zasilanie elektryczne, awaryjne z akumulatora na minimum 120 minut pracy (wraz z wbudowanym źródłem powietrza medycznego) | Tak |  | x |
| 8 | Płuco testowe pacjenta dorosłego i pacjenta dziecko, dzięki któremu można kontrolować respiratory zgodnie z wymaganiami norm IEC 60601-2-12, IEC 960601-2-13, EN 794-3. Płuca posiadają możliwość regulacji parametrów. | Tak |  | x |
| 9 | Nebulizator do wziewnego podawania leków. | Tak |  | x |
| 10 | Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min 3 mb z końcówkami typu AGA | Tak |  | x |
| 11 | Ramię regulowane do drenów pacjenta | Tak |  | x |
| 12 | Zastawki wydechowe wielorazowego użytku 2 szt. | Tak |  | x |
| 13 | Zastawki wydechowe jednorazowego użytku 10 szt. | Tak |  | x |
| 14 | Czujnik przepływu 5 szt. | Tak |  | x |
| 15 | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów. | Tak |  | x |
| VIII | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 2,6 pkt 48 m-cy – 5,3 pkt 60 m-cy – 8 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 13 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 14 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

4. Laryngoskop Macintosch - 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |
|  | Zasilanie rękojeści na baterie 2 x R14 | TAK |  | x |
|  | Rękojeść standardowa z zimnym światłem z mocą diody typu LED 2.5v | TAK |  | x |
|  | Matowa stal chirurgiczna bez reflektów od światła | TAK |  | x |
|  | Rękojeść pokryta antypoślizgową powierzchnią łatwą w czyszczeniu i bezpieczną w użyciu | TAK |  | x |
|  | Obudowana żarówka diodowa prosta w wymianie | TAK |  | x |
|  | Sterylizacja rękojeści oraz łyżki typu macintosh bez diody i baterii do 134 stopni celcjusza | TAK |  | x |
|  | Automatyczne włączanie i wyłączanie bez przycisku | TAK |  | x |
|  | Łyżka kompatybilna z rękojeścią | TAK |  | x |
|  | Rozmiary łyżek światłowodowych typu macintosch nr 2,3,4 z mocą diody typu LED 2,5 v | TAK |  | x |
|  | Obudowany przewód światłowodowy typu LEDx | TAK |  | x |
|  | Zdejmowane tory światłowodowe typu LED | TAK |  | x |
|  | Matowa stal nierdzewna łyżki | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | TAK |  | x |
|  | Gwarancja min. 12 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0,25 pkt 36 m-cy – 0,5 pkt 48 m-cy – 0,75 pkt 60 m-cy – 1 pkt |

5. Laryngoskop McCOY - 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |
|  | Zasilanie rękojeści na baterie 2 x R14 | TAK |  | x |
|  | Rękojeść standardowa z zimnym światłem z mocą diody typu LED 2.5v | TAK |  | x |
|  | Matowa stal chirurgiczna bez reflektów od światła | TAK |  | x |
|  | Rękojeść pokryta antypoślizgową powierzchnią łatwą w czyszczeniu i bezpieczną w użyciu | TAK |  | x |
|  | Obudowana żarówka diodowa prosta w wymianie | TAK |  | x |
|  | Sterylizacja rękojeści oraz łyżki typu macintosh bez diody i baterii do 134 stopni celcjusza | TAK |  | x |
|  | Automatyczne włączanie i wyłączanie bez przycisku | TAK |  | x |
|  | Łyżka kompatybilna z rękojeścią | TAK |  | x |
|  | Rozmiary łyżek światłowodowych typu McCOY nr 2,3,4 z mocą diody typu LED 2,5 v | TAK |  | x |
|  | Obudowany przewód światłowodowy typu LED | TAK |  | x |
|  | Zdejmowane tory światłowodowe typu LED | TAK |  | x |
|  | Matowa stal nierdzewna łyżki | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | TAK |  | x |
|  | Gwarancja min. 12 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 12 m-cy – 0 pkt 24 m-cy – 0,25 pkt 36 m-cy – 0,5 pkt 48 m-cy – 0,75 pkt 60 m-cy – 1 pkt |

6. Bronchofiberoskop – 1szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| - 1 | ##### Bronchofiberoskop przenośny / intubacyjny | TAK |  | x |
| - 2 | Średnica tuby wziernikowej 5,2mm, +/-20% | TAK |  | x |
| - 3 | Średnica kanału roboczego 2,5mm, +/-20% | TAK |  | x |
| - 4 | Aparat mobilny z automatycznym zintegrowanym źródłem światła LED zasilanej z baterii | TAK |  | x |
| - 5 | Kąty wygięcia końcówki góra / dół 160/130, +/-20% | TAK |  | x |
| - 6 | Wyposażenia: - komplecie kleszczyki biopsyjne, - chwytak do usuwania ciał obcych, - walizka transportowa | TAK |  | x |
| - 7 | Kosz transportowy w czasie sterylizacji | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| - 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) oraz paszport techniczny | TAK |  | x |
| - 3 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
| - 5 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 1 pkt 48 m-cy – 2 pkt 60 m-cy – 3 pkt |
| - 6 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
| - 7 | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie oferty | TAK |  | x |
| - 13 | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 8 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
| - 14 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
| - 15 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

7. Ssak elektryczny  - 4 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Dwie butle 2l z poliwęglanu z zastawką zabezpieczającą przed przepełnieniem | TAK |  | x |  |  |
| 2 | Wskaźnik i regulator podciśnienia | TAK |  | x |  |  |
| 3 | Pedał do sterowania nożnego | TAK |  | x |  |  |
| 4 | Wózek jezdny na kółkach | TAK |  | x |  |  |
| 5 | Napięcie zasilania- 230V/50Hz, | TAK |  | x |  |  |
| 6 | Przepływ ograniczony filtrem- 40l/min, | TAK |  | x |  |  |
| 7 | Podciśnienie- -80 kPa, | TAK |  | x |  |  |
| 8 | Waga - 6,2 kg (z wózkiem) | TAK |  | x |  |  |
| 9 | Możliwość stosowania wkładów jednorazowych | TAK |  | x |  |  |
| 10 | Wyposażony w : dren silikonowy, filtr bakteryjny, łącznik drenów, filtr jednorazowy 2 szt. | TAK |  | x |  |  |
| II | INNE |  |  |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |  |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 0,6 pkt 48 m-cy – 1,3 pkt 60 m-cy – 2 pkt |  |  |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |  |  |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |  |  |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |  |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |  |  |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |  |  |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |  |  |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |  |  |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |  |  |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |  |  |
| 12 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |  |  |
| 13 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |  | 12 |
| 14 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |  |  |

8. Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej  - 1 szt.

|  | Lp. |  | PARAMETR WYMAGANY |  | WARTOŚĆ GRANICZNA |  | PARAMETR OFEROWANY |  | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  | OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Działanie urządzenia w pełni elektryczne |  | TAK |  |  |  | x |
|  |  |  | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC 2015 - Głębokość - od 5 do 6 cm - Częstość - od 100 do 120 /min. |  | TAK |  |  |  | x |
|  |  |  | Możliwość kompresji klatki piersiowej u małych dorosłych pacjentów i dużych dzieci z głębokością ucisku w granicach 4-5 cm lub rozwiązanie równoważne tj. stopniowy start głębokości kompresji w celu eliminacji uszkodzeń żeber z dostosowaniem się urządzenia do oporu klatki piersiowej |  | TAK |  |  |  | x |
|  |  |  | Aktywna dekompresja - wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę (np. podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację) lub rozwiązanie równoważne tj. uniesienie tłoka powyżej klatki piersiowej w celu ułatwienia pełnego rozprężenia klatki piersiowej podczas wentylacji pacjenta. |  | TAK |  |  |  | x |
|  |  |  | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 250 V |  | TAK |  |  |  | x |
|  |  |  | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 2,5 h |  | TAK |  |  |  | x |
|  |  |  | Możliwość doładowywania akumulatora wewnętrznego znajdującego się w urządzeniu podczas pracy urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) |  | TAK |  |  |  | x |
|  |  |  | Ładowarka wewnątrz urządzenia lub ładowarka zewnętrzna dołączona do wyposażenia. |  | TAK |  |  |  | x |
|  |  |  | Czas pracy na akumulatorze do 90 min. w warunkach otoczenia -20 st.C do 45 st.C |  | TAK |  |  |  | x |
|  |  |  | Wskaźnik naładowania baterii |  | TAK |  |  |  | x |
|  |  |  | Wskaźnik czasu pracy urządzenia i pozostałego czasu pracy na akumulatorze lub równoważny wielosegmentowy kolorowy wskaźnik naładowania z systemem alarmowym informującym o niskim naładowaniu akumulatora. |  | TAK |  |  |  | x |
|  |  |  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta |  | TAK |  |  |  | x |
|  |  |  | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą plecakiem nie większa niż 12 kg |  | TAK |  |  |  | x |
|  |  |  | Klasa odporności min. IP43 lub wyższa. |  | TAK |  |  |  | x |
|  |  |  | Wyposażenie aparatu: - torba lub plecak - deska pod plecy - elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 4 szt.) - akumulator - ładowarka do akumulatorów |  | TAK |  |  |  | x |
|  | II |  | INNE |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 2 |  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony |  | Tak |  |  |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 1 pkt 48 m-cy – 2 pkt 60 m-cy – 3 pkt |  |
| 3 |  | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 4 |  | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 5 |  | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. |  | Tak |  |  |  | # x |  |
| 6 |  | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 7 |  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 8 |  | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 9 |  | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 10 |  | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 11 |  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 12 |  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 13 |  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 14 |  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  | Tak |  |  |  | x |  |

9 Videolaryngoskop – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie aparatu : |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o co najmniej 2,5’’ | Tak |  | x |
| 2 | Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji co najmniej 45 stopni lub | Tak |  | x |
| 3 | Kamera CMOS | Tak |  | x |
| 4 | Źródło światła: LED | Tak |  | x |
| 5 | Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii | Tak |  | x |
| 6 | Urządzenie zasilane baterią litową | Tak |  | x |
| 7 | Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii | Tak |  | x |
| 8 | Waga urządzenia nie większa niż 250g | Tak |  | x |
| 9 | Ochrona przed wnikaniem wody co najmniej IPx7 | Tak |  | x |
| 10 | Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku w rozmiarze: 1,2,3,4. W zestawie po 10 szt. łyżek z każdego rozmiaru. | Tak |  | x |
| 11 | Dostępna łyżka przeznaczona do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach nr. 3 – 10 szt | Tak |  | x |
| 12 | Łyżki sterylne wykonane z nieparującego polimeru optycznego do zastosowań medycznych. | Tak |  | x |
| II | Pozostałe |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | Tak |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 0,6 pkt 48 m-cy – 1,3 pkt 60 m-cy – 2 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  | x |
| 13 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 14 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 15 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

|  | Zadanie nr 02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt zabiegowy, transportowy, dezynfekcyjny |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | jedn. miary | ilość |
| 1 | Łóżko IT z wagą + materac przeciwodleżynowy | szt. | 2 |
| 2 | Łóżko obserwacyjne | szt. | 5 |
| 3 | Łóżko-wózek | szt. | 2 |
| 4 | Stół zabiegowy | szt. | 2 |
| 5 | Koc ogrzewający (elektryczny) | szt. | 2 |
| 6 | Deska z osprzętem | szt. | 4 |
| 7 | Kamizelka ewakuacyjna | szt. | 2 |
| 8 | Wózek inwalidzki | szt. | 4 |
| 9 | Zestaw TRIAGE | szt. | 2 |
| 10 | Dezynfektor | szt. | 1 |
| 11 | Lampa UV przepływowa | szt. | 2 |

1  Łóżko IT z wagą + materac przeciwodleżynowy– 2szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE ŁÓŻKA |  |  |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | Tak |  | x |
|  | Podstawa łóżka kolumnowa lub pantograf lub system trapezowy podpierający leże w co najmniej dwóch punktach gwarantując stabilność leża. | Tak |  | x |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca min. 170 mm +/-10% umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | Tak |  | x |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość minimalna całkowita: 2180 mm, (+/-10%) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max. 999 mm +/-10% (wymiar leża 900x2000 +/-10%) | Tak |  | x |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | Tak |  | x |
|  | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | Tak |  | x |
|  | Łóżko spełniające wymagania normy co najmniej IPX4 lub równoważna | Tak |  | x |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców min. 0-65° ( ± 10%) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu lub tożsamy wskaźnik kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i przechyłów wzdłużnych, - segment uda min. 0-25° (+/-15%) - kąt przechyłu Trendlelenburga min. 0-15°, - kąt przechyłu anty-Trendlenburga min. 0-15, - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym lub równoważna elektryczna. | Tak |  | x |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | Tak |  | x |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna - pozioma. | Tak |  | x |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie co najmniej 440 do 800 mm | Tak |  | x |
|  | Łóżko sterowane pilotem lub równoważnym systemem sterowników wbudowanych w barierki boczne łóżka wodoodporne. | Tak |  | x |
|  | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący LCD służący do obsługi ustawień, alarmów i wagi łóżka. | Tak |  | x |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – lub równoważny system elektryczny szybkiego poziomowania segmentu oparcia pleców CPR | Tak |  | x |
|  | Leże wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub równoważnego HPL, odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty z możliwością zdejmowania. | Tak |  | x |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | Tak |  | x |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm (+/-10%) | Tak |  | x |
|  | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL, ABS lub równoważne tworzywo sztuczne) o grubości min. 10 mm (± 2 mm), odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy. | Tak |  | x |
|  | Łóżko wyposażone w opuszczane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości, chroniące przed zakleszczeniem. Zamawiający dopuszcza minimalne przestrzenie między szczytem a barierką. System jednostopniowego łatwego opuszczania barierek ręczny lub elektryczny. Barierki odporne na środki dezynfekcyjne. | Tak |  | x |
|  | Łózko wyposażone w alarm wyjścia pacjenta z łózka z możliwością czasowego zawieszenia. | Tak |  | x |
|  | Minimalnie 4 krążki odbojowe w rogach łózka lub równoważne rozwiązanie listw odbojowych w barierkach bocznych | Tak |  | x |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka | Tak |  | x |
|  | Łóżko wyposażone w uchwyty lub równoważne klamry czy ograniczniki materaca dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn i przesuwaniu się materaca. | Tak |  | x |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w min. 4 antystatyczne koła, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Średnica koła min. 150mm. | Tak |  | x |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg (+/-10%) | Tak |  | x |
|  | Łóżko wyposażone w wagę masy ciała pacjenta, waga ma być certyfikowana przez jednostkę notyfikująca i spełniać wymagania Dyrektywy 2014/31/EWG lub równoważnej. | Tak |  | x |
|  | Dokładność wagi min. 100g | Tak |  | x |
|  | Waga wyposażona w system kompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych | Tak |  | x |
|  | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | Tak |  | x |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - wskaźniki kąta, po jednej sztuce na obu bokach leża, - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża, - materac o grubości min. 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt., - Wysięgnik z tworzywowym uchwytem ręki, - Wieszak kroplówki wygięty w kierunku łóżka min 2 szt. - min. 4 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta | Tak |  | x |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  | x |
|  | Łóżko wyposażone w materac przeciwodleżynowy 1 szt na jedno łóżko. | Tak |  | x |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, niskociśnieniowy. | Tak |  | x |
|  | Rozmiar materaca dostosowany do wymiarów leza łóżka | Tak |  | x |
|  | Wysokość materaca min 17 cm | Tak |  | x |
|  | Materac min. 3 strefowy. 1 strefa: głowy – komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia, 2 strefa: klatki piersiowej, krzyżowa, ud , komóry pracujące w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego niskiego ciśnienia (z możliwością wyboru) 3 strefa: pięt, komóry pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia. | Tak |  | x |
|  | Materac składa się z komór | Tak |  | x |
|  | Strefa pięt – pod komorami powietrznymi pianka, nachylona pod kątem min 5˚, | Tak |  | x |
|  | Konstrukcja materaca zawiera zintegrowaną warstwę podkładu z pianki . Brak konieczności podkładania pod materac powietrzny materaca piankowego. | Tak |  | x |
|  | Możliwość rozłączenia warstwy komór powietrznych od podkładu z pianki i stosowania jej w funkcji nakładki powietrznej. | Tak |  | x |
|  | Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatycznym, niealergizującym, bakteriostatycznymi, grzybostatycznym, wykonanym z tkaniny rozciągliwej w dwóch kierunkach. | Tak |  | x |
|  | Materac przystosowany do mycia i dezynfekcji. Zamek pokrowca 360° (łatwość zdjęcia i czyszczenia) zakryty, chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. | Tak |  | x |
|  | Moduł sterujący pompy wyposażony w przyciski membranowe ułatwiające jego dezynfekcję. | Tak |  | x |
|  | Funkcja natychmiastowego utwardzenia powierzchni materaca w celu ułatwienia codziennych procedur pielęgniarskich. | Tak |  | x |
|  | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania - CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem. | Tak |  | x |
|  | Możliwość manualnego dostosowania poziomu ciśnienia w komorach, dla indywidualnego komfortu pacjenta. | Tak |  | x |
|  | Materac zaprojektowany do pracy w dwóch trybach terapeutycznych (z możliwością wyboru): stałego i zmiennego ciśnienia. | Tak |  | x |
|  | Wybór optymalnego czasu długości cyklu trybu terapeutycznego. | Tak |  | x |
|  | Manualna oraz automatyczna blokada funkcji, aktywowana po 5min. nieużywania panelu sterowania, | Tak |  | x |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm zbyt niskiego ciśnienia i awarii oraz braku zasilania, z możliwością wyciszenia. | Tak |  | x |
|  | Limit wagowy gwarantujący skuteczność terapii w pozycji leżącej min. 140kg | Tak |  | x |
|  | Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia gwarantujący rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w komorach. | Tak |  | x |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, niskociśnieniowy. | Tak |  | x |
| II | POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 3,3 pkt 48 m-cy – 6,6 pkt - -cy – 10 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
| 13 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
| 14 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

2 Łóżko obserwacyjne 5 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE ŁÓŻKA |  |  |  |
| 1 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  | x |
| 2 | Waga całkowita wózka 110-140 kg | TAK |  | x |
| 3 | Bezpieczne obciążenie robocze wózka 180-200 kg. | TAK |  | x |
| 4 | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 900 mm +/-15% | TAK |  | x |
| 5 | Całkowita długość łóżka min. 200 cm mm, max. 230 cm | TAK |  | x |
| 6 | Wysokość zabezpieczenia barierek bocznych 30-35 cm | TAK |  | x |
| 7 | Prześwit do podłogi przy najniższej pozycji leża 8-9 cm | TAK |  | x |
| 8 | Regulacja wysokość leża w zakresie 46-80cm za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej obustronnie. | TAK |  | x |
| 9 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi wykonane z tworzywa HPL lub równoważnego odpornego na środki dezynfekcyjne. | TAK |  | x |
| 10 | Wymiar leża min. 70cm szerokie / min. 200 cm długie | TAK |  | x |
| 11 | Ręczna regulacja oparcia pleców wspomagana siłownikiem gazowym w zakresie od 0 o do min 70 o | TAK |  | x |
| 12 | Kąt odchylenia oparcia uda w zakresie 0 o do min 45 o | TAK |  | x |
| 13 | Ręczna regulacja pozycjiTrendelenburga i anty - Trendelenburga min. 12o . | TAK |  | x |
| 15 | Min. 4 koła podwójne o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady w tym jedno antystatyczne. | TAK |  | x |
| 16 | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone przy każdym kole. | TAK |  | x |
| 17 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania z dwoma kołami kierunkowymi | TAK |  | x |
| 18 | Min. 4 krążki odbojowe dwuosiowe | TAK |  | x |
| 19 | Szczyty łóżka ergonomiczne w formie pochwytów nie blokujące dostępu do głowy pacjenta (procedura nagłej intubacji) oraz nóg, ułatwiające manewrowanie łóżkiem. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża | TAK |  | x |
| 20 | Odległość szczytu przy głowie pacjenta od podwozia pozwalająca personelowi na swobodne przemieszczanie łóżka (palce stóp nie uderzają w podwozie) | TAK |  | x |
| 21 | Łózko wyposażona w: - podpora reanimacyjna - listwa aluminiowa po obu stronach łóżka do wieszania akcesoriów wraz z uchwytami | TAK |  | x |
| 22 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  | x |
| 23 | Łóżko wyposażone w opuszczane barierki boczne po obu stronach leża, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką. | TAK |  | x |
| 24 | Wyposażenie dodatkowe: -materac o grubości min. 80 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt., -statyw kroplówki teleskopowy – 2 szt podpora reanimacyjna listwa aluminiowa po obu stronach łóżka do wieszania akcesoriów wraz z uchwytami | TAK |  | x |
| 25 | Powierzchnie łóżka oraz materac odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
|  | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 1,6 pkt 48 m-cy – 3,3 pkt 60 m-cy – 5 pkt |
|  | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
|  | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
|  | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
|  | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
|  | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
|  | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

3 Łóżko – wózek – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE ŁÓŻKA |  |  |  |
|  | Metalowa konstrukcja mi. dwu kolumnowa lakierowana proszkowo lub równoważna oparta na ramionach płaskich przegubowych w układzie trapezowym z siłownikami hydraulicznymi ukrytymi pod pokrywa podwozia. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  | x |
|  | Waga całkowita wózka max w zakresie 110-160 kg | TAK |  | x |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze wózka nie mniej niż 250 kg (+/- 10%) | TAK |  | x |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 850 mm +/-15% | TAK |  | x |
|  | Całkowita długość łóżka min. 200 cm. , max. 230 cm | TAK |  | x |
|  | Wysokość zabezpieczenia barierek bocznych nie mniej niż 30-39 cm | TAK |  | x |
|  | Regulacja wysokość leża w zakresie co najmniej 58-94 cm za pomocą dźwigni nożnej kodowanej kolorystycznie oraz/lub graficznie. | TAK |  | x |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi wykonane z tworzywa HPL lub równoważnego odpornego na środki dezynfekcyjne. | TAK |  | x |
|  | Leże wózka przezierne na całej długości dla promieni RTG | TAK |  | x |
|  | Platforma kasety na zdjęcia rentgenowskie na całej długości leża | TAK |  | x |
|  | Ręczna regulacja oparcia pleców kodowana kolorystycznie lub graficznie przy pomocy siłownika gazowego w zakresie od 0o do min 70o | TAK |  | x |
|  | Kąt odchylenia oparcia uda oraz podudzia w zakresie min. 0 o do 22 o. | TAK |  | x |
|  | Nożna regulacja pozycji Trendelenburga i anty - Trendelenburga kodowana kolorystycznie i graficznie min. 12o | TAK |  | x |
|  | Min. 4 koła podwójne o średnicy nie mniej niż 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. W tym piąte koło do manewrowania. | TAK |  | x |
|  | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone przy co najmniej dwóch kołach. | TAK |  | x |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania z jednym kołem kierunkowym. | TAK |  | x |
|  | 4 krążki odbojowe w narożnikach wózka | TAK |  | x |
|  | Szczyty łóżka ergonomiczne w formie pochwytów nie blokujące dostępu do głowy pacjenta (procedura nagłej intubacji) oraz nóg, ułatwiające manewrowanie łóżkiem. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża | TAK |  | x |
|  | Możliwość montażu wieszaka/statywu kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  | x |
|  | Łóżko wyposażone w opuszczane barierki boczne po obu stronach leża, zabezpieczające pacjenta na całej długości po złożeniu poniżej linii materaca. Zamawiający dopuszcza minimalna przestrzeń między barierką a szczytem | TAK |  | x |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - materac o grubości min. 80 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt., - statyw kroplówki teleskopowy – 2 szt | TAK |  | x |
|  | Ograniczniki materaca w leżu wózka. | TAK |  | x |
|  | Powierzchnie łóżka oraz materac odporne na środki dezynfekcyjne. | TAK |  | x |
|  | Dźwignie nożne hydrauliczne kodowane kolorystycznie i/lub graficznie umieszczone po bokach łóżka. | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
|  | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 0,6 pkt 48 m-cy – 1,3 pkt 60 m-cy – 2 pkt |
|  | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
|  | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
|  | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
|  | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
|  | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
|  | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

4 Stół zabiegowy, 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Stół mobilny do operacji ogólnochirurgicznych | Tak |  | x |
| 2 | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. | Tak |  | x |
| 3 | Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. | Tak |  | x |
| 4 | Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. | Tak |  | x |
| 5 | Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | Tak |  | x |
| 6 | Napęd stołu elektrohydrauliczny. Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu | Tak |  | x |
| 7 | Długość stołu z blatem: 2050 mm (±20 mm ) | Tak |  | x |
| 8 | Całkowita szerokość blatu: 570 mm ( ± 20 mm ) | Tak |  | x |
| 9 | Regulacja wysokości: 720 do 1160 mm ( ± 20 mm ) | Tak |  | x |
| 10 | Regulacja oparcia pleców co najmniej: - 400 do 800 ( ± 50 ) | Tak |  | x |
| 11 | Regulacja podgłówka co najmniej: - 500 do 500 ( ± 50 ) | Tak |  | x |
| 12 | Przechyły boczne min. ±300 (min. po 300 w lewo i prawo) | Tak |  | x |
| 13 | Przechył Trendelenburga min: 300 | Tak |  | x |
| 14 | Przechył anty-Trendelenburga min. : 300 | Tak |  | x |
| 15 | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej co najmniej: - 900 do 250 (± 50) | Tak |  | x |
| 16 | Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C | Tak |  | x |
| 17 | Regulacja pilotem następujących pozycji: - regulacja wysokości - regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) - funkcji flex/reflex - wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) - przechyły wzdłużne i boczne pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej - przesuw wzdłużny blatu | Tak |  | x |
| 18 | Stół wyposażony w przewodowy pilot lub równoważny bezprzewodowy | Tak |  | x |
| 19 | Ergonomiczny pilot z z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji lub równoważny z podświetlanymi klawiszami. | Tak |  | x |
| 20 | Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. | Tak |  | x |
| 21 | Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. . | Tak |  | x |
| 22 | Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. | Tak |  | x |
| 23 | Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. | Tak |  | x |
| 24 | Możliwość podłączenia pilota do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta. | Tak |  | x |
| 25 | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | Tak |  | x |
| 26 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe | Tak |  | x |
| 27 | Wysoka mobilność stołu dzięki 4 kołom o średnicy min. 120 mm. | Tak |  | x |
| 28 | Centralna blokada kół realizowana poprzez dźwignię nożną umieszczoną w podstawie stołu. | Tak |  | x |
| 29 | Podstawa stołu ze stali nierdzewnej zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu | Tak |  | x |
| 30 | Regulacja podgłówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | Tak |  | x |
| 31 | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. | Tak |  | x |
| 32 | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. 400 mm)– prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska. | Tak |  | x |
| 33 | Materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, antystatyczne, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej | Tak |  | x |
| 34 | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 250 kg | Tak |  | x |
| 35 | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 320 kg | Tak |  | x |
| 36 | Elementy/segmenty stołu łączone przy pomocy szybkozłączy lub równoważny za pomocą śrub. | Tak |  | x |
| II | Wyposażenie stołu |  |  |  |
| 1 | Uchwyt ręki nad klatką piersiową w pozycji na wznak – 2 szt. | Tak |  | x |
| 2 | Oparcie boczne do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej – 2 szt. | Tak |  | x |
| 3 | Oparcie klatki piersiowej do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, od strony klatki piersiowej – 2 szt. | Tak |  | x |
| 4 | Oparcie łonowe do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, od strony brzucha – 2 szt. | Tak |  | x |
| 5 | Wałek podporowy duży do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, stosowany z obu stron pacjenta – 2 szt. | Tak |  | x |
| 6 | Pas brzuszny do nieuruchamiania pacjenta na stole operacyjnym – 2 szt. | Tak |  | x |
| 7 | Kompletny pas podnóża do unieruchamiania kończyn dolnych – 2 szt. | Tak |  | x |
| 8 | Pas nadgarstkowy do unieruchamiania kończyny górnej – 2 szt. | Tak |  | x |
| 9 | Pas udowy do unieruchamiania uda pacjenta – 2 szt. | Tak |  | x |
| 10 | Korpus zacisku do mocowana do listew bocznych wyposażenia – 4 szt. | Tak |  | x |
| 11 | Uchwyt wielopozycyjny do mocowana do listew bocznych wyposażenia – 4 szt. | Tak |  | x |
| 12 | Podstawa mobilna na wyposażenie – 2 szt. | Tak |  | x |
| 13 | Przystawka do odwodzenia nogi, do podpierania kończyny dolnej – 2 szt. | Tak |  | x |
| 14 | Podpórka do podpierania ręki, do przeprowadzania zabiegów i operacji kończyny górnej – 2 szt. | Tak |  | x |
| 15 | Półwałek przezierny dla promieni RTG o wymiarze 120x180x500mm +/-15% - 2 szt. | Tak |  | x |
| 16 | Podpórka ręki do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej, z uchwytem mocującym do listwy bocznej stołu – 2 szt. | Tak |  | x |
| 17 | Podkładka żelowa pod rękę – 2 szt o rożnych wymiarach | Tak |  | x |
| 18 | Ramka ekranu anestezjologicznego z regulacją wysokości, szerokości oraz obrotu wokół osi pionowej, z uchwytem mocującym do listwy bocznej stołu – 2 szt. | Tak |  | x |
| 19 | Podkolanniki do podpierania nóg pacjenta w pozycji leżącej lub siedzącej, z uchwytem mocującym do listwy bocznej stołu – 2 szt | Tak |  | x |
| 20 | Miska ginekologiczna wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 65x265x325mm i poj. 4L – 2 szt. | Tak |  | x |
| III | Pozostałe |  |  |  |
|  | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny | Tak |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 3,3 pkt 48 m-cy – 6,6 pkt 60 m-cy – 10 pkt |
|  | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
|  | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
|  | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
|  | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
|  | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
|  | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
|  | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

5 Koc ogrzewający (elektryczny) 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Koc zapewnia delikatne i równomierne ogrzewanie całego ciała | Tak |  | x |  |
| 2 | Konstrukcja koca umożliwia stosowanie do ogrzewania pacjentów | Tak |  | x |  |
| 3 | Koc składa się z dwóch oddzielnych wkładów grzejnych umieszczonych w jednolitej zmywalnej kopercie w folii przeznaczonej do kontaktu z pacjentem | Tak |  | x |  |
| 4 | Koc składa się z giętkiego wkładu grzejnego, przełącznika mocy, przewodów zasilających | Tak |  | x |  |
| 5 | Samoczynnie działające ograniczniki temperatury zabezpieczają koc przed nadmiernym nagrzaniem | Tak |  | x |  |
| 6 | Ustawienie temperatury za pomocą przełącznika | Tak |  | x |  |
| 7 | Podwójna dwustopniowa regulacja temperatury (45/90 W) - obie części koca mogą być używane niezależnie (albo tylko górna część, albo tylko dolna część albo obie części jednocześnie) | Tak |  | x |  |
| 8 | Zasilanie 230V / 50Hz | Tak |  | x |  |
| 9 | Maksymalny pobór mocy - 2 x 90 W (+/-10%) | Tak |  | x |  |
| 10 | Wymiar koca min 160 cm. x 140 cm. | Tak |  | x |  |
| 11 | Koperta foliowa koca wykonana jest z folii medycznej. | Tak |  | x |  |
| 12 | Folia to 100% dzianina poliestrowa przeznaczona na pokrycia nieprzemakalnych materacy szpitalnych, stołów operacyjnych, leżanek itp. | Tak |  | x |  |
| 13 | Folia posiada atest Państwowego Instytutu Higieny potwierdzający możliwość jej stosowania w obiektach szpitalnych | Tak |  | x |  |
| 14 | Produkt został także przebadany pod kątem nieprzepuszczalności bakterii i wirusów | Tak |  | x |  |
| 15 | Materiał powlekający koc może być prany w temperaturze 90 st.C. oraz poddawany dezynfekcji | Tak |  | x |  |
| II | POZOSTAŁE |  |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | Tak |  | x |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 0,6 pkt 48 m-cy – 1,3 pkt 60 m-cy – 2 pkt |  |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |  |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |  |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |  |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |  |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |  |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |  |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |  |
| 11 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa. | Tak |  | x |  |
| 12 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |  |

6  Deska z osprzętem  - 4 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | DESKA ORTOPEDYCZNA – 4 szt |  |  |  |
| 1 | Komplet 4 pasów kodowanych różnymi kolorami wpinane w uchwyty deski za pomocą złączy typu karabinkowego | TAK |  | x |
| 2 | Parametry deski Długość min.180 cm Szerokość: min. 40 cm Nośność: min: 270 kg | TAK |  | x |
| 3 | 14 dużych uchwytów do przenoszenia | TAK |  | x |
| 4 | System stabilizacji głowy ( klocki, paski mocujące na rzep, podkładka pod głowę) wykonany z materiału łatwo zmywalnego. | TAK |  | x |
| 5 | Wykonana z wysoce odpornego tworzywa sztucznego – sztywny polietylen, zmywalna, przepuszczalna dla promieni X w 100%. | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 12 m-cy – 0 pkt 24 m-cy – 0,5 pkt 36 m-cy – 1 pkt 48 m-cy – 1,5 pkt 60 m-cy – 2 pkt |
| 3 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 4 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 5 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 6 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa | Tak |  | x |
| 7 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

7   Kamizelka ewakuacyjna – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | KAMIZELKA DO EWAKUACJI POSZKODOWANYCH TYPU KED |  |  |  |
| 1 | Wyposażona w poduszkę wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała | TAK |  | x |
| 2 | Wykonana z wytrzymałego i łatwo zmywalnego materiału (drewno i PVC powleczone folią) | TAK |  | x |
| 3 | 3 uchwyty transportowe | TAK |  | x |
| 4 | 3 różnokolorowe pasy do stabilizacji tułowia | TAK |  | x |
| 5 | 2 pasy stabilizujące głowę | TAK |  | x |
| 6 | 4 pasy biodrowe | TAK |  | x |
| 7 | Przepuszczalna dla promieni X | TAK |  | x |
| 8 | Maksymalne obciążenie 227kg | TAK |  | x |
| 9 | Torba transportowa | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 12 m-cy – 0 pkt 24 m-cy – 0,5 pkt 36 m-cy – 1 pkt 48 m-cy – 1,5 pkt 60 m-cy – 2 pkt |
| 3 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 4 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 5 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 6 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa | Tak |  | x |
| 7 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

8 Wózek inwalidzki  - 4 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Rama wózka stalowa | TAK |  | x |
| 2 | Sposób składania wózka: składanie na krzyżaku | TAK |  | x |
| 3 | Koła tylne pełne gumowe o średnicy 24” | TAK |  | x |
| 4 | Koła przednie gumowe pełne o średnicy 8” | TAK |  | x |
| 5 | Hamulec postojowy | TAK |  | x |
| 6 | Materiał poszycia nylonowy | TAK |  | x |
| 7 | Obciążenie dopuszczalne do 130 kg | TAK |  | x |
| 8 | Szerokość siedziska – 40-50 cm | TAK |  | x |
| 9 | Głębokość siedziska 40-46 cm | TAK |  | x |
| 10 | Podnóżek składany | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 1 pkt 48 m-cy – 2 pkt 60 m-cy – 3 pkt |
| 3 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 4 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 5 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 6 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa | Tak |  | x |
| 7 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

9 Zestaw triage  - 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | TORBA TRIAGE |  |  |  |
| 1 | Kolor czerwony z pasami odblaskowymi wzdłuż całej powierzchni | TAK |  | x |
| 2 | Torba wykonana z cordury lub materiału łatwo zmywalnego | TAK |  | x |
| 3 | Możliwość noszenia na ramieniu z dodatkowym uchwytem do noszenia ręcznego, lub przytraczania do paska spodni. | TAK |  | x |
| 4 | System gumek i mocowań wewnątrz torby mogący pomieścić 5 szt. opatrunków osobistych, 5 gaz hemostatycznych pakowanych próżniowo, 2 komplety rurek ustno-gardłowych, worek samorozprężalny pediatryczny z kompletem maseczek, staza zaciskowa typu CAT – 5 szt opaski samozaciskowe kolorystyczne 50 szt., karty segregacyjne 50 szt., nadgarstkową kartę. | TAK |  | x |
| 5 | Pisak suchościeralny – 2 szt. | TAK |  | x |
| 6 | Nożyczki do cięcia materiałów – 1 szt | TAK |  | x |
| II | Worek samorozprężalny dziecięcy. 2 szt. |  |  |  |
| 1 | dla dzieci o wadze 8-30 kg | TAK |  | x |
| 2 | pojemność worka resuscytacyjnego 550ml | TAK |  | x |
| 3 | maska w rozmiarze 3 | TAK |  | x |
| 4 | do sterylizacji w autoklawie do 134ºC (resuscytator ręczny silikonowy i z polisulfonu) | TAK |  | x |
| 5 | zawór ciśnieniowy bezpieczeństwa 40cm H2O | TAK |  | x |
| 6 | rezerwuar tlenu dołączony bezpośrednio do worka- bez konieczności stosowania łącznika | TAK |  | x |
| III | Komplet rurek ustno gardłowych – 2 komplety |  |  |  |
| 1 | Nie zawierają latexu | TAK |  | x |
| 2 | Rurki posiada kolorowy znacznik zgodnie z normą ISO. | TAK |  | x |
| 3 | rozmiary:40mm,50mm,60mm,70mm,80 mm, 90mm,100mm | TAK |  | x |
| IV | 50 opasek samozatrzaskowych |  |  |  |
| 1 | samozatrzaskowe | TAK |  | x |
| 2 | Kodowany kolorem zielonym – 20 szt | TAK |  | x |
| 3 | Kodowany kolorem żółtym – 10 szt | TAK |  | x |
| 4 | Kodowany kolorem czerwonym – 10 szt | TAK |  | x |
| 5 | Kodowany kolorem czarnym – 10 szt | TAK |  | x |
| V | Karty segregacji z możliwością naprzemiennego nadawania priorytetów kolorystycznych – 50 szt. |  |  |  |
| 1 | Możliwość naprzemiennego nadawania priorytetów kodowanymi czterema kolorami – czarny, czerwony, żółty, zielony | TAK |  | x |
| 2 | Możliwość nanoszenia informacji medycznych na karcie | TAK |  | x |
| 3 | Pakowane osobno w przeźroczyste etui | TAK |  | x |
| VI | Tabliczka do pisania mazakiem suchościeralnym nadgarstkowa lub na przedramię na rzep w celu prowadzenia ewidencji ilościowej poszkodowanych – 2 szt. |  |  |  |
| 1 | odporna na działanie czynników środowiskowych (np. deszcz, śnieg) | TAK |  | x |
| 2 | produkt wielorazowego użytku – możliwość usunięcia danych z wykorzystanie środka o dużym stężeniu alkoholu | TAK |  | x |
| VII | # Karta koordynacji medycznych czynności ratunkowych – 2 szt. |  |  |  |
| 1 | odporna na działanie czynników środowiskowych (np. deszcz, śnieg) | TAK |  | x |
| 2 | format A4 | TAK |  | x |
| 3 | produkt wielorazowego użytku – możliwość usunięcia danych z wykorzystanie środka o dużym stężeniu alkoholu | TAK |  | x |
| VIII | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 12 m-cy – 0 pkt 24 m-cy – 0,25 pkt 36 m-cy – 0,5 pkt 48 m-cy – 0,75 pkt 60 m-cy – 1 pkt |
| 3 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

10  Dezynfektor  - 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Dezynfekcja pomieszczeń za pomoca dyfuzji suchej mgły opartej o 6% nadtlenek wodoru i kationach srebra o wielkości 5 mikronów | TAK |  | x |
| 2 | Zakres kubatury dezynfekowanej od 10 m3 do 1000 m3 | TAK |  | x |
| 3 | Urządzenie przenośne | TAK |  | x |
| 4 | Wbudowane pokrętło ustawiania wielkości kubatury | TAK |  | x |
| 5 | Możliwość stosowania w pomieszczeniach ze sprzętem elektronicznym, bez pozostawiania osadu i powstawania korozji. | TAK |  | x |
| 6 | Środek do dezynfekcji biodegradowalny | TAK |  | x |
| 7 | Środek do dezynfekcji o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, sporobójczym | TAK |  | x |
| 8 | W zestawie kabel zasilający , 3 pojemniki płynu dezynfekującego o zapachu miętowym, 10 pojemników środka dezynfekującego niwelującego nieprzyjemne zapachy. | TAK |  | x |
| 9 | ## Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK |  | x |
| 10 | Waga max 8 kg. | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  | x |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 0,6 pkt 48 m-cy – 1,3 pkt 60 m-cy – 2 pkt |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  | x |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | x |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  | # x |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | Tak |  | x |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  | x |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  | x |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  | x |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  | x |
| 11 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  | x |
| 12 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  | x |
| 13 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa. | Tak |  | x |
| 14 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  | x |

11 Lampa UV przepływowa  - 2 szt.

|  | Lp. | PARAMETR WYMAGANY |  | WARTOŚĆ GRANICZNA |  | PARAMETR OFEROWANY |  | OCENA PUNKTOWA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji : min. 2018, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz |  | TAK |  |  |  | x |  |  |
|  | 2 | Energooszczędne – pobór mocy: 115 VA |  | TAK |  |  |  | x |  |  |
|  | 3 | Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W |  | TAK |  |  |  | x |  |  |
|  | 4 | Trwałość promiennika: 8000 h |  | TAK |  |  |  | x |  |  |
|  | 5 | Wydajność wentylatora: 199 m3/h |  | TAK |  |  |  | x |  |  |
|  | 6 | Dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h |  | TAK |  |  |  | x |  |  |
|  | 7 | Zasięg działania lampy: 18-36 m2 |  | TAK |  |  |  | x |  |  |
|  | 8 | Typ obudowy: IP 20 |  | TAK |  |  |  | x |  |  |
|  | 9 | Wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm |  | TAK |  |  |  | x |  |  |
|  | 10 | Wymiary: 600 x 1270 x 600 mm |  | TAK |  |  |  | x |  |  |
|  | 11 | Masa: 13,5 kg |  | TAK |  |  |  | x |  |  |
|  | 12 | Umieszczona na statywie jezdnym |  | TAK |  |  |  | x |  |  |
|  | II | INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 2 |  |  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony |  | TAK |  |  |  | 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 0,3 pkt 48 m-cy – 0,7 pkt 60 m-cy – 1 pkt |  |
| 3 |  |  | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 4 |  |  | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 5 |  |  | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. |  | Tak |  |  |  | # x |  |
| 6 |  |  | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 7 |  |  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 8 |  |  | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 9 |  |  | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 10 |  |  | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 11 |  |  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 12 |  |  | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 13 |  |  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa. |  | Tak |  |  |  | x |  |
| 14 |  |  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  | Tak |  |  |  | x |  |

.................................................................................

(data i podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)