### Załącznik nr 5 do SIWZ 03/2019

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE)

|  | Zadanie nr 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt do defibrylacji |  |  |

Przedmiot zamówienia: Defibrylator - 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : 2019, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 8 cala | TAK |  | x |
|  | Kolorowy LCD | TAK |  | x |
|  | Funkcja - dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK |  | x |
|  | Urządzenie przenośne | TAK |  | x |
|  | Ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | TAK |  | x |
|  | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji z możliwością ustalania poziomu alarmów. | TAK |  | x |
| II | ZASILANIE |  |  |  |
|  | Bateryjne/akumulatorowe i AC 230V 50 Hz +1- 10% | TAK |  | x |
|  | Średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 5 godz. | TAK |  | x |
|  | Ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z w pełni naładowanej baterii min. 400 | TAK |  | x |
|  | Moż1iwość ładowania akumulatorów z AC 220V 50 Hz +1- 10% | TAK |  | x |
|  | Dedykowana ładowarka do baterii z przewodem zasilającym 230 V i 12 V lub rozwiązanie równorzędne tj. ładowarka zintegrowana z uchwytem lub wbudowana w defibrylator. | TAK |  | x |
| III | MONITOROWANIE EKG |  |  |  |
|  | Ilość kanałów EKG: min. 12 z wyświetleniem min 3 kanałów jednocześnie na ekranie monitora. | TAK |  | x |
|  | Interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta | TAK |  | x |
|  | Pomiar uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK |  | x |
|  | Dedykowany przewód do pomiaru EKG z odpinanymi odprowadzeniami przedsercowymi - 2 kpl. | TAK |  | x |
|  | Pamięć wewnętrzna zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja) | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min. | TAK |  | x |
| IV | MONITOROWANIE FUNKCJI ŻYCIOWYCH SP02 POMIAR SATURACJI KRWI TĘTNICZEJ |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru min. 50-100%, zakres pomiaru pulsu min 30-300/min. | TAK |  | x |
|  | Zapis pomiaru w postaci wartości numerycznej jak i krzywej pletyzmograficznej. | TAK |  | x |
|  | Dedykowany przewód główny z czujnikiem wielorazowym typu klips na palec dla dorosłych - 2 kpl. | TAK |  | x |
|  | Dedykowany przewód z czujnikiem wielorazowym typu klips na palec dla dzieci - 1 kpl. | TAK |  | x |
| V | MONITOROWANIE FUNKCJI ŻYCIOWYCH NIBP - NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiaru min. 40- 210 mm Hg | TAK |  | x |
|  | Tryb ręczny i automatyczny | TAK |  | x |
|  | Metoda pomiaru: oscylometryczna | TAK |  | x |
|  | Dedykowany przewód wraz z mankietem do pomiaru NIBP dla dorosłych – 2 szt | TAK |  | x |
|  | Dedykowany przewód wraz z mankietem do pomiaru NIBP dla dzieci – 2 szt | TAK |  | x |
| VI | DEFIBRYLACJA, KARDIOWERSJA, STYMULACJA |  |  |  |
|  | Łyżki twarde do defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci z możliwością ustawienia poziomu energii defibrylacji | TAK |  | x |
|  | Defibrylacja ręczna | TAK |  | x |
|  | Defibrylacja półautomatyczna | TAK |  | x |
|  | Zakres dostarczanej energii 5-360 J | TAK |  | x |
|  | Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 20 | TAK |  | x |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  | x |
|  | Funkcja kardiowersji | TAK |  | x |
|  | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | TAK |  | x |
|  | Dedykowany przewód do podłączenia elektrod samoprzylepnych – 1szt. | TAK |  | x |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji, defibrylacji półautomatycznej, kardiowersji za pomocą elektrod samoprzylepnych oraz łyżek twardych | TAK |  | x |
|  | Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | TAK |  | x |
|  | Zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50- 150 /min | TAK |  | x |
|  | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -180 mA | TAK |  | x |
|  | Możliwość wykonania stymulacji przezskórnej serca za pomocą elektrod samoprzylepnych. | TAK |  | x |
| VII | POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Szerokość papieru min. 90 mm | TAK |  | x |
|  | Prędkość przesuwu papieru: min 2 zakresy (25 i 50 mm. sek) | TAK |  | x |
|  | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta odcinków krzywej ekg wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK |  | x |
|  | Możliwość transmitowania badań ekg i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych za pomocą modemu GSM z kartą SIM | TAK |  | x |
|  | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania zgodnie z normą EN 1789 lub równoważną | TAK |  | x |
|  | Odporność na wilgotność i kurz nie mniejsza niż IP 44 | TAK |  | x |
|  | Impregnowana, dedykowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne | TAK |  | x |
|  | Dedykowany uchwyt transportowy do urządzenia montowany do ściany. | TAK |  | x |
| VIII | INNE |  |  |  |
|  | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | TAK |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 10 pkt 48 m-cy – 25 pkt 60 m-cy – 40 pkt |
|  | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | TAK |  | x |
|  | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  | x |
|  | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  | # x |
|  | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | TAK |  | x |
|  | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  | x |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

|  | Zadanie nr 02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej |  |  |

Przedmiot zamówienia: RESPIRATOR TRANSPORTOWY – 4 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : 2019, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | OGÓLNE |  |  |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci | TAK |  | x |
|  | Autotest poprawności działania urządzenia wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora | TAK |  | x |
|  | Tryb wentylacji IPPV | TAK |  | x |
|  | Tryb wentylacji „Demand" | TAK |  | x |
|  | Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika - parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium parametry techniczne | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji - parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium parametry techniczne | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta - parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium parametry techniczne | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wyposażony w wbudowany manometr słupkowy i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa z regulacją na min 2 poziomach 20 i 45 mbar. | TAK |  | x |
|  | Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana przyciskami z piktogramami: - maska do wentylacji, - laryngoskop. Podświetlanymi diodą, celem ułatwienia obsługi respiratora - parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium parametry techniczne | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Tryb CPR: w postaci głosowego przewodnika resuscytacji w języku polskim - parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium parametry techniczne | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość wentylacji 100% tlenem | TAK |  | x |
|  | Zintegrowana regulacja częstości i objętości oddychania | TAK |  | x |
|  | Regulacja objętości oddechowej w zakresie min 65 do 950 ml (pojedynczego oddechu) | TAK |  | x |
|  | Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min 10-25/min | TAK |  | x |
|  | Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie CPR bezpośrednio przy masce do wentylacji | TAK |  | x |
|  | Alarmy bezpieczeństwa optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania baterii, alarm autotestu | TAK |  | x |
|  | Zasilanie bateryjne - czas pracy baterii min. I rok | TAK |  | x |
|  | Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami | TAK |  | x |
|  | Temperatura pracy w zakresie min. od : -18°C do +60°C | TAK |  | x |
|  | Waga respiratora max 2 kg | TAK |  | x |
|  | Waga respiratora max 0,7 kg - parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium parametry techniczne | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar | TAK |  | x |
|  | Przewód pacjenta silikonowy z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 °C z zastawką PEEP | TAK |  | x |
|  | Przewód ciśnieniowy ze złączem AGA i złączką kątową - komplet | TAK |  | x |
|  | Reduktor medyczny z przepływomierzem nastawnym od 0-25 l/min oraz złączem AGA | TAK |  | x |
|  | Butla 2,7 l aluminiowa z zaworem | TAK |  | x |
| II | INNE |  |  |  |
|  | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | TAK |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony (podać liczbę miesięcy) | TAK |  | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 10 pkt 48 m-cy – 20 pkt 60 m-cy – 30 pkt |
|  | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | TAK |  | x |
|  | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  | x |
|  | # Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | TAK |  | # x |
|  | W przypadku, gdy naprawa urządzenia (lub jego części) przedłuża się ponad 60 dni lub pomimo wykonania 3 napraw urządzenia (lub jego części) nie uda przywrócić się do pełnej sprawności urządzenie (lub jego część) podlega wymianie na nowe wolne od wad. | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | TAK |  | x |
|  | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  | x |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

.................................................................................

(data i podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)