Załącznik nr 5 do SIWZ nr 11/2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(zestawienie parametrów wymaganych i podlegających ocenie)

Marka, typ i model (zgodnie ze świadectwem homologacji typu pojazdu skompletowanego)

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Ambulans wraz ze sprzętem medycznym ma spełniać wymagania określone w obowiązujących polskich normach  PN EN 1789+A1:2011 (w zakresie ambulansu typu C) i PN EN 1865 lub równoważnych oraz musi być zgodny z obowiązującymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 32, poz.262, z późn. zm.)

Rok produkcji pojazdu kompletnego: 2019

Rok produkcji pojazdu skompletowanego: 2019

Rok produkcji wyposażenia medycznego: 2019

| l.p. |  | PARAMETRY WYMAGANE I PODLEGAJĄCE OCENIE | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | NADWOZIE |  |  |
| 1 |  | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, częściowo przeszklony, przystosowany do ewakuacji pacjenta i personelu medycznego, fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 |  | Kabina kierowcy dwuosobowa | TAK |  |
| 3 |  | Przystosowany do przewozu 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach | TAK |  |
| 4 |  | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki do kąta min.250o, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł | TAK |  |
| 5 |  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wejście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym / wsuwanym przy otwarciu / zamykaniu drzwi –możliwość ręcznego sterowania stopniem. Drzwi z fabrycznym, elektrycznym wspomaganiem domykania | TAK |  |
| 6 |  | Każde drzwi zewnętrzne w przedziale dla pacjenta powinny być wyposażone w system zabezpieczający | TAK |  |
| 7 |  | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny | TAK |  |
| 8 |  | Zewnętrzny schowek od strony lewej otwierany za pomocą drzwi przesuwnych bez szyby z fabrycznym, elektrycznym systemem domykania, (podświetlany ,odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych ,deski ortopedycznej dla dorosłych i dzieci, ,materaca próżniowego, toreb medycznych. | TAK |  |
| 9 |  | Kolor nadwozia biały lub żółty | TAK |  |
| 10 |  | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem | TAK |  |
| 11 |  | Autoalarm | TAK |  |
| 12 |  | Immobilizer | TAK |  |
| 13 |  | Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK |  |
| 14 |  | Izolacja termiczna i akustyczna ścian | TAK |  |
| 15 |  | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze | TAK |  |
| 16 |  | Wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK |  |
| 17 |  | Fabryczne czujniki parkowania przedni i tylny | TAK |  |
| 18 |  | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek szyby przedniej do intensywności opadów. | TAK |  |
| II |  | SILNIK I NAPĘD |  |  |
| 1 |  | Turbodiesel z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail. | TAK |  |
| 2 |  | 2.1. Moc silnika min 160 KM, maksymalny moment obrotowy min. 360 Nm, | TAK |  |
|  |  | 2. 2.2 Parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium parametry techniczne samochodu - maksymalny moment obrotowy min.400Nm. | TAK – 3,75 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 |  | Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. 6 biegów do przodu + wsteczny | TAK |  |
| 4 |  | Napęd na koła przednie lub tylne, lub 4x4 | TAK |  |
| 5 |  | System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny | TAK |  |
| 6 |  | System stabilizacji toru jazdy typu ESP lub równoważny | TAK |  |
| 7 |  | Dwa komplety kół (4 letnie z felgami i 4 zimowe z felgami) | TAK |  |
| 8 |  | 8.1. Norma emisji min. Euro 5 | TAK |  |
|  |  | 8.2. Parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium parametry techniczne samochodu - norma emisji Euro 6 | TAK – 3,75 pkt NIE – 0 pkt |  |
| III |  | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| 1 |  | Z systemem typu ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania | TAK |  |
| 2 |  | Wspomaganie układu hamulcowego | TAK |  |
| 3 |  | Z układem wspomagania nagłego hamowania | TAK |  |
| 4 |  | System wspomagania ruszania pod górę | TAK |  |
| IV |  | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 1 |  | Ze wspomaganiem | TAK |  |
| 2 |  | Kolumna kierownicy regulowana min. w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
| V |  | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1 |  | Zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne osi przedniej i tylnej. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione. Zwiększony nacisk na oś przednią. | TAK |  |
| 2 |  | Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża, oraz komfort transportu chorego | TAK |  |
| VI |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 1 |  | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym w warunkach ekstremalnych otoczenia | TAK |  |
| 2 |  | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z normą PN EN 1789 lub równoważną. | TAK |  |
| 3 |  | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę | TAK |  |
| 4 |  | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna. | TAK |  |
| VII |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 1 |  | Wzmocniony alternator doładowujący dwa akumulatory (bazowy i do zasilania przedziału medycznego) | TAK |  |
| 2 |  | 2.1. Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 180 Ah -jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału medycznego (akumulator przedziału medycznego głębokiego wyładowania typu żelowego lub AGM) -połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230 V- widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek. | TAK |  |
|  |  | Pa2.2. Parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium parametry techniczne samochodu – dwa akumulatory o łącznej pojemności w zakresach: | pow. 180 Ah do 200 Ah– 1,2 pkt pow. 200 Ah do 220 Ah – 1,9 pkt pow. 220 Ah – 3,75 pkt |  |
| 3 |  | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo - prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym ;układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju. Przewód zasilający min. 5 m. | TAK |  |
| 4 |  | Minimum 2 gniazda 230 V w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 5 |  | Gniazda zasilające 12V w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki typu ” mini zapalniczkowego”, min. 4 gniazda zasilające | TAK |  |
| 6 |  | Zamontowana przetwornica 12 V/230V z wyprowadzoną instalacją do gniazd 230V w przedziale medycznym – usytuowanie gniazd do uzgodnienia z zamawiającym | TAK |  |
| 7 |  | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V | TAK |  |
| VIII |  | OZNAKOWANIE POJAZDU, SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |  |  |
| 1 |  | 1.1 Belka świetlna typu LED ,światło niebieskie, zamontowana w przedniej części dachu pojazdu z podświetlanym napisem AMBULANS, sygnał dźwiękowy modulowany o mocy minimum 100 W z możliwością nadawania komunikatów głosem. Lampa płaska typu LED zamontowana w tylnej części dachu pojazdu. | TAK |  |
|  |  | 1.2 Sygnalizacja uprzywilejowana typu LED, światło niebieskie, zintegrowana z dachem w tylnej części pojazdu z zintegrowanym oświetleniem przedpola tylnego – parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium oceniane parametry wyposażenia medycznego i zabudowy. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 |  | Dwie lampy niebieskie pulsacyjne typu LED zamontowane w obudowie lusterek bocznych po jednej na każde lusterko. - parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium oceniane parametry wyposażenia medycznego i zabudowy. | Tak – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 |  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy minimum 100 W z możliwością nadawania komunikatów głosem umieszczony w miejscu zapewniającym redukcję przenoszenia dźwięków do kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego.. | TAK |  |
| 4 |  | Min dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu LED, barwy niebieskiej zamontowane na wysokości pasa przedniego, | TAK |  |
| 5 |  | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu | TAK |  |
| 6 |  | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U.209 poz.1382 z 2010 roku) | TAK |  |
| 7 |  | Oznaczenie typu karetki na bokach ambulansu, drzwiach tylnych „P, S lub T” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U.209 poz.1382 z 2010 roku) po ustaleniach szczegółowych z Zamawiającym po podpisaniu umowy | TAK |  |
| 8 |  | Oznakowanie pasami odblaskowymi dookoła pojazdu na linii podziału nadwozia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U.209 poz.1382 z 2010 roku) | TAK |  |
| 9 |  | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu , kolor czerwony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U.209 poz.1382 z 2010 roku) | TAK |  |
| 10 |  | Numer wywoławczy ambulansu umieszczony w pasie odblaskowym w tylnej części pojazdu oraz na dachu pojazdu. Numer wskazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. | TAK |  |
| 11 |  | Informacja dotycząca pozyskania środków na zakup ambulansu (do uzgodnienia po podpisaniu umowy) | TAK |  |
| 12 |  | Nazwa dysponenta na bokach pojazdu (do uzgodnienia po podpisaniu umowy) Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II ul. Kard. Wyszyńskiego 11 11-200 Bartoszyce | TAK |  |
| 13 |  | Dodatkowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej | TAK |  |
| IX |  | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 1 |  | Światło rozproszone LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego | TAK |  |
| 2 |  | Oświetlenie punktowe LED lub halogenowe regulowane punkty świetlne nad noszami w suficie | TAK |  |
| 3 |  | Oświetlenie punktowe LED lub halogenowe zainstalowane nad blatem roboczym | TAK |  |
| 4 |  | Oświetlenie nocne / transportowe LED | TAK |  |
| X |  | CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA |  |  |
| 1 |  | Punkt poboru typu AGA na ścianie bocznej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej z min. 2 punktami poboru | TAK |  |
| 2 |  | Punkt poboru typu AGA na suficie nad noszami | TAK |  |
| 3 |  | Butla tlenowa (2 szt. x 10 litra ) | TAK |  |
| 4 |  | Reduktor tlenowy do butli szt.2, 10 l (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy; manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji | TAK |  |
| 5 |  | Przepływomierz tlenowy z zakresem regulacji skokowej co najmniej 0-15 l/min. do wpięcia w gniazdo AGA – 2 szt | TAK |  |
| XI |  | CENTRALNA INSTALACJA PRÓŻNIOWA |  |  |
| 1 |  | Regulacja siły ssania z pomiarem podciśnienia | TAK |  |
| 2 |  | Słój wraz z uchwytem ściennym z tworzywa sztucznego przystosowany do sterylizacji z zaworem antyprzelewowym z możliwością szybkiego demontażu w celu wymiany | TAK |  |
| 3 |  | Przewód ssący silikonowy zakończony łącznikiem do cewników | TAK |  |
| XII |  | OŚWIETLENIE SPECJALNE |  |  |
| 1 |  | Reflektory zewnętrzne typu LED min z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego. | TAK |  |
| XIII |  | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA WRAZ Z SYSTEMEM DOWODZENIA |  |  |
| 1 |  | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu | TAK |  |
| 2 |  | Doprowadzone zasilanie 12v do 14,5v z minusem na masie doprowadzone z podstawowego akumulatora karetki z zabezpieczeniem 15A | TAK |  |
| 3 |  | Zamontowana antena dachowa z giętką podstawą chroniącą przed zerwaniem anteny w przypadku o zachaczenie o naturalne przeszkody o parametrach: 5\8 λ; 50 Ω; WFS <1,4; polaryzacja pionowa; charakterystyka promieniowania dookólna; zakres częstotliwości 168 – 170 MHz z wyprowadzonym przewodem w miejscu mocowania radiotelefonu | TAK |  |
| 4 |  | Pod anteną zamontowana zaślepka, lub lampa po odkręceniu której będzie istniał dostęp do główki anteny | TAK |  |
| 5 |  | Antena GSM zamontowana na dachu za belką świetlną , przewód wyprowadzony (w centralnej części konsoli kierowcy) do systemu SWD | TAK |  |
| 6 |  | Wyprowadzony sygnał stacyjki +12 V przy włączonej stacyjce (w centralnej części konsoli) | TAK |  |
| 7 |  | Wyprowadzony sygnał „kogutów” przy włączonych sygnałach świetlnych (w centralnej części konsoli kierowcy) | TAK |  |
| 8 |  | Wyprowadzone zasilanie 12V i 230 V do zasilania drukarki w przedziale medycznym (w pobliżu miejsca mocowania drukarki systemu SWD) | TAK |  |
| 9 |  | W przedziale medycznym zamontowana drukarka HP Officejet 200 (dostarczona przez zamawiającego) w sposób umożliwiający jej bezpieczny transport jak i drukowanie dokumentów. (Montaż do uzgodnienia po podpisaniu umowy) | TAK |  |
| 10 |  | W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do stacji dokującej ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R-11, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z funkcji kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera. | TAK |  |
| 11 |  | Antena zewnętrzna dodatkowa do stacji dokującej tabletu SWD | TAK |  |
| 12 |  | Instalacja i konfiguracja systemu SWD | TAK |  |
| 13 |  | Radiotelefon przewoźny cyfrowo - analogowy zamontowany w ambulansie współpracujący z radiotelefonami przewoźnymi DM 3600 eksploatowanymi w WSPR Olsztyn o parametrach: - zakres częstotliwości 136-174 MHz - - liczba kanałów minimum 160 - - wyświetlacz min.16 znaków alfanumerycznych - - programowany odstęp międzykanałowy 12,5 kHz / 25 kHz - - możliwość pracy poprzez przemiennik w trybie cyfrowym umożliwiającym jednoczesne prowadzenie 2 rozmów w 2 szczelinach czasowych na jednym kanale z odstępem 12,5 kHz - możliwość pracy w trybie analogowym oraz cyfrowym z protokołem ETSI-TS 102 361-1 - - zasilanie 12v do 14,5v z minusem na masie doprowadzone z podstawowego akumulatora karetki z zabezpieczeniem 15A - - regulowana moc nadajnika minimum w przedziale od 1-25 W - - czułość analogowa 0,22 µV (typowo) (12 dB SINAD) - - czułość cyfrowa 5% BER:0,3 µV - - intermodulacja 70 dB - - selektywność sąsiednio kanałowa 60dB @ 12,5 kHz; 70 dB @ 25 kHz - - odporność na działanie wody i kurzu zgodnie z normami IP 54, MIL – STD 810 E, 810 F - - zakres temperatury pracy -30o do + 60o - - moc akustyczna 3 W (gł. Wewnętrzny); 13 W (gł. zewnętrzny – 4 Ω) - - antena 5\8 λ; 50 Ω; WFS <1,4; polaryzacja pionowa; charakterystyka promieniowania dookólna; zakres częstotliwości 168 – 170 MHz - - pod anteną zamontowana zaślepka, po odkręceniu której będzie istniał dostęp do główki anteny | TAK |  |
| XIV |  | WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| 1 |  | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący, łatwo zmywalny, niedotykowy: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych | TAK |  |
| 2 |  | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zintegrowane zagłówki | TAK |  |
| 3 |  | Fotel kierowcy regulowany w min 2 płaszczyznach z podłokietnikiem | TAK |  |
| 4 |  | Urządzenie do wybijania szyb | TAK |  |
| 5 |  | Koło zapasowe lub zestaw naprawczy do uszkodzonego ogumienia. | TAK |  |
| 6 |  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | TAK |  |
| 7 |  | Kosz na odpady szt 2 umieszczony ergonomicznie | TAK |  |
| 8 |  | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa | TAK |  |
| 9 |  | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 10 |  | Elektrycznie sterowane, dzielone lusterka boczne | TAK |  |
| 11 |  | Poduszka powietrzna kierowcy | TAK |  |
| 12 |  | Poduszka powietrzna pasażera | TAK |  |
| 13 |  | Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz kurtyny nadokienne dla kierowcy i pasażera. | TAK |  |
| 14 |  | Radioodtwarzacz, z systemem Bluetooth, pozwalający na min. bezprzewodowe podłączenie telefonu komórkowego + CD, MP3 + głośniki w tym dwa dodatkowe w przedziale medycznym, lub radioodtwarzacz fabryczny ze sterowaniem wymaganymi powyżej funkcjami w kolumnie kierownicy. | TAK |  |
| 15 |  | Światła przeciwmgielne przednie | TAK |  |
| 16 |  | Doświetlanie zakrętów poprawiające widoczność w trudnych warunkach - parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium parametry techniczne samochodu | Tak – 3,75 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 17 |  | Przenośny reflektor/latarka LED z ładowarką. | TAK |  |
| 18 |  | Trójkąt ostrzegawczy szt.1 | TAK |  |
| 19 |  | Podnośnik samochodowy | TAK |  |
| 20 |  | Klucz do kół | TAK |  |
| 21 |  | Fartuchy błotne wszystkich kół (chlapacze) | TAK |  |
| 22 |  | Pokrowce na siedzenia kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 23 |  | Kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy, kamera w przedziale medycznym przesyłająca obraz do wyświetlacza w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 24 |  | Komplet łańcuchów śnieżnych dedykowanych do rozmiaru opon. | TAK |  |
| XV |  | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |
| 1 |  | - Długość przedziału medycznego min. 300 cm. | TAK |  |
|  |  | 1.2. Długość przedziału medycznego Powyżej 305 cm Parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium oceniane parametry wyposażenia medycznego i zabudowy. | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 2 |  | Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm | TAK |  |
| 3 |  | Wysokość przedziału medycznego min.180 cm | TAK |  |
| 4 |  | Na prawej ścianie jeden fotel obrotowy z możliwością złożenia siedziska do oparcia, składane z oparciem do ściany ambulansu, wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia oraz zagłówki i podłokietniki | TAK |  |
| 5 |  | Siedzenie wyposażone w pasy bezpieczeństwa usytuowane tyłem do kierunku jazdy montowane w miejscu dzielącą kabinę kierowcy od części ambulansu składane i umożliwiające przejście z kabiny kierowcy do przedziału medycznego | TAK |  |
| 6 |  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne | TAK |  |
| 7 |  | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian | TAK |  |
| 8 |  | Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne w kolorze białym | TAK |  |
| 9 |  | Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi tłoczonymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym obejmującymi całe powierzchnie łącznie z pośrednimi i końcowymi słupkami nadwozia - parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium oceniane parametry wyposażenia medycznego i zabudowy. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 10 |  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami); | TAK |  |
| 11 |  | Miejsce mocowania defibrylatora na przesuwnej płycie, umożliwiające korzystanie w czasie jazdy oraz druga przesuwna płyta do mocowania pompy infuzyjnej. | TAK |  |
| 12 |  | Miejsce mocowania respiratora na wysokości głowy pacjenta. | TAK |  |
| 13 |  | 13.1. Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | TAK |  |
|  |  | 13.2. Parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium oceniane parametry wyposażenia medycznego i zabudowy. - ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności powyżej 3 litrów z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | Powyżej. 3 l. do 3,5 l. – 1 pkt Powyżej 3,5 l. – 2 pkt |  |
| 14 |  | Pojemnik reimplantacyjny w formie lodówki zasilanej z 12V z możliwością jej zamiennego mocowania i zasilania w przedziale medycznym – parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium oceniane parametry wyposażenia medycznego i zabudowy. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 15 |  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |
| 16 |  | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek podświetlanych po otwarciu, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, drzwiczki szafek górnych otwierane samoczynnie po odblokowaniu do góry (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz szafkę na lekarstwa oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami) | TAK |  |
| 17 |  | Blat roboczy wykończony blachą nierdzewną | TAK |  |
| 18 |  | Uchwyty do podwieszenia płynów infuzyjnych mocowane w suficie min 3 szt. | TAK |  |
| 19 |  | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia | TAK |  |
| 20 |  | Podstawa noszy głównych (laweta) z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu | TAK |  |
| 21 |  | Zintegrowane urządzenie pozwalające na odczyt: temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, aktualnego czasu i daty, sterujący oświetleniem przedziału medycznego, systemem wentylacji przedziału medycznego, system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury | TAK |  |
| 22 |  | Panel informacyjny o wymiarach umożliwiających umieszczenie materiałów informacyjnych w postaci tablicy suchościeralnej w celu bieżącego zapisywania informacji w trakcie akcji ratunkowej – parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium oceniane parametry wyposażenia medycznego i zabudowy. | TAK – 1 pkt NIE– 0 pkt |  |
| 23 |  | Otwierany uchwyt na plecak ratunkowy/torbę tlenową na prawej stronie przedziału medycznego umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka/torby po jego otwarciu z podstawą i oparciem zabezpieczoną blachą perforowaną odporną na zmywanie oraz wnikanie płynów ustrojowych, drobnoustrojów. Sposób mocowania plecaka/torby do uzgodnienia po podpisaniu umowy. Parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium oceniane parametry wyposażenia medycznego i zabudowy. | TAK – 1 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 24 |  | Montaż lawety do przesuwnych paneli umożliwiających mocowanie dowolnej podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę ambulansu i jako element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu - parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium oceniane parametry wyposażenia medycznego i zabudowy. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 25 |  | Uchwyt na butlę tlenową 2,7l na ścianie prawej | TAK |  |
| 26 |  | Zabezpieczenie elementów zabudowy narażonych na uszkodzenia od załadunku noszy (poprzez pokrycie ich blachą perforowaną łatwozmywalną, zabezpieczoną przed wnikaniem drobnoustrojów i płynów w newralgicznych miejscach, do uzgodnienia z zamawiającym). Parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium oceniane parametry wyposażenia medycznego i zabudowy | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| SPRZĘT MEDYCZNY |  |  |  |  |
| Oferowany sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające, że jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.: Deklaracja Zgodności CE lub Certyfikat CE lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. |  |  |  |  |
| XVI |  | NOSZE GŁÓWNE |  |  |
| 1 |  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym oraz półką pod wezgłowiem. | TAK |  |
| 2 |  | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; | TAK |  |
| 3 |  | 3.1 z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami; | TAK |  |
|  |  | 3.2 z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 80 stopni - parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium oceniane parametry wyposażenia medycznego i zabudowy. | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  |  | 3.3 możliwość przedłużenia wezgłowia - parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium oceniane parametry wyposażenia medycznego i zabudowy | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 |  | Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak lub zastosowanie poduszki zapewniającej odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej | TAK |  |
| 5 |  | Zestaw pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; | TAK |  |
| 6 |  | Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej, kompatybilny z zaoferowanymi noszami transportowymi – podać markę i model; | TAK |  |
| 7 |  | Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; | TAK |  |
| 8 |  | Fotelik niemowlęcy typu kołyska. | TAK |  |
| 9 |  | Z poręczami bocznymi składanymi prostopadle lub równolegle do osi wzdłużnej noszy | TAK |  |
| 10 |  | Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. (ciężar jednostkowy przenoszony przez jedna osobę musi być zgodny z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 462) w sprawie bhp przy pracach ręcznych transportowych dla pracy dorywczej). | TAK |  |
| 11 |  | Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; | TAK |  |
| 12 |  | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |
| 13 |  | Z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; | TAK |  |
| 14 |  | 14.1. Obciążenie dopuszczalne noszy głównych min. 220 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) | TAK |  |
|  |  | 14.2. Obciążenie dopuszczalne noszy głównych powyżej 240 kg - parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium oceniane parametry wyposażenia medycznego i zabudowy. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 15 |  | Waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważnej (podać wagę noszy w kg); | TAK |  |
| 16 |  | Nosze płachtowe z uchwytami, z materiału niechłonącego cieczy – 2 szt. | TAK |  |
| XVII |  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |
| 1 |  | Dedykowany do noszy głównych | TAK |  |
| 2 |  | Z systemem składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; System składania/rozkładnia podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu z kodowanymi funkcyjnymi przyciskami lub ich brakiem w układzie automatycznym do wykonania opisanej czynności. | TAK |  |
| 3 |  | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; | TAK |  |
| 4 |  | Regulacja wysokości w min sześciu poziomach; | TAK |  |
| 5 |  | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); | TAK |  |
| 6 |  | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm w tym co najmniej dwa skrętne w zakresie 360 stopni, lub układ równoważny z dwoma kółkami o średnicy min. 125mm. skrętne oraz dwa min. 160mm. oraz dodatkowe dwa kółka umożliwiające prowadzenie noszy bokiem z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm); | TAK |  |
| 7 |  | Min. dwa kółka tylne wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 8 |  | Transporter wyposażony w składany stojak na płyny infuzyjne. | TAK |  |
| 9 |  | 9.1. Obciążenie dopuszczalne transportera noszy głównych min. 250 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); | TAK |  |
|  |  | 9.2. Obciążenie dopuszczalne transportera noszy głównych powyżej 250 kg - parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium oceniane parametry wyposażenia medycznego i zabudowy. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 10 |  | Waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważnej (podać wagę transportera w kg); | TAK |  |
| 11 |  | Transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą | TAK |  |
| 12 |  | Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |
| XVIII |  | DEFIBRYLATOR |  |  |
| 1 |  | Przekątna ekranu min. 8 cali | TAK |  |
| 2 |  | Kolorowy LCD | TAK |  |
| 3 |  | Funkcja - dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK |  |
| 4 |  | Urządzenie przenośne | TAK |  |
| 5 |  | Ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | TAK |  |
| 6 |  | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji z możliwością ustalania poziomu alarmów. | TAK |  |
| 7 |  | Bateryjne/akumulatorowe i AC 230 v 50 hz +1- 10% - 3 szt. | TAK |  |
| 8 |  | Średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 5 godz. | TAK |  |
| 9 |  | Ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z w pełni naładowanej baterii min. 400 | TAK |  |
| 10 |  | Moż1iwość ładowania akumulatorów z AC 220 v 50 hz +1- 10% | TAK |  |
| 11 |  | Dedykowana ładowarka do baterii z przewodem zasilającym 230 V i 12 V . | TAK |  |
| 12 |  | Ilość kanałów EKG: min. 12 z wyświetleniem min 3 kanałów jednocześnie na ekranie monitora. | TAK |  |
| 13 |  | Interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta | TAK |  |
| 14 |  | Pomiar uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK |  |
| 15 |  | Dedykowany przewód do pomiaru EKG z odpinanymi odprowadzeniami przedsercowymi - 2 kpl. | TAK |  |
| 16 |  | Pamięć wewnętrzna zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja) | TAK |  |
| 17 |  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min. | TAK |  |
| 18 |  | Zakres pomiaru SpO2 min. 50 -100%, zakres pomiaru pulsu min 30-300/min. | TAK |  |
| 19 |  | Zapis pomiaru SpO2w postaci wartości numerycznej jak i krzywej pletyzmograficznej. | TAK |  |
| 20 |  | Dedykowany przewód główny SpO2 z czujnikiem wielorazowym typu klips na palec dla dorosłych - 2 kpl. | TAK |  |
| 21 |  | Dedykowany przewód główny SpO2 z czujnikiem wielorazowym typu klips na palec dla dzieci - 1 kpl. | TAK |  |
| 22 |  | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi NIBP metodą nieinwazyjną | TAK |  |
| 23 |  | Zakres pomiaru NIBP min. 40- 210 mm Hg | TAK |  |
| 24 |  | Tryb ręczny i automatyczny pomiaru NIBP | TAK |  |
| 25 |  | Metoda pomiaru NIBP: oscylometryczna | TAK |  |
| 26 |  | Dedykowany przewód wraz z mankietem do pomiaru NIBP dla dorosłych i dzieci – 4 rozmiary mankietów | TAK |  |
| 27 |  | Łyżki twarde do defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci z możliwością ustawienia poziomu energii defibrylacji | TAK |  |
| 28 |  | Defibrylacja ręczna | TAK |  |
| 29 |  | Defibrylacja półautomatyczna | TAK |  |
| 30 |  | Zakres dostarczanej energii 5-360 J | TAK |  |
| 31 |  | Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 20 | TAK |  |
| 32 |  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
| 33 |  | Funkcja kardiowersji | TAK |  |
| 34 |  | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | TAK |  |
| 35 |  | Dedykowany przewód do podłączenia elektrod samoprzylepnych – 1szt. | TAK |  |
| 36 |  | Możliwość wykonania defibrylacji, defibrylacji półautomatycznej, kardiowersji za pomocą elektrod samoprzylepnych oraz łyżek twardych . | TAK |  |
| 37 |  | Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | TAK |  |
| 38 |  | Zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50- 150 /min | TAK |  |
| 39 |  | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -180 mA | TAK |  |
| 40 |  | Możliwość wykonania stymulacji przezskórnej serca za pomocą elektrod samoprzylepnych. | TAK |  |
| 41 |  | Szerokość papieru min. 90 mm | TAK |  |
| 42 |  | Prędkość przesuwu papieru: min 2 zakresy (25 i 50 mm. sek) | TAK |  |
| 43 |  | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta odcinków krzywej ekg wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK |  |
| 44 |  | Możliwość transmitowania badań ekg i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych za pomocą modemu GSM z kartą SIM | TAK |  |
| 45 |  | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | TAK |  |
| 46 |  | Odporność na wilgotność i kurz nie mniejsza niz IP 44 lub równoważna | TAK |  |
| 47 |  | Impregnowana, dedykowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne. | TAK |  |
| 48 |  | Dedykowany uchwyt transportowy do urządzenia montowany do ściany ambulansu. | TAK |  |
| 49 |  | Moduł kapnometrii z pomiarem częstości oddechów 0-99/min. W komplecie złączki dla pacjentów zaintubowanych min. 25 sztuk | TAK |  |
| XIX |  | TORBA TLENOWA |  |  |
| 1 |  | Wykonana z łatwo zmywalnego materiału w kolorze niebieskim | TAK |  |
| 2 |  | Możliwość transportowania w ręku i na plecach | TAK |  |
| 3 |  | Główna komora mogąca pomieścić butlę tlenową z reduktorem o pojemności do 2,7 litra za pomocą dedykowanych rzepów, oraz respirator transportowy. | TAK |  |
| 4 |  | Dojście do głównej komory za pomocą dwóch skrajnie położonych otworów zapinanych na zamek błyskawiczny | TAK |  |
| 5 |  | Jedna komora boczna. | TAK |  |
| 6 |  | Jedna komora przednia zapinana na zamek błyskawiczny z dedykowanymi uchwytami na wyposażenie oraz moduł intubacyjny | TAK |  |
| 7 |  | Moduł intubacyjny wykonany z łatwo zmywalnego materiału mogący pomieścić za pomocą dedykowanych uchwytów laryngoskop oraz łyżki, rurki intubacyjne w rozmiarach 2-10, oraz inne wyposażenie. | TAK |  |
| XX |  | RESPIRATOR |  |  |
| 1 |  | Respirator transportowy, przenośny, odporny na drgania i wstrząsy, zasilany pneumatyczno-bateryjnie | TAK |  |
| 2 |  | Autotest poprawności działania urządzenia wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora | TAK |  |
| 3 |  | Respirator transportowy wyposażony w nieładowalną baterię/akumulator umożliwiającą min 1 rok pracy jako respirator transportowy | TAK |  |
| 4 |  | Respirator przeznaczony do wentylacji pacjentów od 5 kg masy ciała | TAK |  |
| 5 |  | Zestaw zawiera respirator, przewód ciśnieniowy umożliwiający podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2m,, przewód pacjenta z zaworem pacjenta, płuco testowe | TAK |  |
| 6 |  | Mocowanie ścienne spełniające wymogi normy PN-EN 1789 lub równoważnej w zakresie odpowiedniego umocowania w trakcie transportu w ambulansie lub równoważna – deklaracja załączyć do oferty | TAK |  |
| 7 |  | Autotest poprawności działania urządzenia wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora | TAK |  |
| 8 |  | Tryb wentylacji IPPV | TAK |  |
| 9 |  | Tryb wentylacji SIMV | TAK |  |
| 10 |  | Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę parametrów oddechowych przez użytkownika | TAK |  |
| 11 |  | Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji | TAK |  |
| 12 |  | System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta | TAK |  |
| 13 |  | Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie min 20-60 mbar | TAK |  |
| 14 |  | Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy min 60 % | TAK |  |
| 15 |  | Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej | TAK |  |
| 16 |  | Regulacja objętości oddechowej w zakresie min 75 – 4000 ml pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 17 |  | Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min 5-40 oddechów/ min | TAK |  |
| 18 |  | Alarmy bezpieczeństwa optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, w przypadku urządzenia o zasilaniu pneumatyczno-bateryjnym alarm rozładowania baterii | TAK |  |
| 19 |  | Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami | TAK |  |
| 20 |  | Temperatura pracy w zakresie od min -18°C do + 50°C | TAK |  |
| 21 |  | Waga respiratora max 1.1 kg | TAK |  |
| 22 |  | Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar | TAK |  |
| 23 |  | Przewód pacjenta silikonowy z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 ⁰C – 2 kpl | TAK |  |
| 24 |  | Zawór pacjenta z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 ⁰C – 2 kpl | TAK |  |
| 25 |  | Zastawka PEEP regulowana w zakresie min 5-20 cm H2O – 2 szt. | TAK |  |
| XXI |  | MATERAC PRÓŻNIOWY |  |  |
| 1 |  | Przenikliwy dla promieni RTG | TAK |  |
| 2 |  | Wykonany z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na środki dezynfekcyjne, niechłonący cieczy oraz płynów ustrojowych | TAK |  |
| 3 |  | Wymiary po rozłożeniu co najmniej dł./szer. 2000 mm./800 mm | TAK |  |
| 4 |  | Wyposażony w pasy do mocowania pacjenta | TAK |  |
| 5 |  | Wyposażony w uchwyty do transportu | TAK |  |
| 6 |  | Zestaw kompletny materac+pompka+pokrowiec | TAK |  |
| XXII |  | NOSZE ZBIERAKOWE |  |  |
| 1 |  | Wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta | TAK |  |
| 2 |  | Zamki spinające łopaty wykluczają możliwość przypadkowego ich rozpięcia oraz umożliwiają ich spięcie nawet pod pewnym kątem | TAK |  |
| 3 |  | Masa własna max 8 kg | TAK |  |
| 4 |  | Zakres regulacji długości 1705-2045 mm | TAK |  |
| 5 |  | Wymiary zasadnicze 1700x430x80 mm, po złożeniu 1210x430x80 mm | TAK |  |
| 6 |  | Udźwig co najmniej 159 kg | TAK |  |
| 7 |  | 3 pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane do ramy noszy | TAK |  |
| 8 |  | 10 uchwytów zdystansowanych od podłoża na obwodzie noszy do przenoszenia | TAK |  |
| XXIII |  | PEDIATRYCZNY ZESTAW DO UNIERUCHAMIANIA |  |  |
| 1 |  | 4 różnokolorowe , regulowane pasy do stabilizacji tułowia | TAK |  |
| 2 |  | 3 poduszki wypełniające naturalne krzywizny ciała (kark, lędźwie, kolana) | TAK |  |
| 3 |  | 4 uchwyty do mocowania na desce ortopedycznej | TAK |  |
| 4 |  | 4 uchwyty do transportu | TAK |  |
| 5 |  | Elastyczny materac na powierzchni deski, który zwiększa komfort poszkodowanego | TAK |  |
| 6 |  | Miękka przegroda, umieszczana między kolanami poszkodowanego | TAK |  |
| 7 |  | Zestaw klocków-poduszek zapewnia stabilną pozycję głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa | TAK |  |
| 8 |  | Wymiary co najmniej :długość: 121cm szerokość: 27cm | TAK |  |
| XXIV |  | KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE TYPU SCHODOŁAZ |  |  |
| 1 |  | Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | TAK |  |
| 2 |  | Wyposażone w system płozowy do transportu pacjenta po schodach | TAK |  |
| 3 |  | Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z twardego materiału typu ABS o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję | TAK |  |
| 4 |  | Możliwość złożenia do transportu w ambulansie | TAK |  |
| 5 |  | Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min 3 pozycjach | TAK |  |
| 6 |  | Wyposażone 4 koła o szerokości min. 30mm w tym 2 obrotowe w zakresie 360° | TAK |  |
| 7 |  | Średnica tylnych kół min 120 mm | TAK |  |
| 8 |  | Średnica przednich kół min 100 mm | TAK |  |
| 9 |  | Min 2 hamulce na tylnych kołach | TAK |  |
| 10 |  | Uchylne rączki tylne, blokowane | TAK |  |
| 11 |  | Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w min 2 pozycjach | TAK |  |
| 12 |  | Min 3 pasy poprzeczne | TAK |  |
| 13 |  | Waga krzesełka z zainstalowanym system płozowym max 15 kg | TAK |  |
| 14 |  | Udźwig min 220 kg | TAK |  |
| XXV |  | PLECAK REANIMACYJNY |  |  |
| 1 |  | Kolor czerwony z pasami odblaskowymi wzdłuż całej powierzchni | TAK |  |
| 2 |  | Wyposażony w ampularium duże czerwone wykonane z materiału łatwo zmywalnego mieszczące 9, 40, 120 i 160 ampułek z dwiema kieszeniami przednimi | TAK |  |
| 3 |  | Plecak wykonany z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na przetarcia. | TAK |  |
| 4 |  | Możliwość noszenia na plecach z szelkami z dodatkowym uchwytem do noszenia ręcznego | TAK |  |
| 5 |  | 2 kieszenie z przodu 3 kieszenie boczne ( jeden bok 2 kieszenie, drugi bok 1 kieszeń) | TAK |  |
| 6 |  | System gumek i mocowań wewnątrz plecaka | TAK |  |
| 7 |  | Kieszeń na dokumenty | TAK |  |
| 8 |  | Transportowe saszetki modułowe w co najmniej pięciu różnych rozmiarach kodowane kolorystycznie, mocowane rzepem | TAK |  |
| 9 |  | Dodatkowo wzmocnione dno plecaka | TAK |  |
| 10 |  | Kieszenie w plecaku wykonane z przeźroczystego materiału w celu rozpoznania zawartości | TAK |  |
| 11 |  | Dodatkowe małe ampularium czerwone, wykonane z cordury mieszczące od 10 do 20 ampułek różnej wielkości | TAK |  |
| XXVI | GWARANCJE |  |  |  |
| 1 |  | Gwarancja na pojazd bazowy na okres nie krótszy niż 24 miesiące (bez limitu kilometrów). (podać ilość miesięcy) | TAK |  |
| 2 |  | Gwarancja na powłokę lakierniczą, na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (bez limitu kilometrów). (podać ilość miesięcy) | TAK |  |
| 3 |  | Gwarancja na perforację nadwozia na okres nie krótszy niż 120 miesięcy (bez limitu kilometrów). (podać ilość miesięcy) | TAK |  |
| 4 |  | Gwarancja na zabudowę specjalną na okres nie krótszy 24 miesiące (bez limitu kilometrów) - parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium parametry gwarancji i serwisu. (podać ilość miesięcy) | TAK 24 mies. – 0 pkt. pow. 24 do 27 mies. – 0.6 pkt pow. 27 do 30 mies. – 1,1 pkt pow. 30 do 33 mies. – 1,7 pkt pow. 33 do 36 mies. – 2,3 pkt pow. 36 mies. – 2,9 pkt |  |
| 5 |  | Gwarancja na nosze główne wraz z dedykowanym transporterem na okres nie krótszy niż 24 miesiące. (podać ilość miesięcy) | TAK |  |
| 6 |  | Gwarancja na defibrylator na okres nie krótszy niż 24 miesiące. (podać ilość miesięcy) | TAK |  |
| 7 |  | Gwarancja na torbę tlenową na okres nie krótszy niż 24 miesiące. (podać ilość miesięcy) | TAK |  |
| 8 |  | Gwarancja na respirator na okres nie krótszy niż 24 miesiące. (podać ilość miesięcy) | TAK |  |
| 9 |  | Gwarancja na materac próżniowy na okres nie krótszy niż 24 miesiące. (podać ilość miesięcy) | TAK |  |
| 10 |  | Gwarancja na nosze zbierakowe na okres nie krótszy niż 24 miesiące. (podać ilość miesięcy) | TAK |  |
| 11 |  | Gwarancja na pediatryczny zestaw do unieruchamiania na okres nie krótszy niż 24 miesiące. (podać ilość miesięcy) | TAK |  |
| 12 |  | Gwarancja na krzesełko kardiologiczne typu schodołaz na okres nie krótszy niż 24 miesiące. (podać ilość miesięcy) | TAK |  |
| 13 |  | Gwarancja na plecak reanimacyjny na okres nie krótszy niż 24 miesiące. (podać ilość miesięcy) | TAK |  |
| XXVII |  | SERWIS |  |  |
| 1 |  | Podjęcie zgłoszonej przez Zamawiającego naprawy gwarancyjnej zabudowy specjalnej / wyposażenia medycznego w siedzibie Szpitala, w terminie nie dłuższym niż 48 godz. od chwili zgłoszenia. (podać z dokładnością do 1 godziny) - parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium parametry gwarancji i serwisu. | TAK 48 godz. – 0 pkt. 47 – 42 godz. – 0,9 pkt 41 – 36 godz. – 1,7 pkt 35 – 30 godz. – 2,6 pkt 29 – 24 godz. – 3,4 pkt 23 – 1 godz. – 4,2 pkt |  |
| 2 |  | Dostarczenie na własny koszt do dyspozycji Zamawiającego, do siedziby Zamawiającego, sprawnego ambulansu zastępczego/zastępczego wyposażenia medycznego spełniającego wymagania opisane w Załączniku Nr 1 do umowy, o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych w czasie krótszym lub równym 24 godziny. (podać z dokładnością do 1 godziny) - parametr dodatkowo punktowany w zakresie kryterium parametry gwarancji i serwisu. | TAK 24 godz. – 0 pkt. 23 – 21 godz. – 0,6 pkt 20 – 18 godz. – 1,1 pkt 17 – 15 godz. – 1,7 pkt 14 – 12 godz. – 2,3 pkt 11 – 1 godz. – 2,9 pkt |  |
| 3 |  | Wykonawca wraz z samochodem przekaże: - Wyciąg z Dokument potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 1789 +A1:2011 PN-EN 1865 lub równoważnych, świadectwa homologacji na pojazd kompletny - Wyciąg ze świadectwa homologacji na pojazd skompletowany jako pojazd specjalny – karetka sanitarna - Kartę pojazdu - Instrukcje obsługi w języku polskim - wykonawca dostarczy kompletny ambulans do siedziby zamawiającego - karty gwarancyjne i/lub paszporty techniczne zabudowy medycznej i urządzeń medycznych. | TAK |  |

.................................................................................

(data i podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)