# Załącznik nr 6 do  SIWZ 14/2017

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

# Sterylizator parowy 4STE

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylizator | 1szt |  |
| 1 | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| 2 | Producent/firma | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 5 | Oznakowanie CE | Tak |  |
|  | Parametry techniczne |  |  |
| 6 | Sterylizator z komorą przelotową prostopadłościenną o przekroju kwadratowym Komora polerowana ręcznie lub maszynowo, chropowatość nie gorsza niż Ra= 0,6 µm | Tak/podać Ra Polerowana ręcznie-8pkt Maszynowo-0pkt |  |
| 7 | Pojemność komory: 4 STE, komora z minimalnym przewężeniem światła na wejściu i wyjściu ,przewężenia zapobiegające wydostaniu się gorących skroplin w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi. Przewężenie do 20 mm. | Tak/podać Komora bez przewężeń-0pkt z przewężeniem -8pkt |  |
| 8 | Sterylizator zasilany z wbudowanej wytwornicy pary o mocy do 36kW i z możliwością zasilania parą z zewnątrz | Tak/ podać |  |
| 9 | Drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej 316 L wg AISI, izolowane termicznie, wewnętrzna powierzchnia drzwi polerowana ręcznie-nie gorsza niż Ra= 0,6 µm | Tak/podać Ra |  |
| 10 | Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w kolorowy ekran z klawiaturą dotykową. Ekran umieszczony z prawej strony komory (w celu uniknięcia zaparowania powierzchni ekranu ,niedopuszczalne umieszczanie ekranu nad komorą) | Tak |  |
| 11 | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego archiwizacji danych i systemu informatycznego | Tak/podać |  |
| 12 | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim. | Tak |  |
| 13 | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach. | Tak |  |
| 14 | Programy sterylizacyjne 121 i 134oC z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej. Min 18programów | Tak |  |
| 15 | Programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności. | Tak |  |
| 16 | Wbudowana drukarka z możliwością wydruku numerycznego parametrów procesu, gwarantująca trwałość wydruku(niedopuszczalny wydruk na papierze termicznym) Załączyć przykładowy wydruk potwierdzający spełnienie warunków opisu. | Tak |  |
| 17 | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania. | Tak |  |
| 18 | Sterylizator wyposażony w filtr powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,99% cząstek większych od 0,30µm | Tak |  |
| 19 | Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika. | Tak |  |
| 20 | Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu. Minimum 3 stopniowe. | Tak/podać |  |
| 21 | ## Dostęp do ustawień parametrów procesów sterylizacji zabezpieczony kodem cyfrowym. | Tak |  |
| 22 | ## Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego. | Tak |  |
| 23 | ## Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej. | Tak |  |
| 24 | ## System za-/rozładunkowy wózek wsadowy -1 szt. - Wózek transportowy-2szt | Tak/ |  |
| 25 | ## Oblachowanie zewnętrzne, komora, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej. Wykonanie oblachowania wspólnej przestrzeni serwisowej dla istniejącego i dostarczanego sterylizatora. | Tak |  |
| 26 | ## Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu | Tak |  |
| 27 | ## Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |
| 28 | ## Drzwi sterylizatora przesuwne w płaszczyźnie pionowej, zamykane i ryglowane automatycznie, napęd pneumatyczny lub elektryczny | Tak/podać Napęd drzwi pneumatyczny 8 pkt elektryczny 0 pkt |  |
| 29 | ## Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej parą. | Tak |  |
| 30 | ## Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 554./PN EN ISO 17665-1 | Tak |  |
| 31 | Sterylizator zgodny z: - dyrektywą medyczną 93/42/EEC (dołączyć kopie certyfikatu) - dyrektywą ciśnieniową 97/23/EC (dołączyć kopie certyfikatu) | Tak |  |
| 32 | Energia elektryczna max 42 kW | Tak/podać Zużycie energii do 39 kW 8 pkt do 42 kW 0 pkt |  |
| 33 | Wymiary i waga maks.(szer.x wys.x gł.w mm.)1450 x 2000 x 1150, masa max.1000 kg | Tak/podać |  |
| 34 | Sprężarka cichobieżna dedykowana do oferowanego autoklawu(sterowanie zaworów, napęd drzwi) | Tak, podać typ |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
| 35 | Autoryzowany serwis producenta. | Tak/adres,telefon,e-mail |  |
| 36 | Okres gwarancji na oferowane urządzenie – min 24 miesiące | Tak/podać |  |
| 37 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne nieodpłatnie - wg zaleceń , wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak/podać ilość |  |
| 38 | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | Tak |  |
| 39 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | Tak W zakresie czasu podjęcia naprawy Do 12 godzin włącznie czasu reakcji Tak (8pkt) Powyżej 12-36 godz. (0pkt) |  |
| 40 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej. | Tak |  |
| 41 | Polski interfejs i oprogramowanie. | Tak |  |
| 42 | Gwarancja dostępności części zamiennych na min. 10 lat od dostawy. | Tak |  |
| 43 | Szkolenie personelu medycznego i technicznego z zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzony protokołem | Tak |  |
| 44 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać dane adresowe. | Tak/podać |  |
| 45 | Wypełniony paszport techniczny | Tak |  |

Uwaga!

W kolumnie „Parametr wymagany” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................................................

(data i podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)