Załącznik nr 6 do SIWZ nr 15/2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ambulansu drogowego typu C

z wyposażeniem medycznym

Marka, typ i model (zgodnie ze świadectwem homologacji typu pojazdu skompletowanego) - dołączyć folder wraz z opisem

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Ambulans wraz ze sprzętem medycznym ma spełniać wymagania określone w obowiązującej polskiej normie  PN EN 1789+A1:2011 (w zakresie ambulansu typu C) lub równoważną i PN EN 1865 , oraz  z obowiązującymi przepisami zawartymi                           w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 32, poz.262, z późn. zm.

Rok produkcji pojazdu kompletnego min. 2017r (podać) ...............................................................................................

Rok produkcji pojazdu skompletowanego min. 2017r (podać) .......................................................................................

| l.p. | PARAMETRY WYMAGANE | Warunek graniczmy i parametry oceniane |  | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | NADWOZIE |  |  |  |
| 1 | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, częściowo przeszklony, przystosowany do ewakuacji pacjenta i personelu medycznego, fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| 2 | Kabina kierowcy dwuosobowa | TAK |  |  |
| 3 | Przystosowany do przewozu 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach | TAK |  |  |
| 4 | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki do kąta min.250o, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł | TAK |  |  |
| 5 | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wejście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym / wsuwanym przy otwarciu / zamykaniu drzwi –możliwość ręcznego sterowania stopniem | TAK |  |  |
| 6 | Każde drzwi zewnętrzne w przedziale dla pacjenta powinny być wyposażone w system zabezpieczający | TAK |  |  |
| 7 | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny | TAK |  |  |
| 8 | Zewnętrzny schowek od strony lewej otwierany za pomocą drzwi przesuwnych (podświetlany ,odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych ,deski ortopedycznej dla dorosłych i dzieci,materaca próżniowego, toreb medycznych. | TAK |  |  |
| 9 | Kolor nadwozia biały lub żółty | TAK |  |  |
| 10 | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem | TAK |  |  |
| 11 | Autoalarm | TAK |  |  |
| 12 | Immobilizer | TAK |  |  |
| 13 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | TAK |  |  |
| 14 | Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK |  |  |
| 15 | Izolacja termiczna i akustyczna ścian | TAK |  |  |
| 16 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze | TAK |  |  |
| 17 | Wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane | TAK |  |  |
| II | SILNIK I NAPĘD |  |  |  |
| 1 | Turbodiesel | TAK |  |  |
| 2 | 2.1. Moc silnika min 160 KM, maksymalny moment obrotowy min. 360 Nm, | TAK |  |  |
|  | 2. 2.2 Parametr dodatkowo punktowany - moc silnika powyżej 170 KM | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| 3 | Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. 6 biegów do przodu + wsteczny | TAK |  |  |
| 4 | Napęd na koła przednie lub tylne, lub 4x4 | TAK |  |  |
| 5 | System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny | TAK |  |  |
| 6 | System stabilizacji toru jazdy typu ESP lub równoważny | TAK |  |  |
| 7 | Dwa komplety kół (4 letnie z felgami i 4 zimowe z felgami) | TAK |  |  |
| 8 | 8.1. Norma emisji min. Euro 5 | TAK |  |  |
|  | 8.2. Parametr dodatkowo punktowany - norma emisji Euro 6 | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| III | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |
| 1 | Z systemem typu ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania | TAK |  |  |
| 2 | Wspomaganie układu hamulcowego | TAK |  |  |
| 3 | Z układem wspomagania nagłego hamowania | TAK |  |  |
| 4 | Elektroniczny rozdział sił hamowania | TAK |  |  |
| IV | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |
| 1 | Ze wspomaganiem | TAK |  |  |
| 2 | Kolumna kierownicy regulowana min. w jednej płaszczyźnie | TAK |  |  |
| V | ZAWIESZENIE |  |  |  |
| 1 | Stabilizator osi przedniej lub tylnej | TAK |  |  |
| 2 | Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża, oraz komfort transportu chorego | TAK |  |  |
| VI | OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |  |
| 1 | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym w warunkach ekstremalnych otoczenia | TAK |  |  |
| 2 | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego | TAK |  |  |
| 3 | Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę | TAK |  |  |
| 4 | Fabryczna dwuparownikowa klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego; (Zamawiający dopuszcza by klimatyzacja kabiny kierowcy była wyposażeniem pojazdu bazowego – fabryczna, natomiast rozbudowana o przedział medyczny). | TAK |  |  |
|  | Pomocnicze zależne od silnika ogrzewanie elektryczne (12V) współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury - parametr dodatkowo punktowany. | TAK – 5pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| VII | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| 1 | Wzmocniony alternator doładowujący dwa akumulatory (bazowy i do zasilania przedziału medycznego) | TAK |  |  |
| 2 | 2.1. Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 180 Ah -jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału medycznego (akumulator przedziału medycznego głębokiego wyładowania typu żelowego) -połączone tak ,aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230 V- widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek | TAK |  |  |
|  | Pa2.2. Parametr dodatkowo punktowany – dwa akumulatory o łącznej pojemności powyżej 180 Ah | pow. 180 Ah do 200 Ah– 3 pkt pow. 200 Ah do 220 Ah – 5 pkt pow. 220 Ah – 10 pkt |  |  |
| 3 | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo - prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym ;układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju. Przewód zasilający min. 5 m. | TAK |  |  |
| 4 | Minimum 2 gniazda 230 V w przedziale medycznym. | TAK |  |  |
| 5 | Gniazda zasilające 12V w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki typu ” mini zapalniczkowego”, min. 4 gniazda zasilające | TAK |  |  |
| 6 | Zamontowana przetwornica 12 V/230V z wyprowadzoną instalacją do gniazd 230V w przedziale medycznym – usytuowanie gniazd do uzgodnienia z zamawiającym | TAK |  |  |
| 7 | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V | TAK |  |  |
| VIII | OZNAKOWANIE POJAZDU, SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |  |  |  |
| 1 | 1.1. Belka świetlna typu LED zamontowana w przedniej części dachu pojazdu z podświetlanym napisem AMBULANS, sygnał dźwiękowy modulowany o mocy minimum 100 W z możliwością nadawania komunikatów głosem. Belka świetlna lub lampa płaska typu LED zamontowana w tylnej części dachu pojazdu | TAK |  |  |
|  | Pa1.2. Parametr dodatkowo punktowany – zintegrowana z nadwoziem w części przedniej i tylnej sygnalizacja świetlna typu LED wraz z wyświetlaczem LED, zespolona z nadwoziem jednym kloszem, tworząca jedną bryłę | Tak = 20 pkt. Nie = 0 pkt. |  |  |
| 2 | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy minimum 100 W z możliwością nadawania komunikatów głosem umieszczony w miejscu zapewniającym redukcję przenoszenia dźwieków do kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego.. | TAK |  |  |
| 3 | Min dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu LED, barwy niebieskiej zamontowane na wysokości pasa przedniego, | TAK |  |  |
| 4 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu | TAK |  |  |
| 5 | Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia | TAK |  |  |
| 6 | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U.209 poz.1382 z 2010 roku) | TAK |  |  |
| 7 | Oznaczenie typu karetki na bokach ambulansu, drzwiach tylnych “P ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U.209 poz.1382 z 2010 roku) | TAK |  |  |
| 8 | Oznakowanie pasami odblaskowymi dookoła pojazdu na linii podziału nadwozia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U.209 poz.1382 z 2010 roku) | TAK |  |  |
| 9 | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu , kolor czerwony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U.209 poz.1382 z 2010 roku) | TAK |  |  |
| 10 | Nazwa dysponenta na bokach pojazdu (do uzgodnienia po podpisaniu umowy) Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II ul. Kard. Wyszyńskiego 11 11-200 Bartoszyce | TAK |  |  |
| 11 | Dodatkowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej | TAK |  |  |
| IX | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | TAK |  |  |
| 1 | Światło rozproszone LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego | TAK |  |  |
| 2 | Oświetlenie punktowe LED regulowane punkty świetlne nad noszami w suficie | TAK |  |  |
| 3 | Oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym | TAK |  |  |
| 4 | Oświetlenie nocne / transportowe LED | TAK |  |  |
| X | CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA |  |  |  |
| 1 | Punkt poboru typu AGA na ścianie bocznej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej z min. 2 punktami poboru | TAK |  |  |
| 2 | Punkt poboru typu AGA na suficie nad noszami | TAK |  |  |
| 3 | Butla tlenowa (2 szt. x 10 litra ) | TAK |  |  |
| 4 | Reduktor tlenowy do butli szt.2, 10 l (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy; manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji | TAK |  |  |
| XI | CENTRALNA INSTALACJA PRÓŻNIOWA |  |  |  |
| 1 | Regulacja siły ssania z pomiarem podciśnienia | TAK |  |  |
| 2 | Słój wraz z uchwytem ściennym z tworzywa sztucznego przystosowany do sterylizacji z zaworem antyprzelewowym z możliwością szybkiego demontażu w celu wymiany | TAK |  |  |
| 3 | Przewód ssący silikonowy zakończony łącznikiem do cewników | TAK |  |  |
| XII | OŚWIETLENIE SPECJALNE |  |  |  |
| 1 | Reflektory zewnętrzne typu LED min z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego | TAK |  |  |
| XIII | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA WRAZ Z SYSTEMEM DOWODZENIA |  |  |  |
| 1 | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu | TAK |  |  |
| 2 | Doprowadzone zasilanie 12v do 14,5v z minusem na masie doprowadzone z podstawowego akumulatora karetki z zabezpieczeniem 15A | TAK |  |  |
| 3 | Zamontowana antena dachowa z giętką podstawą chroniącą przed zerwaniem anteny w przypadku o zachaczenie o naturalne przeszkody o parametrach: 5\8 λ; 50 Ω; WFS <1,4; polaryzacja pionowa; charakterystyka promieniowania dookólna; zakres częstotliwości 168 – 170 MHz z wyprowadzonym przewodem w miejscu mocowania radiotelefonu | TAK |  |  |
| 4 | Pod anteną zamontowana zaślepka, lub lampa po odkręceniu której będzie istniał dostęp do główki anteny |  |  |  |
| 5 | Antena GSM zamontowana na dachu za belką świetlną , przewód wyprowadzony (w centralnej części konsoli kierowcy) do systemu SWD | TAK |  |  |
| 6 | Wyprowadzony sygnał stacyjki +12 V przy włączonej stacyjce (w centralnej części konsoli) | TAK |  |  |
| 7 | Wyprowadzony sygnał „kogutów” przy włączonych sygnałach świetlnych (w centralnej części konsoli kierowcy) | TAK |  |  |
| 8 | Wyprowadzone zasilanie +12 V do zasilania drukarki w przedziale medycznym (w pobliżu miejsca mocowania drukarki systemu SWD) | TAK |  |  |
| 9 | W przedziale medycznym zamontowana drukarka HP Officejet 100 (dostarczona przez zamawiającego) w sposób umożliwiający jej bezpieczny transport jak i drukowanie dokumentów. (Montaż do uzgodnienia po podpisaniu umowy) | TAK |  |  |
| 10 | W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do stacji dokującej ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R-11, umozliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczjący korzystania z funkcji kokpitu i zapewniający odpowiednią czytrelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzacą na miejscu pasażera. | TAK |  |  |
| 11 | Antena zewnętrzna dodatkowa do stacji dokującej tabletu SWD | TAK |  |  |
| 12 | Instalacja i konfiguracja systemu SWD | TAK |  |  |
| XIV | WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |
| 1 | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych | TAK |  |  |
| 2 | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zintegrowane zagłówki | TAK |  |  |
| 3 | Fotel kierowcy regulowany w min 2 płaszczyznach z podłokietnikiem | TAK |  |  |
| 4 | Urządzenie do wybijania szyb | TAK |  |  |
| 5 | Koło zapasowe | TAK |  |  |
| 6 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | TAK |  |  |
| 7 | Kosz na odpady szt 2 umieszczony ergonomicznie | TAK |  |  |
| 8 | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa | TAK |  |  |
| 9 | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy | TAK |  |  |
| 10 | Elektrycznie sterowane, dzielone lusterka boczne | TAK |  |  |
| 11 | Poduszka powietrzna kierowcy | TAK |  |  |
| 12 | Poduszka powietrzna pasażera | TAK |  |  |
| 13 | Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | TAK |  |  |
| 14 | Radioodtwarzacz fabryczny, z systemem Bluetooth, pozwalający na min. bezprzewodowe podłączenie telefonu komórkowego i jego obsługę za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy + CD, MP3 + głośniki w tym dwa dodatkowe w przedziale medycznym | TAK |  |  |
| 15 | Światła przeciwmgielne przednie | TAK |  |  |
| 16 | Szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie | TAK |  |  |
| 17 | Doświetlanie zakrętów poprawiające widoczność w trudnych warunkach - parametr dodatkowo punktowany | Tak = 10 pkt. Nie = 0 pkt. |  |  |
| 18 | Przenośny reflektor | TAK |  |  |
| 19 | Trójkąt ostrzegawczy szt.2 | TAK |  |  |
| 20 | Podnośnik samochodowy | TAK |  |  |
| 21 | Klucz do kół | TAK |  |  |
| 22 | Fartuchy błotne wszystkich kół (chlapacze) | TAK |  |  |
| 23 | Pokrowce na siedzenia kierowcy i pasażera | TAK |  |  |
| 24 | Kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy, kamera w przedziale medycznym przesyłająca obraz do wyświetlacza w kabinie kierowcy | TAK |  |  |
| XV | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  |
| 1 | - Długość przedziału medycznego min. 300 cm | TAK |  |  |
|  | 1.2. Parametr dodatkowo punktowany | Powyżej 305 cm Tak = 10 pkt. Nie = 0 pkt. |  |  |
| 2 | Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm | TAK |  |  |
| 3 | Wysokość przedziału medycznego min.180 cm | TAK |  |  |
| 4 | Na prawej ścianie jeden fotel obrotowy z możliwością złożenia siedziska do oparcia, składane z oparciem do ściany ambulansu, wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia oraz zagłówki i podłokietniki | TAK |  |  |
| 5 | Siedzenie wyposażone w pasy bezpieczeństwa usytuowane tyłem do kierunku jazdy montowane w miejscu dzielącą kabinę kierowcy od części ambulansu składane i umożliwiające przejście z kabiny kierowcy do przedziału medycznego | TAK |  |  |
| 6 | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne | TAK |  |  |
| 7 | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian | TAK |  |  |
| 8 | Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne w kolorze białym | TAK |  |  |
| 9 | Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi tłoczonymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym obejmującymi całe powierzchnie łacznie z pośrednimi i końcowymi słupkami nadwozia - parametr dodatkowo punktowany | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 10 | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami); | TAK |  |  |
| 11 | Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy | TAK |  |  |
| 12 | Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy | TAK |  |  |
| 13 | Miejsce mocowania ssaka przenośnego | TAK |  |  |
| 14 | 14.1. Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | TAK |  |  |
|  | 14.2. Parametr dodatkowo punktowany - ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności powyżej 3 litrów z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | Powyżej. 3 l. do 3,5 l. – 5 pkt. Powyżej 3,5 l. – 10 pkt. |  |  |
| 15 | Pojemnik reimplantacyjny w formie lodówki zasilanej z 12V z możliwością jej zamiennego mocowania i zasilania w przedziale medycznym – parametr dodatkowo oceniany | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| 16 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |  |
| 17 | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek podświetlanych po otwarciu, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, drzwiczki szafek górnych otwierane samoczynnie po odblokowaniu do góry (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz szafkę na lekarstwa oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami) | TAK |  |  |
| 18 | Blat roboczy wykończony blachą nierdzewną | TAK |  |  |
| 19 | Uchwyty do podwieszenia płynów infuzyjnych mocowane w suficie min 3 szt. | TAK |  |  |
| 20 | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia | TAK |  |  |
| 21 | Podstawa noszy głównych (laweta) z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu | TAK |  |  |
| 22 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |  |
| 23 | Zintegrowane urządzenie pozwalające na odczyt: temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, aktualnego czasu i daty, sterujący oświetleniem przedziału medycznego, systemem wentylacji przedziału medycznego, system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury | TAK |  |  |
| 24 | Panel informacyjny o wymiarach umożliwiających umieszczenie materiałów informacyjnych w postaci tablicy suchościeralnej w celu bieżącego zapisywania informacji w trakcie akcji ratunkowej – parametr dodatkowo punktowany | TAK – 5 pkt. NIE– 0 pkt. |  |  |
| 25 | Uchylny/otwierany uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom normy PN EN 1789+A2:2015-01 – parametr dodatkowo punktowany | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 26 | Montaż lawety do przesuwnych paneli umożliwiających mocowanie dowolnej podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę ambulansu i jako element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu - parametr dodatkowo punktowany | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| SPRZĘT MEDYCZNY |  |  |  |  |
| XVI | NOSZE GŁÓWNE (Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem) |  |  |  |
| 1 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym | TAK |  |  |
| 2 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; | TAK |  |  |
| 3 | 3.1 z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami; | TAK |  |  |
|  | 3.2 parametr dodatkowo punktowany | powyżej 80 stopni Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 4 | Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak lub zastosowanie poduszki zapewniającej odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej | TAK |  |  |
| 5 | Zestaw pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; | TAK |  |  |
| 6 | Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi; | TAK |  |  |
| 7 | Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; | TAK |  |  |
| 8 | Z poręczami bocznymi składanymi prostopadle lub równolegle do osi wzdłużnej noszy | TAK |  |  |
| 9 | 9.1 Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy.. (ciężar jednostkowy przenoszony przez jedna osobę musi być zgodny z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 462) w sprawie bhp przy pracach ręcznych transportowych dla pracy dorywczej). | TAK |  |  |
|  | 9.2 Dodatkowy zestaw rączek bocznych służący do przenoszenia noszy przy transporcie pacjentów o znacznej wadze – parametr dodatkowo punktowany | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 10 | Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; | TAK |  |  |
| 11 | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |  |
| 12 | Z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; | TAK |  |  |
| 13 | Wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy | TAK |  |  |
| 14 | 14.1. Obciążenie dopuszczalne noszy głównych min. 220 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) | TAK |  |  |
|  | 14.2. Parametr dodatkowo punktowany - Obciążenie dopuszczalne noszy głównych powyżej 220 kg | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| 15 | Waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); | TAK |  |  |
| XVII | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH (Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem) | TAK |  |  |
| 1 | Dedykowany do noszy głównych | TAK |  |  |
| 2 | Z systemem składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; System automatycznego składania/rozkładnia podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp. | TAK |  |  |
| 3 | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; | TAK |  |  |
| 4 | Regulacja wysokości w min sześciu poziomach; | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); | TAK |  |  |
| 6 | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm w tym co najmniej dwa skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm); | TAK |  |  |
| 7 | Min. dwa kółka tylne wyposażone w hamulce | TAK |  |  |
| 8 | Dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w trakcie załadunku transportera do ambulansu, w przypadku gdy kółka najazdowe transportera nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie -parametr dodatkowo punktowany | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 9 | Transporter wyposażony w składany stojak na płyny infuzyjne. | TAK |  |  |
| 10 | 10.1. Obciążenie dopuszczalne transportera noszy głównych min. 250 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); | TAK |  |  |
|  | 10.2. Parametr dodatkowo punktowany -Obciążenie dopuszczalne transportera noszy głównych powyżej 250 kg | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| 11 | Automatyczna blokada podwozia kodowana kolorem oraz symbolem graficznym pozwalająca na przenoszenie transportera ze złożonym podwoziem – parametr dodatkowo punktowany | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 12 | Waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg); | TAK |  |  |
| 13 | Transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą | TAK |  |  |
| 14 | Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |  |
| 15 | Dokumenty potwierdzające, że zaoferowany sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.: Deklaracja Zgodności CE lub Certyfikat CE lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych na oferowany system transportowy (nosze i transporter) - załączyć dokumenty | TAK |  |  |
| GWARANCJE |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja na dostarczony samochód, której ważność rozpocznie się od daty odbioru będzie wynosiła min: - na pojazd bazowy na okres nie krótszy niż 24 miesiące (bez limitu kilometrów) - na powłokę lakierniczą, na okres nie krótszy niż 36 miesiące (bez limitu kilometrów) - na perforację nadwozia nie krótszy niż 36 miesięcy (bez limitu kilometrów) -na zabudowę specjalną na okres nie krótszy niż 24 miesiące (bez limitu kilometrów) Parametr dodatkowo punktowany - gwarancja na zabudowę specjalną – powyżej 24 miesiące (bez limitu kilometrów) -na wyposażenie medyczne na okres nie krótszy niż 24 miesiące | TAK 24 mies. – 0 pkt. pow. 24 do 27 mies. – 2 pkt pow. 27 do 30 mies. – 4 pkt pow. 30 do 33 mies. – 6 pkt pow. 33 do 36 mies. – 8 pkt pow. 36 mies. – 10 pkt |  |  |
| SERWIS |  |  |  |  |
| 1 | Podjęcie zgłoszonej przez Zamawiającego naprawy gwarancyjnej zabudowy specjalnej / wyposażenia medycznego w siedzibie Szpitala, w terminie nie dłuższym niż 48 godz. od chwili zgłoszenia. (podać z dokładnością do 1 godziny) | TAK 48 godz. – 0 pkt. 47 – 42 godz. – 3 pkt 41 – 36 godz. - 6 pkt. 35 – 30 godz. – 9 pkt 29 – 24 godz. - 12 pkt. 23 – 1 godz. - 15 pkt. |  |  |
| 2 | Dostarczenie na własny koszt do dyspozycji Zamawiającego, do siedziby Zamawiającego, sprawnego ambulansu zastępczego/zastępczego wyposażenia medycznego spełniającego wymagania opisane w Załączniku Nr 1 do umowy, o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych w czasie krótszym lub równym 24 godziny. (podać z dokładnością do 1 godziny) | TAK 24 godz. – 0 pkt. 23 – 21 godz. – 2 pkt 20 – 18 godz. - 4 pkt. 17 – 15 godz. – 6 pkt 14 – 12 godz. - 8 pkt. 11 – 1 godz. - 10 pkt. |  |  |
| 1 | Wykonawca wraz z samochodem przekaże - Wyciąg z Dokument potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 1789 +A1:2011 lub równoważną mi PN-EN 1865 e świadectwa homologacji na pojazd kompletny - Wyciąg ze świadectwa homologacji na pojazd skompletowany jako pojazd specjalny – karetka sanitarna - Kartę pojazdu - Książkę serwisową - Instrukcje obsługi w języku polskim - wykonawca dostarczy kompletny ambulans do siedziby zamawiającego - karty gwarancyjne zabudowy medycznej i urządzeń | TAK |  |  |

.................................................................................

(data i podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)