# Załącznik nr 6 do SIWZ 16/2017

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Przedmiot zamówienia: USG - ULTRASONOGRAF WIELOZADANIOWY

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie aparatu : ultrasonograf do badań jamy brzusznej, naczyń, narządów powierzchownych, kardiologicznych |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : 2017, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Aparat zbudowany na mobilnej platformie składający się z jednostki centralnej i układu „zapisu danych surowych” RAW. | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Monitor wysokiej rozdzielczości o min. 1200 x 1000 pix. i przekątnej [x”] | ≥ 19” |  | Bez punktacji |
| 3. | Cyfrowy system formowania wiązki ze składaniem wiązki ultradźwiękowej z min. 3 kierunków oraz układem zapisu „surowych danych” wejściowych Raw Data do dalszej analizy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Ilość kanałów procesowych/ przetwarzania [N] | ≥ 1 000 000 |  | Bez punktacji |
| 5. | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX. | ≥ 192 |  | Bez punktacji |
| 6. | Częstotliwości pracy aparatu [MHz] | ≥ 1 ÷ 18 MHz |  | Bez punktacji |
| 7. | Minimalna głębokość penetracji [cm] | ≤ 2 cm |  | Bez punktacji |
| 8. | Maksymalny zakres głębokości penetracji bez utraty rozdzielczości [cm] | ≥ 30 cm |  | Bez punktacji |
| 9. | Ilość niezależnych równoważnych gniazd wejściowych dla głowic obrazowych [N] | ≥ 4 |  | Bez punktacji |
| 10. | Ilość gniazd parkingowych w obudowie aparatu dla dodatkowych głowic | min. 1 |  | Bez punktacji |
| 11. | Dynamika wzmocnienia [dB] | ≥ 260 dB |  | Bez punktacji |
| II | TRYBY PRACY |  |  |  |
| 1. | B-mode, B/B | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | M-mode, B /M | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. | Obrazowanie Harmoniczne typu „Inwersja Pulsu” na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Technologia umożliwiająca pracę na kilku częstotliwościach jednocześnie, obrazowanie harmoniczne inne niż „Inwersja Pulsu” wykorzystujące do analizy min. 3 częstotliwości. | TAK |  | Bez punktacji |
| 5. | PWD - Doppler Pulsacyjny | TAK |  | Bez punktacji |
| 6. | HPRF – Obrazowanie dla szybkich przepływów | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | CD – Doppler Kolorowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 8. | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 9. | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | TAK |  | Bez punktacji |
| 10. | TDI – Doppler Tkankowy kolorowy i spektralny | TAK |  | Bez punktacji |
| 11. | Obrazowanie Trapezowe i Rombowe na głowicach liniowych | TAK |  | Bez punktacji |
| 12. | Technologia umożliwiająca wygładzenie i zwiększenie kontrastu obrazuz, obrazowanie Compound / Wielokątowe min. 6 ustawień | TAK |  | Bez punktacji |
| 13. | Technologia umożliwiająca wygładzenie i zwiększenie kontrastu obrazu zdecydowanie poprawiające jakość obrazu 2D, tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) min. 6 ustawień | TAK |  | Bez punktacji |
| 14. | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej (np. B-Steer+, NBe) | TAK |  | Bez punktacji |
| 15. | Min. 2 stopnie ustawienia wzmocnienia wizualizacji igły biopsyjnej | TAK. |  | Bez punktacji |
| 16. | Tryb pracy wykorzystujący oprogramowanie umożliwiające optymalizację obrazu w zależności od prędkości rozchodzenia się wiązki ultradźwiękowej | TAK |  | Bez punktacji |
| III | PRZETWARZANIE OBRAZU |  |  |  |
| 1. | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla B-mode | ≥ 500 obr/s |  | Bez punktacji |
| 2. | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla CD | ≥ 350 obr/s |  | Bez punktacji |
| 3. | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla TDI | ≥ 800 obr/s |  | Bez punktacji |
| 4. | Zoom dla obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonym [N x] | ≥ 25x |  | Bez punktacji |
| 5. | Obrazowanie trapezoidalne min. +/- 20 stopni | TAK |  | Bez punktacji |
| 6. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu, kontrastu) | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  | Bez punktacji |
| 8. | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku ( min. ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | TAK |  | Bez punktacji |
| 9. | Pamięć CINE [MB] | ≥ 256 MB |  | Bez punktacji |
| 10. | Możliwość wpisania adnotacji | TAK |  | Bez punktacji |
| 11. | Rzeczywista wielkość wyświetlanego obrazu USG powyżej 50% wielkości monitora. | TAK |  | Bez punktacji |
| 12. | Funkcja umożliwiająca porównywanie min. 6 obrazów zamrożonych i ruchomych dotyczących tego samego pacjenta a pochodzące z różnych dat. | TAK |  | Bez punktacji |
| 13. | Możliwość rozbudowy o Elastografia akustyczna SW, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – Shear Wave dostępne na zaoferowanej głowicy convex. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s | TAK |  | Bez punktacji |
| 14. | Możliwość rozbudowy o Elastografia akustyczna SW, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – Shear Wave dostępne na zaoferowanej głowicy: liniowej. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s | TAK |  | Bez punktacji |
| 15. | Możliwość rozbudowy o Elastografia akustyczna SW, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – Shear Wave dostępne na głowicy endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s | TAK / NIE |  | TAK = 5 pkt NIE = 0 pkt |
| 16. | Możliwość rozbudowy o Analizę jakości rozchodzenia się fali akustycznej w celu optymalizacji otrzymywanych wyników elastografii akustycznej. Pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | TAK |  | Bez punktacji |
| 17. | Możliwość rozbudowy o Elastografie akustyczną działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego na głowicach liniowych, convex, endocacity za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. | TAK / NIE |  | TAK = 5 pkt NIE = 0 pkt |
| IV | PARAMETRY DOPPLERA PULSACYJNEGO PWD i CWD |  |  |  |
| 1. | Minimalna wielkość bramki Dopplera [mm] | ≤ 1 mm |  | Bez punktacji |
| 2. | Maksymalna wielkość bramki Dopplera [mm] | ≥ 20 mm |  | Bez punktacji |
| 3. | Doppler spektralny z możliwością pomiaru prędkości przepływu przy kącie zero stopni [m/s] | ≥ 10 m/s |  | od 10 m/sek włącznie, do 16 m/s = 0 pkt; od 16 m/s włącznie = 2 pkt |
| 4. | Maksymalny PRF [kHz] dla PWD | ≥ 40 kHz |  | od 40 kHz włącznie, do 50 kHz = 0 pkt; od 50 kHz włącznie = 2 pkt |
| 5. | Maksymalny kąt uchylności pola Dopplera [x0] | ≥ ±250 |  | Bez punktacji |
| 6. | Automatyczna optymalizacja zapisu | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Możliwość przesunięcia linii bazowej Dopplera Spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  | Bez punktacji |
| 8. | Doppler ciągły z możliwością pomiaru prędkości przepływu przy kącie zero stopni [m/s] | ≥ 20 m/s |  | Bez punktacji |
| 9. | Maksymalny PRF [kHz] dla CWD | ≥ 40 kHz |  | od 40 kHz włącznie, do 50 kHz = 0 pkt; od 50 kHz włącznie = 2 pkt |
| 10. | Duplex: 2D + PWD/TDI, B/M/PWD | TAK |  | Bez punktacji |
| 11. | Triplex: 2D + CD + PWD z możliwością pomiaru prędkości przepływu przy kącie zero stopni [m/s] | ≥ 12 m/s |  | od 12 m/s włącznie, do 15 m/sek = 0 pkt; od 15 m/sek włącznie = 2 pkt |
| V | POMIARY |  |  |  |
| 1. | Ilość pomiarów odległości na jednym obrazie | ≥ 10 |  | Bez punktacji |
| 2. | Obszaru / Długości obrysu / Pola powierzchni / Objętości / Kątów, Stenozy, | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. | Pomiar prędkości przepływu :Vmax, Vmin, PI, RI | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Automatyczne wyznaczanie wartości IMT (Intima Media Thickness). | TAK |  | Bez punktacji |
| 5. | Automatyczne obrys zapisów dopplera z wyznaczeniem parametrów pomiarów Dopplera w czasie rzeczywistym | TAK |  | Bez punktacji |
| VI | OBLICZENIA / RAPORTY |  |  |  |
| 1. | Program jamy brzusznej | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Program naczyniowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. | Program ginekologiczno-położniczych | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Program kardiologiczny | TAK |  | Bez punktacji |
| VII | GŁOWICE |  |  |  |
| 1. | 1. Convex do badań jamy brzusznej wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Podać model |  | Bez punktacji |
| 2. | Szerokopasmowa o częstotliwości [MHz] | ≥ 1,5 ÷ 6 MHz |  | Bez punktacji |
| 3. | Kąt widzenia [x0] | ≥ 700 |  | Bez punktacji |
| 4. | Wybór częstotliwości dla obrazowania harmonicznego | ≥ 6 |  | Bez punktacji |
| 5. | Ilość elementów w jednym rzędzie | ≥ 190 |  | Bez punktacji |
| 6. | Praca z oprogramowaniem TE, SW, kontrastami, obrazowanie mikroprzepływów, fuzją obrazów. | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Wyposażona w przystawkę biopsyjną | TAK |  | Bez punktacji |
| 8. | 2. Liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Podać model |  | Bez punktacji |
| 9. | Szerokopasmowa o częstotliwości [MHz] | ≥ 4÷ 11 MHz |  | Bez punktacji |
| 10. | Pole widzenia FOV [mm] | 40 mm +/-5% |  | Bez punktacji |
| 11. | Wybór częstotliwości dla obrazowania harmonicznego | ≥ 5 |  | Bez punktacji |
| 12. | Ilość elementów | ≥ 190 |  | Bez punktacji |
| 13. | Maksymalny kąt uchylności pola Dopplera [x0] dla głowicy | ≥ ±250 |  | Bez punktacji |
| 14. | 3. Głowica sektorowa kardiologiczna | TAK, podać typ |  | Bez punktacji |
| 15. | Zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę nie mniejszy niż od 1,5 do 4,5 MHz | TAK |  | Bez punktacji |
| 16. | Kąt widzenia nie mniejszy niż 90º | TAK |  | Bez punktacji |
| 17. | PW Doppler, CW Doppler | TAK |  | Bez punktacji |
| 18. | Kolor Doppler, Doppler tkankowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 19. | Ilość elementów min. 90 | TAK |  | Bez punktacji |
| 20. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  | Bez punktacji |
| 21. | 4. Liniowa do badań tarczycy, piersi wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Podać model |  | Bez punktacji |
| 22. | Szerokopasmowa o częstotliwości [MHz] | ≥ 4 ÷ 14 MHz |  | Bez punktacji |
| 23. | Pole widzenia FOV [mm] | 60 mm +/-5% |  | Bez punktacji |
| 24. | Wybór częstotliwości dla obrazowania harmonicznego | ≥ 6 |  | Bez punktacji |
| 25. | Maksymalny kąt uchylności pola Dopplera [x0] dla głowicy | ≥ ±200 |  | Bez punktacji |
| 26. | Ilość elementów | ≥ 190 |  | Bez punktacji |
| 27. | Praca z oprogramowaniem TE, SW, kontrastami, obrazowanie mikroprzepływów, fuzją obrazów. | TAK |  | Bez punktacji |
| 28. | 5.Głowica endocavity wieloczęstotliwościowa do badań ginekologiczno-położniczych | TAK, |  | Bez punktacji |
| 29. | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 4-10 | TAK |  | Bez punktacji |
| 30. | Liczba elementów – min. 150 | TAK |  | Bez punktacji |
| 31. | Kąt pola skanowania (widzenia) głowicy min. 170 stopni | TAK |  | Bez punktacji |
| 32. | Praca z oprogramowaniem TE, SW, kontrastami, obrazowanie mikroprzepływów, fuzją obrazów. | TAK/NIE |  | TAK = 5 pkt NIE = 0 pkt |
| VIII | SYSTEM ARCHIWIZACJI I ZARZĄDZANIA OBRAZAMI |  |  |  |
| 1. | Drukarka termiczna B&W | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Twardy Dysk min. 500 GB | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. | Nagrywarka CD/DVD wbudowana w aparat | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Port USB do podłączenia nośnika PENDRIVE | TAK |  | Bez punktacji |
| 5. | Zapisywanie w formatach JPG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data | TAK |  | Bez punktacji |
| 6. | Oferowany aparat musi być wyposażony w: - kartę sieciową ze złączem LAN - interfejs USB 2.0 High Speed - wyjście cyfrowe DVI - wyjście S-VHS. | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Moduł pozwalający na pracę w sieci komputerowej z transmisją danych i obrazów wg standardu DICOM 3.0. z protokołami komunikacyjnymi minimum: - Media Storage - Verification - Storage (Network) - Print - Storage Commitment - MWM (Modality Worklist Management) - Query / Retrieve - Structure Reporting | TAK |  | Bez punktacji |
| IX | ERGONOMIA |  |  |  |
| 1. | Mobilny układ jezdny z blokowaniem kół i możliwością jazdy w przód | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Konsola /Klawiatura alfanumeryczna podświetlana | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. | Podświetlane przełączniki funkcyjne z możliwością programowania min. 15 | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Ekran/panel dotykowy LED min. 10” z przyciskami funkcyjnymi z możliwością programowania położenia poszczególnych przycisków, ich wielkości oraz przypisanych funkcji. | TAK |  | Bez punktacji |
| 5. | Panel sterowania z regulowaną wysokością na min. 12 cm | TAK |  | Bez punktacji |
| 6. | Monitor LCD o przekątnej min. 19 cali, umocowany na regulowanym ramieniu umożliwiającym zmianę wysokości, kąta, obrotu, przechyłu i położenia; | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Uchwyty na głowice z lewej i prawej strony konsoli | TAK |  | Bez punktacji |
| 8. | Zasilanie z sieci 230V / 50 Hz ± 10% | TAK |  | Bez punktacji |
| 9. | Pobór mocy | ≤ 0,8 kVA |  | do 0,5kVA włącznie = 2 pkt; od 0,5kVA do 0,8kVA włącznie = 0 pkt |
| 10. | Wymiary [cm] | Podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Waga [kg] | ≤ 140 kg |  | Bez punktacji |
| X | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY |  |  |  |
| 1. | Możliwość pracy z głowicami wolumetrycznymi typu convex, linia, endowaginalna, mikroconvex w trybie pracy 3D/4D dla B-mode, CHI, CD i STIC | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. | TAK Podać model głowic |  | Bez punktacji |
| 3. | Możliwość pracy z głowicami Linia i Convex z centralnym kanałem biopsyjnym . | TAK/NIE Podać model głowic |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 4. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z wykorzystaniem kontrastów - CHI o niskim indeksie MI; Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących na dostępne na głowicy convex, liniowej. Długość pętli w czasie procedur kontrastowych min. 3 minut | TAK |  | Bez punktacji |
| 5. | Możliwość rozbudowy o TE - Elastografia Tkankowa typu Strain, moduł obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym w postaci map kolorów oraz skali porównawczej obszaru badanego i referencyjnego na głowicach liniowej, convex i endokawitarnej | TAK |  | Bez punktacji |
| 6. | TE – jakościowy wskaźnik użytej siły ucisku oraz czasu jego trwania pozwalający dobrać odpowiedni czas i siłę stosowanego ucisku | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Możliwość rozbudowy o moduł obrazowania panoramicznego z możliwością wykonania w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie pomiarów na uzyskanym obrazie o długości min. 200 cm | TAK |  | Bez punktacji. |
| 8. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode i TE-Elastografia z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzia obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na zaoferowanej sondzie convex i linia | TAK |  | Bez punktacji. |
| 9. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode i TE-Elastografia z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzia obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondzie endocavity | TAK / NIE |  | TAK = 3 pkt NIE = 0 pkt |
| XI | INNE |  |  |  |
| 1. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie dla użytkowników - tuż po instalacji systemu (min. 1 dzień roboczy min. 6 godzin), - drugie szkolenie dla użytkowników w uzgodnionym terminie przez obie strony jednak nie późnij niż 30 dni od instalacji systemu (min. 1 dzień roboczy min. 6 godzin), - trzecie szkolenie dla pracowników technicznych w uzgodnionym terminie przez obie strony jednak nie późnij niż 30 dni od instalacji systemu (min. 1 dzień roboczy min. 6 godzin). | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. | Gwarancja obejmująca cały system [miesiące] min. 2 lata | TAK |  | 2 lata = 0 pkt 3 lata = 5 pkt 4 lata = 10 pkt 5 lat = 15 pkt |
| 4. | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy max 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | W zakresie czasu podjęcia naprawy: Do 12 godzin włącznie (5 pkt) Powyżej 12 do 36 godz. (0 pkt) |
| 5. | W okresie gwarancji przeglądy techniczne nieodpłatnie - wg zaleceń , wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | TAK/podać ilość |  | Bez punktacji |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Instrukcja w języku polskim (po dostarczeniu aparatu) w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  | Bez punktacji |
| 8. | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | Bez punktacji |
| 9. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać dane adresowe. | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  | Bez punktacji |

Uwaga!

W kolumnie „Parametr wymagany” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................................................

(data i podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)