# Załącznik nr 6 do  SIWZ 06/2018

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Laser holmowy z wyposażeniem

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie aparatu : laser holmowy do procedur urologicznych i chirurgicznych |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : 2018, urządzenie nowe, nieużywane jako demonstracyjne. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Laser urologiczny 1 szt.: Laser urologiczny do kruszenia kamieni (lititrypsja) oraz innych procedur urologicznych i chirurgicznych: - ablacja, - koagulacja, -drobna chirurgia, - LITT laserowa ablacja gruczołu krokowego dedykowanego do tego celu światłowodu. | Tak |  |  |
| 2 | Laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym | Tak |  |  |
| 3 | Długość fali 2100 nm +/- 10% | Tak |  |  |
| 4 | Moc urządzenia min. 35 W | Tak |  | >35W – 12 pkt. |
| 5 | Tryb pracy laser: pojedynczy impuls, ciągła generacja impulsów, krótka seria impulsów o regulowanej ilości impulsów do pracy ciągłej. | Tak |  |  |
| 6 | Laser wyposażony w port laserowy "otwarty", czyli bez chipowania włókien, bez limitacji ilości użyć danego włókna. Zamawiający zastrzega prawo do kupowania włókien u innych producentów i laser nie może posiadać mechanizmu ograniczającego pracę na tych włóknach. | Tak |  |  |
| 7 | Port laserowy typu high-power | Tak |  |  |
| 8 | Współprace ze wszystkimi włóknami o średnicy optycznej w zakresie min. 200-1000 mikrometrów | Tak, podać |  |  |
| 9 | Długość włókna minimum 3 m | Tak |  |  |
| 10 | Laser w obudowie jezdnej, wyposażony w 4 kółka z hamulcami, wszystkie kółka skrętne, 2 z hamulcami | Tak |  |  |
| 11 | Waga urządzenia poniżej 90 kg | Tak |  |  |
| 12 | Kolorowy ekran dotykowy do obsługi urządzenia o wymiarze min. 7 cali | Tak |  |  |
| 13 | Częstotliwość pracy w zakresie min. 3-30 Hz | Tak, podać |  | ≥3-30 Hz - 3 pkt. |
| 14 | Energia pojedynczego impulsu w zakresie min. 0,2-4 Joula | Tak, podać |  | ≥ 0,2 - 4 Joula - 3 pkt |
| 15 | Długość impulsu zmienna w zakresie min. 95-1500 mikrosekund | Tak, podać |  |  |
| 16 | Długość impulsu regulowana automatycznie przez urządzenie | Tak |  |  |
| 17 | Wiązka naprowadzająca zielona, regulowana przez oprogramowanie | Tak |  |  |
| 18 | Ustawianie wiązki naprowadzającej jako fali ciągłej i przerywanej, oraz ustawianie natężenia wiązki wprost z ekranu głównego, bez konieczności przechodzenia z ekranu głównego do opcji zmiany, bez konieczności przerywania pracy, lub przechodzenia do stanu standby | Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
| 19 | Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego podłączanego z przodu urządzenia | Tak |  |  |
| 20 | Przycisk nożny trzy-funkcyjny | Tak |  |  |
| 21 | Cztery różne programy fabryczne do pracy na laserze - litotrypsja kamieni twardych - rozbijanie kamieni w moczowodach, brak efektu odrzutu nawet lekkich złogów - ablacja, cięcie - koagulacja Programy muszą się różnić charakterystyką impulsu i długością impulsu gwarantowaną przez producenta. Nie chodzi o programy zapisywane w bibliotece ustawień przez użytkownika, gdzie zmiany dotyczą ilości Herzów, Jouli, grubości włókna czy natężenia plamki. | Tak, opisać |  |  |
| 22 | Specjalny program fabryczny do litotrypsji z efektem tzw. rozpylania-dustingu, czyli kruszenia długim impulsem - program musi pracować w pełnym zakresie długości impulsu w granicach do 1500 mikrosekund, program zapewnia zmniejszony odrzut lekkich złogów w moczowodach, niezależnie od ustawionej energii i częstotliwości w porównaniu ze standardowym programem do litotrypsji | Tak/Nie |  | Tak – 8 pkt Nie – 0 pkt |
| 23 | Laser podczas pracy powinien stale i jednocześnie wyświetlać na ekranie dotykowym następujące parametry: - typ lasera - długość fali, - grubość podłączonego włókna, - częstotliwość pracy, - energię impulsu, - ustawioną moc, - tryb pracy - natężenie wiązki pilotującej, - stan lasera, - ilość zaaplikowanych dżuli - ilość oddanych strzałów | Tak, podać |  |  |
| 24 | Laser powinien posiadać system automatycznego wykrywania włókna laserowego, powinien też żądać potwierdzenia grubości podłączonego światłowodu przez użytkownika | Tak |  |  |
| 25 | Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, tzw. blast-shield, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń | Tak |  |  |
| 26 | Łatwy dostęp do soczewki ochronnej - blast-shielda, bez konieczności ściągania obudowy lasera. | Tak |  |  |
| 27 | Monitorowanie energii: samoczynne wyłączenie urządzenia wraz z komunikatem na wyświetlaczy przy odchyleniu o 20% od ustalonej energii | Tak |  |  |
| 28 | Automatyczne ograniczanie maksymalnych parametrów lasera w celu ochrony światłowodu. | Tak |  |  |
| 29 | Automatyczne przejście w stan „nieuzbrojony” w przypadku dłuższej bezczynności lasera. | Tak |  |  |
| 30 | Możliwość regulacji czasu oczekiwania na przejście w stan „nieuzbrojony” w przypadku bezczynności lasera, możliwość ustawienia różnych wartości dla różnych częstotliwości pracy | Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
| 31 | Zasilanie standardowe sieciowe 230V, nie więcej jak 10A. Przewody zasilające o długości 4-5 m | Tak |  |  |
| 32 | Swobodna praca urządzenia w temperaturze otoczenia 30 stopni C, przy ustawionej maksymalnej mocy urządzenia, podwójny system chłodzenia wodą i powietrzem, zamknięty obieg chłodzenia wodą i powietrzem | Tak |  |  |
| 33 | Laser powinien posiadać włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączania | Tak |  |  |
| II | DODATKOWE AKCESORIA LASERA CHIRURGICZNEGO |  |  |  |
| 1 | Włókno wielorazowe z otuliną, średnica 150 – 270 μm, 1 szt. | Tak |  |  |
| 2 | Włókno wielorazowe z otuliną, średnica 300 – 400 μm, 2 szt. | Tak |  |  |
| 3 | Włókno wielorazowe z otuliną, średnica 500 – 1000 μm, 3 szt. | Tak |  |  |
| 4 | Kontener do sterylizacji włókien 2 szt. | Tak |  |  |
| 5 | Nożyczki do włókien laserowych, 1 szt. | Tak |  |  |
| 6 | Obieraczka do włókien laserowych, 1 szt. | Tak |  |  |
| 7 | Okulary ochronne dla długości fali 2100 nm, 2 szt. | Tak |  |  |
| 8 | Uchwyt ręczny do zabiegów zewnętrznych, kompatybilny do grubości dostarczonych włókien laserowych w zakresie 500 – 1000 μm, 2 szt. | Tak |  |  |
| III | Pozostałe |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | Tak |  |  |
| 2 | # Pełna min. 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołami: zdawczo-odbiorczym, uruchomienia oraz szkolenia. | Tak, podać okres gwarancji w pełnych latach |  | 2 lata = 0 pkt 3 lata = 3 pkt 4 lata = 7 pkt 5 lat = 10 pkt |
| 3 | # W okresie gwarancji przeglądy techniczne nieodpłatnie - wg zaleceń , wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak, podać ilość przeglądów |  |  |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  |  |
| 5 | # Czas podjęcia naprawy do 48 godzin (liczonych w dni robocze) od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |  |
| 7 | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |  |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać adresy |  |  |
| 10 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracownika Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  |  |
| 11 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  |  |
| 12 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |  |
| 13 | Wypełniony paszport techniczny. | Tak |  |  |

Uwaga!

W kolumnie „Parametr wymagany” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................................................

(data i podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)